Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 25 от «18» мая 2010г

Техническое задание

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Торговое наименование | Наличие торгового наименования |
| 2 | Производитель | Наличие производителя |
| 3 | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6 | Инструкция по применению | Инструкция по применению на русском языке |
| 7 | Режим работы | асинхронная внешняя дефибрилляция |
| 8 | Уровни энергии | 50,100,160,250,360Дж |
| 9 | Время зарядки до 100 Дж | Не более 2 секунд |
| 10 | Время зарядки до 360Дж | Не более 4,5 секунд |
| 11 | Сетевое напряжение | 115 или 230 В. 50/60 Гц |
| 12 | Количество дефибрилляций | Не менее 45 дефибрилляций при максимальной мощности 360 Дж (10 сигналов в резерве после сигнала "аккумулятор разряжен") |
| 13 | Индикация состояния прибора | Индикация состояния прибора через светодиоды и акустические сигналы |
| 14 | Аккумулятор | Аккумулятор встроенный |
| 15 | Зарядное устройство | Наличие зарядного устройство встроенного в дефибриллятор |
| 16 | Время зарядки аккумулятора | Не более 3 часов |
| 17 | Внутренняя предохраняющая разрядка | Наличие внутренней предохраняющей разрядки через 15сек. |
| 18 | Функция автоматического тестирования после включения | Наличие функции автоматического тестирования после включения |
| 19 | Функция определения ошибок | Наличие функции определения ошибок |
| 20 | Габариты | Не более |
| 21 | Вес | Не более |
| 22 | Сумка для переноски дефибриллятора | Наличие сумки для переноски дефибриллятора в комплекте |
| 23 | Класс защиты: | II, тип BF / Влаго-брызго защита |
| 24 | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |