Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «03» июня 2010года  №29

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Должность, фамилия, имя, отчество лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа |  |
| Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует (Устав, Положение, доверенность и пр.) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Механический аппарат ИВЛ для взрослых и детей с масками |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей) |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара | Механический аппарат ИВЛ для взрослых и детей с масками |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив направленное Вами Извещение № 29 от «03» июня 2010 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование | Механический аппарат ИВЛ для взрослых и детей COMBIBAG с масками или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |  |
| 6. | Наличие внутри аппарата двух камер: | Наличие |  |
| 6.1. | 1-я: до 500 мл | Соответствие |  |
| 6.2. | 2-я: от 500 мл до 1200 мл | Соответствие |  |
| 7 | Мертвое пространство аппарата, мл. | Не более 5 мл |  |
| 8. | Двухступенчатый предохранительный клапан с ограничением давления: | Наличие |  |
| 8.1. | у детей | Не более 20 мбар |  |
| 8.2. | у взрослых | Не более 60 мбар |  |
| 9. | Клапан пациента: | Наличие |  |
| 9.1. | соединительное гнездо, мм | Не более 15 мм. |  |
| 9.2. | -суживающийся штекер, мм. | Не более 22 мм |  |
| 10 | Выдыхательный клапан: | Наличие |  |
| 10.1. | суживающийся штекер, мм | Не более 30 мм |  |
| 11. | Диаметр впускного отверстия, мм | Не более 6мм |  |
| 12. | Впускное отверстие | Отверстие Ø 6мм |  |
| 13. | Рабочая температура | От – 18 до + 50ºС |  |
| 14. | Температура хранения | От – 40 до + 70ºС |  |
| 15. | Материал корпуса клапана | Полисульфон |  |
| 16. | Максимальное сопротивление в аппарате в процессе искусственного вдоха (при потоке 50 л/мин), мбар | не более 2,2 мбар |  |
| 17. | Возможность автоклавирования аппарата ИВЛ до 135ºС | Наличие возможности автоклавирования аппарата ИВЛ до 135ºС |  |
| 18. | Комплектующие, поставляемые с каждым аппаратом: |  |  |
| 18.1. | Резиновая маска с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемая до 135ºС для взрослых, шт. | Не менее 1 |  |
| 18.2. | Резиновая маска с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемая до 135ºС для детей, шт | Не менее 1 |  |
| 18.3. | Резиновая маска с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемая до 135ºС для подростков, шт. | Не менее 1 |  |
| 18.4. | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке), шт. | Не менее 1 |  |
| 19. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати