Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 29 от «03» июня 2010г

Техническое задание

| № п.п. | Характеристики оборудования | Требуемые технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование | Механический аппарат ИВЛ для взрослых и детей COMBIBAG с масками или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие производителя |
| 3. | Страна происхождения | Наличие страны происхождения |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие сертификата соответствия |
| 6. | Наличие внутри аппарата двух камер: | Наличие |
| 6.1. | 1-я: до 500 мл | Соответствие |
| 6.2. | 2-я: от 500 мл до 1200 мл | Соответствие |
| 7 | Мертвое пространство аппарата, мл. | Не более 5 мл |
| 8. | Двухступенчатый предохранительный клапан с ограничением давления: | Наличие |
| 8.1. | у детей | Не более 20 мбар |
| 8.2. | у взрослых | Не более 60 мбар |
| 9. | Клапан пациента: | Наличие |
| 9.1. | соединительное гнездо, мм | Не более 15 мм. |
| 9.2. | -суживающийся штекер, мм. | Не более 22 мм |
| 10 | Выдыхательный клапан: | Наличие |
| 10.1. | суживающийся штекер, мм | Не более 30 мм |
| 11. | Диаметр впускного отверстия, мм | Не более 6мм |
| 12. | Впускное отверстие | Отверстие Ø 6мм |
| 13. | Рабочая температура | От – 18 до + 50ºС |
| 14. | Температура хранения | От – 40 до + 70ºС |
| 15. | Материал корпуса клапана | Полисульфон |
| 16. | Максимальное сопротивление в аппарате в процессе искусственного вдоха (при потоке 50 л/мин), мбар | не более 2,2 мбар |
| 17. | Возможность автоклавирования аппарата ИВЛ до 135ºС | Наличие возможности автоклавирования аппарата ИВЛ до 135ºС |
| 18. | Комплектующие, поставляемые с каждым аппаратом: |  |
| 18.1. | Резиновая маска с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемая до 135ºС для взрослых, шт. | Не менее 1 |
| 18.2. | Резиновая маска с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемая до 135ºС для детей, шт | Не менее 1 |
| 18.3. | Резиновая маска с надувным уплотнением из силикона, автоклавируемая до 135ºС для подростков, шт. | Не менее 1 |
| 18.4. | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке), шт. | Не менее 1 |
| 19. | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |