## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики | Кол-во
1 | Многофункциональный компьютерный реограф "Рео-Спектр-2" или эквивалент | Реограф с наборами электродов для РЭГ, РВГ, РЭКГ по Палееву и не менее одного отведения ЭКГ, не менее 4-х реографических каналов. Задаваемый индивидуально для каждого канала тетраполярный или биполярный режим. Высококачественная печать выбранных фрагментов реограммы и ЭКГ на обычной бумаге. Набор поддерживаемых методик: РЭГ, РЭКГ, РВГ, РОГ, РКГ, РПГ, РГГ, РРГ, РУГ, возможность их работы на одном компьютере как изолированно, так и во взаимосвязи друг с другом. Реографические каналы: • Частота измерительного тока (задается программно) не менее 30 не более 120 кГц • Чувствительность (задается программно) не менее 0.001 не более 0.5 Ом/мм • Уровень шумов не более 0.004 Ом • Полоса пропускания не менее 0.1 не более 25 Гц • Диапазон измерения реографического сигнала 0.004 – 4 Ом • Диапазон измерения базового сопротивления 1 – 1000 Ом • Погрешность измерения базового сопротивления не более 5% Канал ЭКГ: • Полоса пропускания 0.5 – 35 Гц • Входной импеданс не менее 100 МОм • Коэффициент ослабления синфазной помехи не менее 100 дБ • Напряжение шума от пика до пика, приведенное ко входу не более 5 мкВ • Калибровка автоматическая • Степень защиты класс II, тип ВF Габаритные размеры: • электронный блок - не более 150x200x60 мм Масса: • электронного блока - не более 1 кг | 1