## Техническое задание, Приложение
Приложение № 4
К документации об аукционе
Техническое задание на медицинске оборудование
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Лот № 1. Холодильная камера для хранения трупов на 5 мест кассетного типа с общей дверью из нержавеющей стали
1.1. | Температурный режим | от +2 до +4' С
1.2. | Структура панелей (стены, пол, потолок)
1.2.1 | Сборные панели | из листовой нержавеющей стали
1.2.2 | Наполнение | Полиуритановая пена под высоким давлением
1.2.3 | Плотность, не менее | 40 кг/куб. м
1.2.4 | Класс пожарной безопасности | STANDARD M2 – Norme NFP 92-507
1.2.5 | Количество секций | 1
1.3. | Фасад
1.3.1 | Общая дверь на каждую секцию | 1
1.4. | Наружные размеры
1.4.1 | Ширина, не более | 1,16 м
1.4.2 | Глубина, не более | 2,26 м
1.4.3 | Высота, не более | 2,6 м
1.5. | Внутренние размеры одной секции
1.5.1. | Ширина, не более | 1,0 м
1.5.2. | Глубина, не более | 2,1 м
1.5.3. | Расстояние между поддонами | 0,38 м
1.5.4. | Материал конструкции | панели из нержавеющей стали
1.5.5. | Толщина стали, не менее | 0,80 мм
1.5.6. | Термоизоляционный материал | полиуретановая пена
1.5.7. | Количество блоков камеры | 1
1.5.8. | Количество мест в блоке | 5 мест
1.5.9. | Блоки соединены в единую камеру | Наличие
1.5.10. | Поддоны для тел на колесиках | 5 шт
1.5.11. | Длина поддона, не менее | 2 м
1.5.12. | Колеса поддона, материал | полипропилен
1.5.13. | Колеса поддона, количество | 4 шт
1.5.14. | Крепления для поддонов внутри камеры | Наличие
1.6. | Дверь
1.6.1. | Ширина, не более | 0,7 м
1.6.2. | Высота, не более | 2,2 м
1.6.3. | Количество дверей | 1
1.7. | Охлаждающий модуль
1.7.1. | Крепление сбоку камеры | Наличие
1.7.2. | Количество модулей | 1
1.7.3. | Мощность | 1200 Вт при +4
1.7.4. | Напряжение | 230 V-1-50
1.7.5. | Хладагент | R404a
1.7.6. | Программа автоматической разморозки | Наличие
1.7.7. | Стабилизатор напряжения | Наличие
1.7.8. | Выключатель | Наличие
1.7.9. | Индикаторная лампа состояния | Наличие
1.7.10. | Индикаторная лампа разморозки | Наличие
1.7.11. | Индикатор температуры | Наличие
1.7.12. | Испаритель | расположен вне холодильной камеры
1.7.13. | Конденсатор | расположен вне холодильной камеры
1.7.14. | Ширина внешней части модуля, не более | 280 мм
1.7.15. | Ширина внутренней части модуля, не более | 540 мм
1.7.16. | Высота модуля, не более | 390 мм
1.7.17. | Глубина модуля, не более | 809 мм
1.7.18. | Электропитание | 230 V-1-50
1.8. | Год выпуска | Не ранее 2010 г.
2 | Лот № 2. Холодильная камера для хранения трупов на 5 мест кассетного типа с общей дверью из гальванизированной стали
2.1. | Температурный режим | от +2 до +4' С
2.2. | Структура панелей (стены, пол, потолок)
2.2.1 | Сборные панели | из гальванизированной стали
2.2.2 | Наполнение | Полиуритановая пена под высоким давлением
2.2.3 | Плотность, не менее | 40 кг/куб. м
2.2.4 | Класс пожарной безопасности | STANDARD M2 – Norme NFP 92-507
2.2.5 | Количество секций | 1
2.3. | Фасад
2.3.1 | Общая дверь на каждую секцию | 1
2.4. | Наружные размеры
2.4.1. | Ширина, не более | 1,16 м
2.4.2. | Глубина, не более | 2,26 м
2.4.3. | Высота, не более | 2,6 м
2.5. | Внутренние размеры одной секции
2.5.1. | Ширина, не более | 1,0 м
2.5.2. | Глубина, не более | 2,1 м
2.5.3. | Расстояние между поддонами | 0,38 м
2.5.4. | Материал конструкции | панели из нержавеющей стали
2.5.5. | Толщина стали, не менее | 0,80 мм
2.5.6. | Термоизоляционный материал | полиуретановая пена
.2.5.7. | Количество блоков камеры | 1
2.5.8. | Количество мест в блоке | 5 мест
2.5.9. | Блоки соединены в единую камеру | Наличие
2.5.10. | Поддоны для тел на колесиках | 5 шт
2.5.11. | Длина поддона, не менее | 2 м
2.5.12. | Колеса поддона, материал | полипропилен
2.5.13. | Колеса поддона, количество | 4 шт
2.5.14. | Крепления для поддонов внутри камеры | Наличие
2.6. | Дверь
2.6.1. | Ширина, не более | 0,7 м
2.6.2. | Высота, не более | 2,2 м
2.6.3. | Количество дверей | 1
2.7. | Охлаждающий модуль
2.7.1. | Крепление сбоку камеры | Наличие
2.7.2. | Количество модулей | 1
2.7.3. | Мощность | 1200 Вт при +4
2.7.4. | Напряжение | 230 V-1-50
2.7.5. | Хладагент | R404a
2.7.6. | Программа автоматической разморозки | Наличие
2.7.7. | Стабилизатор напряжения | Наличие
2.7.8. | Выключатель | Наличие
2.7.9. | Индикаторная лампа состояния | Наличие
2.7.10. | Индикаторная лампа разморозки | Наличие
2.7.11. | Индикатор температуры | Наличие
2.7.12. | Испаритель | расположен вне холодильной камеры
2.7.13. | Конденсатор | расположен вне холодильной камеры
2.7.14. | Ширина внешней части модуля, не более | 280 мм
2.7.15. | Ширина внутренней части модуля, не более | 540 мм
2.7.16. | Высота модуля, не более | 390 мм
2.7.17. | Глубина модуля, не более | 809 мм
2.7.18. | Электропитание | 230 V-1-50
2.8. | Год выпуска | Не ранее 2010 г.

## Сведения, Приложение 5
Приложение № 5
К документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
__________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот № 1. Холодильная камера для хранения трупов на 5 мест кассетного типа с общей дверью из нержавеющей стали
1.1. | Модель |  | Указать
1.2. | Температурный режим | от +2 до +4' С | Указать
1.3. | Структура панелей (стены, пол, потолок)
1.3.1. | Сборные панели | из листовой нержавеющей стали | Указать
1.3.2. | Наполнение | Полиуритановая пена под высоким давлением | Указать
1.3.3. | Плотность, не менее | 40 кг/куб. м | Указать
1.3.4. | Класс пожарной безопасности | STANDARD M2 – Norme NFP 92-507 | Указать
1.3.5. | Количество секций | 1 | Указать
1.4. | Фасад
1.4.1. | Общая дверь на каждую секцию | 1 | Указать
1.5. | Наружные размеры
1.5.1. | Ширина, не более | 1,16 м | Указать
1.5.2. | Глубина, не более | 2,26 м | Указать
1.5.3. | Высота, не более | 2,6 м | Указать
1.6. | Внутренние размеры одной секции
1.6.1. | Ширина, не более | 1,0 м | Указать
1.6.2. | Глубина, не более | 2,1 м | Указать
1.6.3. | Расстояние между поддонами | 0,38 м | Указать
1.6.4. | Материал конструкции | панели из нержавеющей стали | Указать
1.6.5. | Толщина стали, не менее | 0,80 мм | Указать
1.6.6. | Термоизоляционный материал | полиуретановая пена | Указать
1.6.7. | Количество блоков камеры | 1 | Указать
1.6.8. | Количество мест в блоке | 5 мест | Указать
1.6.9. | Блоки соединены в единую камеру | Наличие | Указать
1.6.10. | Поддоны для тел на колесиках | 5 шт | Указать
1.6.11. | Длина поддона, не менее | 2 м | Указать
1.6.12. | Колеса поддона, материал | полипропилен | Указать
1.6.13. | Колеса поддона, количество | 4 шт | Указать
1.6.14. | Крепления для поддонов внутри камеры | Наличие | Указать
1.7. | Дверь
1.7.1. | Ширина, не более | 0,7 м | Указать
1.7.2. | Высота, не более | 2,2 м | Указать
1.7.3. | Количество дверей | 1 | Указать
1.8. | Охлаждающий модуль
1.8.1. | Крепление сбоку камеры | Наличие | Указать
1.8.2. | Количество модулей | 1 | Указать
1.8.3. | Мощность | 1200 Вт при +4 | Указать
1.8.4. | Напряжение | 230 V-1-50 | Указать
1.8.5. | Хладагент | R404a | Указать
1.8.6. | Программа автоматической разморозки | Наличие | Указать
1.8.7. | Стабилизатор напряжения | Наличие | Указать
1.8.8. | Выключатель | Наличие | Указать
1.8.9. | Индикаторная лампа состояния | Наличие | Указать
1.8.10. | Индикаторная лампа разморозки | Наличие | Указать
1.8.11. | Индикатор температуры | Наличие | Указать
1.8.12. | Испаритель | расположен вне холодильной камеры | Указать
1.8.13. | Конденсатор | расположен вне холодильной камеры | Указать
1.8.14. | Ширина внешней части модуля, не более | 280 мм | Указать
1.8.15. | Ширина внутренней части модуля, не более | 540 мм | Указать
1.8.16. | Высота модуля, не более | 390 мм | Указать
1.8.17. | Глубина модуля, не более | 809 мм | Указать
1.8.18. | Электропитание | 230 V-1-50 | Указать
1.9. | Год выпуска | Не ранее 2010 г. | Указать
2 | Лот № 2. Холодильная камера для хранения трупов на 5 мест кассетного типа с общей дверью из гальванизированной стали
2.1. | Модель | Указать | Указать
2.2. | Температурный режим | от +2 до +4' С | Указать
2.3. | Структура панелей (стены, пол, потолок)
2.3.1. | Сборные панели | из гальванизированной стали | Указать
2.3.2. | Наполнение | Полиуритановая пена под высоким давлением | Указать
2.3.3. | Плотность, не менее | 40 кг/куб. м | Указать
2.3.4. | Класс пожарной безопасности | STANDARD M2 – Norme NFP 92-507 | Указать
2.3.5. | Количество секций | 1 | Указать
2.4. | Фасад
2.4.1. | Общая дверь на каждую секцию | 1 | Указать
2.5. | Наружные размеры
2.5.1. | Ширина, не более | 1,16 м | Указать
2.5.2. | Глубина, не более | 2,26 м | Указать
2.5.3. | Высота, не более | 2,6 м | Указать
2.6. | Внутренние размеры одной секции
2.6.1. | Ширина, не более | 1,0 м | Указать
2.6.2. | Глубина, не более | 2,1 м | Указать
2.6.3. | Расстояние между поддонами | 0,38 м | Указать
2.6.4. | Материал конструкции | панели из нержавеющей стали | Указать
2.6.5. | Толщина стали, не менее | 0,80 мм | Указать
2.6.6. | Термоизоляционный материал | полиуретановая пена | Указать
2.6.7. | Количество блоков камеры | 1 | Указать
2.6.8. | Количество мест в блоке | 5 мест | Указать
2.6.9. | Блоки соединены в единую камеру | Наличие | Указать
2.6.10. | Поддоны для тел на колесиках | 5 шт | Указать
2.6.11. | Длина поддона, не менее | 2 м | Указать
2.6.11. | Колеса поддона, материал | полипропилен | Указать
2.6.12. | Колеса поддона, количество | 4 шт | Указать
2.6.13. | Крепления для поддонов внутри камеры | Наличие | Указать
2.7. | Дверь
2.7.1. | Ширина, не более | 0,7 м | Указать
2.7.2. | Высота, не более | 2,2 м | Указать
2.7.3. | Количество дверей | 1 | Указать
2.8. | Охлаждающий модуль
2.8.1. | Крепление сбоку камеры | Наличие | Указать
2.8.2. | Количество модулей | 1 | Указать
2.8.3. | Мощность | 1200 Вт при +4 | Указать
2.8.4. | Напряжение | 230 V-1-50 | Указать
2.8.5. | Хладагент | R404a | Указать
2.8.6. | Программа автоматической разморозки | Наличие | Указать
2.8.7. | Стабилизатор напряжения | Наличие | Указать
2.8.8. | Выключатель | Наличие | Указать
2.8.9. | Индикаторная лампа состояния | Наличие | Указать
2.8.10. | Индикаторная лампа разморозки | Наличие | Указать
2.8.11. | Индикатор температуры | Наличие | Указать
2.8.12. | Испаритель | расположен вне холодильной камеры | Указать
2.8.13. | Конденсатор | расположен вне холодильной камеры | Указать
2.8.14. | Ширина внешней части модуля, не более | 280 мм | Указать
2.8.15. | Ширина внутренней части модуля, не более | 540 мм | Указать
2.8.16. | Высота модуля, не более | 390 мм | Указать
2.8.17. | Глубина модуля, не более | 809 мм | Указать
2.8.18. | Электропитание | 230 V-1-50 | Указать
2.9. | Год выпуска | Не ранее 2010 г. | Указать