## Сведения, Приложение 5
Приложение № 5
К документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
__________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот № 1. Холодильная камера для хранения трупов на 5 мест кассетного типа с общей дверью из нержавеющей стали
1.1 | Модель |  | Указать
1.2 | Сертификат соответствия |  | № ___ от ___ сроком действия до ____
1.3 | Регистрационное удостоверение |  | № ___ от ___ сроком действия до ____
1.4 | Температурный режим | от +2 до +4' С | Указать
1.5 | Структура панелей (стены, пол, потолок)
1.5.1 | Сборные панели | из листовой нержавеющей стали | Указать
1.5.2 | Наполнение | Полиуритановая пена под высоким давлением | Указать
1.5.3 | Плотность, не менее | 40 кг/куб. м | Указать
1.5.4 | Класс пожарной безопасности | STANDARD M2 – Norme NFP 92-507 | Указать
1.5.5 | Количество секций | 1 | Указать
1.6 | Фасад
1.6.1. | Общая дверь на каждую секцию | 1 | Указать
1.7 | Наружные размеры
1.7.1 | Ширина, не более | 1,16 м | Указать
1.7.2 | Глубина, не более | 2,26 м | Указать
1.7.3 | Высота, не более | 2,6 м | Указать
1.8 | Внутренние размеры одной секции
1.8.1 | Ширина, не более | 1,0 м | Указать
1.8.2 | Глубина, не более | 2,1 м | Указать
1.8.3 | Расстояние между поддонами | 0,38 м | Указать
1.8.4 | Материал конструкции | панели из нержавеющей стали | Указать
1.8.5 | Толщина стали, не менее | 0,80 мм | Указать
1.8.6 | Термоизоляционный материал | полиуретановая пена | Указать
1.8.7 | Количество блоков камеры | 1 | Указать
1.8.8 | Количество мест в блоке | 5 мест | Указать
1.8.9 | Блоки соединены в единую камеру | Наличие | Указать
1.8.10 | Поддоны для тел на колесиках | 5 шт | Указать
1.8.11 | Длина поддона, не менее | 2 м | Указать
1.8.12 | Колеса поддона, материал | полипропилен | Указать
1.8.13 | Колеса поддона, количество | 4 шт | Указать
1.8.14 | Крепления для поддонов внутри камеры | Наличие | Указать
1.9 | Дверь
1.9.1 | Ширина, не более | 0,7 м | Указать
1.9.2 | Высота, не более | 2,2 м | Указать
1.9.3 | Количество дверей | 1 | Указать
1.10 | Охлаждающий модуль
1.10.1 | Крепление сбоку камеры | Наличие | Указать
1.10.2 | Количество модулей | 1 | Указать
1.10.3 | Мощность | 1200 Вт при +4 | Указать
1.10.4 | Напряжение | 230 V-1-50 | Указать
1.10.5 | Хладагент | R404a | Указать
1.10.6 | Программа автоматической разморозки | Наличие | Указать
1.10.7 | Стабилизатор напряжения | Наличие | Указать
1.10.8 | Выключатель | Наличие | Указать
1.10.9 | Индикаторная лампа состояния | Наличие | Указать
1.10.10 | Индикаторная лампа разморозки | Наличие | Указать
1.10.11 | Индикатор температуры | Наличие | Указать
1.10.12 | Испаритель | расположен вне холодильной камеры | Указать
1.10.13 | Конденсатор | расположен вне холодильной камеры | Указать
1.10.14 | Ширина внешней части модуля, не более | 280 мм | Указать
1.10.15 | Ширина внутренней части модуля, не более | 540 мм | Указать
1.10.16 | Высота модуля, не более | 390 мм | Указать
1.10.17 | Глубина модуля, не более | 809 мм | Указать
1.10.18 | Электропитание | 230 V-1-50 | Указать
1.11 | Год выпуска | Не ранее 2010 г. | Указать
2 | Лот № 2. Холодильная камера для хранения трупов на 5 мест кассетного типа с общей дверью из гальванизированной стали
2.1 | Модель | Указать | Указать
2.2 | Сертификат соответствия |  | № ___ от ___ сроком действия до ____
2.3 | Регистрационное удостоверение |  | № ___ от ___ сроком действия до ____
2.4 | Температурный режим | от +2 до +4' С | Указать
2.5 | Структура панелей (стены, пол, потолок)
2.5.1 | Сборные панели | из гальванизированной стали | Указать
2.5.2 | Наполнение | Полиуритановая пена под высоким давлением | Указать
2.5.3 | Плотность, не менее | 40 кг/куб. м | Указать
2.5.4 | Класс пожарной безопасности | STANDARD M2 – Norme NFP 92-507 | Указать
2.5.5 | Количество секций | 1 | Указать
2.6 | Фасад
2.6.1. | Общая дверь на каждую секцию | 1 | Указать
2.7 | Наружные размеры
2.7.1 | Ширина, не более | 1,16 м | Указать
2.7.2 | Глубина, не более | 2,26 м | Указать
2.7.3 | Высота, не более | 2,6 м | Указать
2.8 | Внутренние размеры одной секции
2.8.1 | Ширина, не более | 1,0 м | Указать
2.8.2 | Глубина, не более | 2,1 м | Указать
2.8.3 | Расстояние между поддонами | 0,38 м | Указать
2.8.4 | Материал конструкции | панели из нержавеющей стали | Указать
2.8.5 | Толщина стали, не менее | 0,80 мм | Указать
2.8.6 | Термоизоляционный материал | полиуретановая пена | Указать
2.8.7 | Количество блоков камеры | 1 | Указать
2.8.8 | Количество мест в блоке | 5 мест | Указать
2.8.9 | Блоки соединены в единую камеру | Наличие | Указать
2.8.10 | Поддоны для тел на колесиках | 5 шт | Указать
2.8.11 | Длина поддона, не менее | 2 м | Указать
2.8.12 | Колеса поддона, материал | полипропилен | Указать
2.8.13 | Колеса поддона, количество | 4 шт | Указать
2.8.14 | Крепления для поддонов внутри камеры | Наличие | Указать
2.9 | Дверь
2.9.1 | Ширина, не более | 0,7 м | Указать
2.9.2 | Высота, не более | 2,2 м | Указать
2.9.3 | Количество дверей | 1 | Указать
2.10 | Охлаждающий модуль
2.10.1 | Крепление сбоку камеры | Наличие | Указать
2.10.2 | Количество модулей | 1 | Указать
2.10.3 | Мощность | 1200 Вт при +4 | Указать
2.10.4 | Напряжение | 230 V-1-50 | Указать
2.10.5 | Хладагент | R404a | Указать
2.10.6 | Программа автоматической разморозки | Наличие | Указать
2.10.7 | Стабилизатор напряжения | Наличие | Указать
2.10.8 | Выключатель | Наличие | Указать
2.10.9 | Индикаторная лампа состояния | Наличие | Указать
2.10.10 | Индикаторная лампа разморозки | Наличие | Указать
2.10.11 | Индикатор температуры | Наличие | Указать
2.10.12 | Испаритель | расположен вне холодильной камеры | Указать
2.10.13 | Конденсатор | расположен вне холодильной камеры | Указать
2.10.14 | Ширина внешней части модуля, не более | 280 мм | Указать
2.10.15 | Ширина внутренней части модуля, не более | 540 мм | Указать
2.10.16 | Высота модуля, не более | 390 мм | Указать
2.10.17 | Глубина модуля, не более | 809 мм | Указать
2.10.18 | Электропитание | 230 V-1-50 | Указать
2.11 | Год выпуска | Не ранее 2010 г. | Указать