Приложение №2

К Извещению о проведении запроса котировок

№25 от 17.06.2010г.

Техническое задание

На аппарат ультразвуковой  диагностический для пахиметрии и аксиального сканирования в офтальмологии

| № п/п | Технические характеристики | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Аппарат ультразвуковой диагностический для пахиметрии и аксиального сканирования в офтальмологии | Предназначен для измерения осевой длины глаза в офтальмологической практике | указать |
| 2. | Диапазон измерений: |  |  |
| 2.1.1 | Аксиальная длина, мм | не менее от 15.00 до 40.00 |  |
| 2.1.2 | Глубина передней камеры, мм | не менее от 2.00 до7.00 |  |
| 2.1.3 | Толщина линзы хрусталика, мм | не менее от 2.00 до 6.00 |  |
| 2.2. | Точность измерения : |  |  |
| 2.2.1 | Точность измерения, мм | не менее +/- 0.01 |  |
| 2.2.2 | Разрешение измерения, мм | не менее 0.01 |  |
| 2.3. | Скорость ультразвука (нормальный глаз): |  |  |
| 2.3.1 | Средняя осевая скорость ультразвука, м/с | не менее 1,550 |  |
| 2.3.2 | Скорость в хрусталике, м/с | не менее 1,641 |  |
| 2.3.3 | Скорость в передней камере, м/с) | не менее 1,532 |  |
| 2.4. | Скорость ультразвука (плотная катаракта): |  |  |
| 2.4.1 | Средняя осевая скорость ультразвука, м/с | не менее 1,548 |  |
| 2.4.2 | Скорость в хрусталике, м/с | не менее 1,629 |  |
| 2.4.3 | Скорость в передней камере, м/с | не менее 1,532 |  |
| 2.5. | Скорость ультразвука (афакический ): |  |  |
| 2.5.1 | Средняя осевая скорость ультразвука, м/с | не менее 1,532 |  |
| 2.6. | Скорость ультразвука (псевдофакический) : |  |  |
| 2.6.1. | Скорость звука ИОЛ (Псевдо 1, PMMA, толшина 0,8мм), м/с | не менее 2,718 |  |
| 2.5.2 | Скорость звука ИОЛ (Псевдо 2, Силикон, толшина 1,0 мм), м/с | не менее 1,049 |  |
| 2.6.3. | Скорость звука ИОЛ (Псевдо 3, Акрил, толшина 0,8 мм), м/с | не менее 2,200 |  |
| 2.7. | ИОЛ (интроокулярные линзы) (формулы: SRK II, SRK/T, HOLLADAY, HOFFER-Q, HAIGIS – стандартная, HAIGIS – оптимизированная: |  |  |
| 2.7.1 | База данных ИОЛ моделей, шт | не менее 10 |  |
| 2.7.2 | Возможность ввода дополнительно формулы | Наличие |  |
| 2.8. | Возможность использования карты памяти: |  |  |
| 2.8.1 | Сохранение данных, количество пациентов | не менее 237 |  |
| 2.9. | Датчик: |  |  |
| 2.9.1 | Частота преобразователя, МГЦ | 10 |  |
| 2.9.2 | Фиксационный свет: | Красный диод |  |
| 2.9.3 | Радиус кончика (вогнутый) , мм | 5.3 |  |
| 3.0. | Лупа складная: |  |  |
| 3.1 | Материал | PXM с защитным покрытием Cera-tec на обеих поверхностях линзы |  |
| 3.2 | Защита от пыли, футляр | наличие |  |
| 3.3 | Цвет фуляра | Белый |  |
| 3.4 | Материал футляра | Пластик |  |
| 3.5 | Увеличение линзы | 10х |  |
| 3.6 | Оптическая сила, дптр | 38 |  |
| 3.7 | Диаметр, мм | 35 |  |
| 4.0. | Питание : |  |  |
| 4.1 | Напряжение, В (переменный ток) | 100 |  |
| 4.2 | Частота, Гц | 50/60 |  |
| 4.3 | Потребление энергии, ВА | не менее 35 +15% |  |
| 5.0. | Комплект поставки : |  |  |
| 5.1 | Ультразвуковой аппарат со встроенным принтером, шт | 1 |  |
| 5.2 | 3-х контактный кабель питания, шт | 1 |  |
| 5.3 | Тест-объект для биометрии, шт | 1 |  |
| 5.4 | Бумага для встроенного принтера, рулон | 1 |  |
| 5.5 | Чехол от пыли, шт | 1 |  |
| 5.6 | Предохранители, шт | 2 |  |
| 5.7 | Педаль, шт | 1 |  |
| 5.8 | Складная лупа, шт | 1 |  |
| 5.9 | Руководство оператора на русском языке, шт | 1 |  |
| 6.0. | Дополнительные условия |  |  |
| 6.1. | Обучение специалиста на рабочем месте, монтаж, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию | В течении 5 дней после поставки оборудования |  |
| 6.2. | Год выпуска | Не ранее 2009г. |  |
| 6.3. | Срок гарантии | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |