Приложение № 2

к Извещению  № 15-07  от  «01» июля 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Приложение № 1

к котировочной заявке

Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Мед.оборудование для лаборатории шкаф (бокс) ламинарный | Указать |
| 2 | Модель | БАВп-01-"Ламинар-С"-1,2 билогической безопасности класс II /тип A/ | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать |
| 5 | Назначение: |  |  |
| 6 | Применяется для защиты оператора при работе с патогенными агентами и микроорганизмами, передающимися воздушно-капельным путем | Наличие | Указать |
| 7 | Применение: |  |  |
| 8 | Для оснащения отдельных рабочих мест в медицинских, фармацевтических и других учреждениях с высокими требованиями к чистоте воздуха (вирусологические и бактериологические лаборатории) | Наличие | Указать |
| 9 | Стандартное исполнение: |  |  |
| 10 | Ламинарный бокс на подставке | Наличие | Указать |
| 11 | Переднее стекло | Наклонное | Указать |
| 12 | Встроенные розетки не менее, шт. | 2 | Указать |
| 13 | Выдвижной УФО рабочей камеры | Наличие | Указать |
| 14 | Подсветка рабочей камеры | Наличие | Указать |
| 15 | Плоская секционная съемная столешница | Наличие | Указать |
| 16 | Материал секционной столешници | Нержавеющяя сталь | Указать |
| 17 | Фронтальное стекло | Поднимающееся | Указать |
| 18 | Фронтальное и боковые стекла | Закаленные | Указать |
| 19 | Система управления: |  |  |
| 20 | Шильд-панель с ж/к экраном, индицирующим включение систем изделия | Наличие | Указать |
| 21 | Таймер работы УФО рабочей камеры | Наличие | Указать |
| 22 | Счетчик наработки УФО | Наличие | Указать |
| 23 | Часы | Наличие | Указать |
| 24 | Технологический таймер | Наличие | Указать |
| 25 | Система автоматического поддержания потока воздуха | Наличие | Указать |
| 26 | Технические характеристики: |  |  |
| 27 | Внешние габариты ламинарного бокса, без подставки мм (ШхГхВ) | 1170x740x1305 | Указать |
| 28 | Габариты рабочей камеры ламинарного бокса, мм (ШхГхВ) | 1105х610х670 | Указать |
| 29 | Количество ступеней фильтрации | 2 | Указать |
| 30 | Класс фильтра HEPA по ГОСТ Р 51251-99 | Н14 | Указать |
| 31 | Класс чистоты воздуха рабочей зоны ламинарного бокса по ГОСТ Р ИСО 14644-1-2002 (по частицам 0,5 мкм) | 5ИСО | Указать |
| 32 | Степень очистки выбрасываемого воздуха от взвешенных частиц размером более 0,3 мкм, % | 99,9995 | Указать |
| 33 | Класс защиты ламинарного (согласно классификации ВОЗ) | II A | Указать |
| 34 | Степень рециркуляции, % | 72 | Указать |
| 35 | Скорость воздушного потока в диапазоне не более, м/с | 0,35 ±20% | Указать |
| 36 | Потребляемая мощность, Вт | 210 | Указать |
| 37 | Уровень звуковой мощности ламинарного бокса в диапазоне не более, дБА | от 55 до 57 | Указать |
| 38 | Освещенность рабочей зоны ламинарного бокса, Лк | 1000 | Указать |
| 39 | Мощность лампы УФО, Вт | 30 | Указать |
| 40 | Производительность по поступающему в рабочую камеру воздуху, м3/час | 550 | Указать |
| 41 | Общая производительность ламинарного бокса, м3/час | 705 | Указать |
| 42 | Масса ламинарного бокса, кг | 160 | Указать |
| 43 | Требуемое количество, шт. | 2 | Указать |
| 44 | Год выпуска не ранее 2010 года | наличие | Указать |
| 45 | Гарантийное обязательство: |  |  |
|  | срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода эксплуатации | указать | Указать |
| 46 | Доставка, монтаж, пусконаладка | наличие | Указать |

Поставляемое оборудование должно соответствовать санитарным правилам 1.3.2322-08

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП