Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 24 от «1» июля 2010 года

Техническое задание

на поставку прибора для исследования функции внешнего дыхания

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Спирометр |
|  | Модель | SPIROVIT SP-1(или эквивалент) |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Проведение основных тестов для анализа функции внешнего дыхания: | Наличие |
|  | Тест определения жизненной емкости легких (SVC) | Наличие |
|  | Тест определения форсированной жизненной емкости легких (FVC) | Наличие |
|  | Тест определения максимальной произвольной вентиляции (MVV) | Наличие |
|  | Тест определения минутной вентиляции легких (MV) | Наличие |
|  | Измеряемые значения: |  |
|  | FVC | Наличие |
|  | FEV0,5 | Наличие |
|  | FEV1,0 | Наличие |
|  | FEV3,0 | Наличие |
|  | FEV1,0/FVC | Наличие |
|  | FEV3,0/FVC | Наличие |
|  | FEF0,2-1,2 | Наличие |
|  | FEF25-75% | Наличие |
|  | FEF75-85% | Наличие |
|  | PEF | Наличие |
|  | MEF75% | Наличие |
|  | MEF50% | Наличие |
|  | MEF25% | Наличие |
|  | FIVC | Наличие |
|  | FIV1,0 | Наличие |
|  | FIV1,0/FIVC | Наличие |
|  | RR | Наличие |
|  | FIV1,0/FVC | Наличие |
|  | PIF | Наличие |
|  | MIF50% | Наличие |
|  | SVC | Наличие |
|  | ERV | Наличие |
|  | IRV | Наличие |
|  | TV | Наличие |
|  | MV | Наличие |
|  | MVV | Наличие |
|  | Сравнение результатов измерения с должными величинами и интерпретация результатов | Наличие |
|  | Проведение пре/постмедикационных тестов с последующим автоматическим сравнением результатов | Наличие |
|  | Представление кривой на дисплее в реальном режиме времени | Наличие |
|  | Возможность выбора представления кривой, как на экране, так и на печати | Наличие |
|  | Представление на экране и на распечатке: данных пациента, петли поток/объем, кривой объем/время, таблиц значений измерений, интерпретационного сообщения | Наличие |
|  | Многоразовый пневмотаходатчик для использования с одноразовыми загубниками и фильтрами: | Наличие |
|  | размер: | не более 125 х 36 х 28 мм |
|  | вес: | не более 160 гр. |
|  | диапазон измерения объема: | от 0 до +/- 11л. |
|  | диапазон измерения потока: | от 0 до +/- 14л/с. |
|  | точность измерений соответствовует стандартам ATS, ATS94, OSHA, NIOSH, но не менее | +/- 2% |
|  | Возможность выбора стандартов для расчета должных значений | Наличие |
|  | для взрослых | ECCS, Crapo, Morris, Knudson, Knudson 76, Austria, Berglund, Finnish, Indian, Composite, Polgar |
|  | для детей | Quanier&Tammeling, Austria, India, Knudson, Knudson 76, Polgar |
|  | Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных пациента | Наличие |
|  | Память | на 100 тестов |
|  | Комбинированное питание (от сети и от аккумулятора) | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора | не менее 6ч |
|  | Потребляемая мощность | макс. 28ВА |
|  | Встроенный принтер: | Наличие |
|  | термопринтер высокого разрешения | Наличие |
|  | ширина бумаги | 90мм, Z-образно сложенная |
|  | возможность выбора скорости печати | Наличие |
|  | ЖК дисплей: | Наличие |
|  | разрешение: | 192х64 точек |
|  | возможность изменения яркости экрана | Наличие |
|  | количество алфавитно-цифровых символов | не менее 224 |
|  | Калибровочный насос | 2 литра |
|  | Наличие порта RS232 для передачи данных на ПК | Наличие |
|  | Возможность использования одноразового датчика | Возможность |
|  | Аппаратная и программная русификация | Наличие |
|  | Вес: | не более 3кг |
|  | Комплектация: - пневмотаходатчик - одноразовые фильтры (100 шт/уп) - зажимы для носа - адаптер для калибровочного насоса - держатель датчика - регистрирующая бумага - сетевой кабель - одноразовые картонные загубники (100шт/уп) - калибровочный насос | 1 шт. 1 уп. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 уп. 1 шт. |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |
|  | Тара и упаковка | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |