Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 24 от «1» июля 2010 года

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2010 года

| Наименование муниципального заказчика | МуЗ «Городская детская клиническая больница № 18» |
| --- | --- |
| Заполняется юридическим лицом: |  |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка прибора для исследования функции внешнего дыхания в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Количество поставляемого оборудования |  |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Предмет муниципального контракта | Поставка прибора для исследования функции внешнего дыхания в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) |
| Наименование и характеристики поставляемого оборудования | Представлены в Приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Количество поставляемого оборудования |  |
| Предлагаемая цена товара | ________ руб. __ коп. (--------- Сумма прописью -----) |
| Сведения о включенных в цену товара расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                    (подпись)                                                        (ФИО)

МП

Приложение № 1

к котировочной заявке

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать конкретные характеристики) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Спирометр |  |
|  | Модель | SPIROVIT SP-1(или эквивалент) |  |
|  | Производитель, страна происхождения | указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | Проведение основных тестов для анализа функции внешнего дыхания: | Наличие |  |
|  | Тест определения жизненной емкости легких (SVC) | Наличие |  |
|  | Тест определения форсированной жизненной емкости легких (FVC) | Наличие |  |
|  | Тест определения максимальной произвольной вентиляции (MVV) | Наличие |  |
|  | Тест определения минутной вентиляции легких (MV) | Наличие |  |
|  | Измеряемые значения: |  |  |
|  | FVC | Наличие |  |
|  | FEV0,5 | Наличие |  |
|  | FEV1,0 | Наличие |  |
|  | FEV3,0 | Наличие |  |
|  | FEV1,0/FVC | Наличие |  |
|  | FEV3,0/FVC | Наличие |  |
|  | FEF0,2-1,2 | Наличие |  |
|  | FEF25-75% | Наличие |  |
|  | FEF75-85% | Наличие |  |
|  | PEF | Наличие |  |
|  | MEF75% | Наличие |  |
|  | MEF50% | Наличие |  |
|  | MEF25% | Наличие |  |
|  | FIVC | Наличие |  |
|  | FIV1,0 | Наличие |  |
|  | FIV1,0/FIVC | Наличие |  |
|  | RR | Наличие |  |
|  | FIV1,0/FVC | Наличие |  |
|  | PIF | Наличие |  |
|  | MIF50% | Наличие |  |
|  | SVC | Наличие |  |
|  | ERV | Наличие |  |
|  | IRV | Наличие |  |
|  | TV | Наличие |  |
|  | MV | Наличие |  |
|  | MVV | Наличие |  |
|  | Сравнение результатов измерения с должными величинами и интерпретация результатов | Наличие |  |
|  | Проведение пре/постмедикационных тестов с последующим автоматическим сравнением результатов | Наличие |  |
|  | Представление кривой на дисплее в реальном режиме времени | Наличие |  |
|  | Возможность выбора представления кривой, как на экране, так и на печати | Наличие |  |
|  | Представление на экране и на распечатке: данных пациента, петли поток/объем, кривой объем/время, таблиц значений измерений, интерпретационного сообщения | Наличие |  |
|  | Многоразовый пневмотаходатчик для использования с одноразовыми загубниками и фильтрами: | Наличие |  |
|  | размер: | не более 125 х 36 х 28 мм |  |
|  | вес: | не более 160 гр. |  |
|  | диапазон измерения объема: | от 0 до +/- 11л. |  |
|  | диапазон измерения потока: | от 0 до +/- 14л/с. |  |
|  | точность измерений соответствовует стандартам ATS, ATS94, OSHA, NIOSH, но не менее | +/- 2% |  |
|  | Возможность выбора стандартов для расчета должных значений | Наличие |  |
|  | для взрослых | ECCS, Crapo, Morris, Knudson, Knudson 76, Austria, Berglund, Finnish, Indian, Composite, Polgar |  |
|  | для детей | Quanier&Tammeling, Austria, India, Knudson, Knudson 76, Polgar |  |
|  | Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных пациента | Наличие |  |
|  | Память | на 100 тестов |  |
|  | Комбинированное питание (от сети и от аккумулятора) | Наличие |  |
|  | Работа от аккумулятора | не менее 6ч |  |
|  | Потребляемая мощность | макс. 28ВА |  |
|  | Встроенный принтер: | Наличие |  |
|  | термопринтер высокого разрешения | Наличие |  |
|  | ширина бумаги | 90мм, Z-образно сложенная |  |
|  | возможность выбора скорости печати | Наличие |  |
|  | ЖК дисплей: | Наличие |  |
|  | разрешение: | 192х64 точек |  |
|  | возможность изменения яркости экрана | Наличие |  |
|  | количество алфавитно-цифровых символов | не менее 224 |  |
|  | Калибровочный насос | 2 литра |  |
|  | Наличие порта RS232 для передачи данных на ПК | Наличие |  |
|  | Возможность использования одноразового датчика | Возможность |  |
|  | Аппаратная и программная русификация | Наличие |  |
|  | Вес: | не более 3кг |  |
|  | Комплектация: - пневмотаходатчик - одноразовые фильтры (100 шт/уп) - зажимы для носа - адаптер для калибровочного насоса - держатель датчика - регистрирующая бумага - сетевой кабель - одноразовые картонные загубники (100шт/уп) - калибровочный насос | 1 шт. 1 уп. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 уп. 1 шт. |  |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |  |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |  |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |  |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |  |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

_______________________	___________________	_______________________

(должность)                                         (подпись)                                                        (ФИО)

МП