## Лист1
Приложение № 1
к извещению № 16-07 от 02.07.2010г.
о проведени запроса котировок
Техническое задание
на поставку оборудования для молочной кухни
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия
1 | Наименование | Стерилизатор воздушный
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие
5 | Технические характеристики:
6 | Корпус прибора выполнен из листовой стали с лакокрасочным порошковым покрытием | Наличие
7 | Камера из жаропрочной зеркальной стали 316Ti | Наличие
8 | Полозья на дне камеры | Наличие
9 | Два входных и два выходных патрубка с заслонками, управляемыми вручную | Наличие
10 | Датчик управления | Наличие
11 | 6-и уровневый загрузочный контейнер | Наличие
12 | Расстояние между уровнями в контейнере | 210 мм
13 | Масса контейнера | Не более 25 кг
14 | Дверь прибора закрывается затяжными замками | Наличие
15 | Четыре двигателя вентиляторов | Наличие
16 | Два бактерицидных фильтра с заслонками | Наличие
17 | Блок управления с двумя панелями | Наличие
18 | Цифровое табло текущей температуры в камере на панели управления | Наличие
19 | Цифровое табло времени выдержки на панели управления | Наличие
20 | Кнопки задания режимов и памяти на панели управления | Наличие
21 | Система оповещения о возможности выгрузки стеклянной посуды | Наличие
22 | Размеры камеры, (ш,в,г), мм | 760*1400*1080
23 | Задаваемый температурный режим °С | 80…200
24 | Задаваемое время выдержки, мин. | 1…999
25 | Время нагрева до 180 °С, мин. | 90
26 | Отклонение температуры по объему камеры от заданного значения, °С | ±3
27 | Напряжение питания, В | 380
28 | Потребляемая мощность, кВт | 20
29 | Габаритные размеры, (ш,в,г), мм | 1140*1650*1300
30 | Масса прибора, кг | 420
31 | Вес контейнера с продукцией | Не более 400 кг
32 | Комплектация:
33 | Стерилизатор, шт. | 1
34 | Загрузочный контейнер из нержавеющей стали, шт. | 2
35 | Загрузочная кассета (40*320*320, мм), шт. | 72
36 | Тележка, шт. | 2
37 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке
38 | Гарантийные обязательства:
39 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
40 | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать
41 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие
42 | Количество, компл. | 1
| Главный врач | Невзоров И.В.