Приложение № 2

к Извещению  № 16-07  от  «02» июля 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Приложение № 1

к котировочной заявке

Поставка оборудования для молочной кухни

- для МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Стерилизатор воздушный | Указать |
| 2 | Модель | Указать | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Корпус прибора выполнен из листовой стали с лакокрасочным порошковым покрытием | Наличие | Указать |
| 7 | Камера из жаропрочной зеркальной стали 316Ti | Наличие | Указать |
| 8 | Полозья на дне камеры | Наличие | Указать |
| 9 | Два входных и два выходных патрубка с заслонками, управляемыми вручную | Наличие | Указать |
| 10 | Датчик управления | Наличие | Указать |
| 11 | 6-и уровневый загрузочный контейнер | Наличие | Указать |
| 12 | Расстояние между уровнями в контейнере | 210 мм | Указать |
| 13 | Масса контейнера | Не более 25 кг | Указать |
| 14 | Дверь прибора закрывается затяжными замками | Наличие | Указать |
| 15 | Четыре двигателя вентиляторов | Наличие | Указать |
| 16 | Два бактерицидных фильтра с заслонками | Наличие | Указать |
| 17 | Блок управления с двумя панелями | Наличие | Указать |
| 18 | Цифровое табло текущей температуры в камере на панели управления | Наличие | Указать |
| 19 | Цифровое табло времени выдержки на панели управления | Наличие | Указать |
| 20 | Кнопки задания режимов и памяти на панели управления | Наличие | Указать |
| 21 | Система оповещения о возможности выгрузки стеклянной посуды | Наличие | Указать |
| 22 | Размеры камеры, (ш,в,г), мм | 760*1400*1080 | Указать |
| 23 | Задаваемый температурный режим °С | 80…200 | Указать |
| 24 | Задаваемое время выдержки, мин. | 1…999 | Указать |
| 25 | Время нагрева до 180 °С, мин. | 90 | Указать |
| 26 | Отклонение температуры по объему камеры от заданного значения, °С | ±3 | Указать |
| 27 | Напряжение питания, В | 380 | Указать |
| 28 | Потребляемая мощность, кВт | 20 | Указать |
| 29 | Габаритные размеры, (ш,в,г), мм | 1140*1650*1300 | Указать |
| 30 | Масса прибора, кг | 420 | Указать |
| 31 | Вес контейнера с продукцией | Не более 400 кг | Указать |
| 32 | Комплектация: |  |  |
| 33 | Стерилизатор, шт. | 1 | Указать |
| 34 | Загрузочный контейнер из нержавеющей стали, шт. | 2 | Указать |
| 35 | Загрузочная кассета (40*320*320, мм), шт. | 72 | Указать |
| 36 | Тележка, шт. | 2 | Указать |
| 37 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке | Указать |
| 38 | Гарантийные обязательства: |  |  |
| 39 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 40 | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать | Указать |
| 41 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие | Указать |
| 42 | Количество, компл. | 1 | Указать |

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП