Приложение № 2

к Извещению  № 17-07  от  «05» июля 2010г.

о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа | Указать |
| Место нахождения | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Представлены в приложении № 1 к котировочной заявке |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа | Указать |
| Место жительства | Указать |
| Банковские реквизиты | Указать |
| ИНН | Указать |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта | Указать |
| Наименование и характеристики поставляемых товаров | Указать |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги | Указать |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах | Указать |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*Приложение № 1

к котировочной заявке

Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

| № п/п | Характеристика товара | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Комплекс для проведения проб с физической нагрузкой на беговой дорожке (тредмиле) или эквивалент | Указать |
| 2 | Модель | Указать | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на комплекс | Наличие | Указать |
| 5 | Сертификат соответствия на комплекс | Наличие | Указать |
| 6 | Сертификат утверждения типа СИМН на комплекс | Наличие | Указать |
| 7 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на беговую дорожку (тредмил) | Наличие | Указать |
| 8 | Сертификат соответствия на беговую дорожку (тредмил) | Наличие | Указать |
| 9 | Технические характеристики: |  |  |
| 10 | Комплекс включает: |  |  |
| 11 | Блок усилителей биопотенциалов (передача данных в ЭВМ через интерфейсный кабель) | Наличие | Указать |
| 12 | Малогабаритного блока регистрации ЭКГ по 12 отведениям (передача данных в ЭВМ по радиоканалу) Габаритные размеры (д\ш\т) не более 85х85х28 Питание - 1 аккумулятор типа АА | Возможность | Указать |
| 13 | Специализированный (индустриальный) компьютер (с блоком питания для медицинских приложений), лазерный принтер, дисплей 20”, высокоустойчивая, встраиваемая, компонентная операционная система Windows XP Embedded | Наличие | Указать |
| 14 | - комплект соединительных кабелей и электродов | Наличие | Указать |
| 15 | - датчик пульсооксиметрический | Возможность | Указать |
| 16 | ## Беговая дорожка (тредмил), подключаемый к комплексу | Наличие | Указать |
| 17 | Технические характеристики комплекса: |  |  |
| 18 | Частота дискретизации | Не ниже 1 кГц по каждому каналу | Указать |
| 19 | Число регистрируемых каналов | 12 | Указать |
| 20 | Разрядность АЦП | не менее 18 | Указать |
| 21 | Диапазон регистрируемых частот ЭКГ от 0,05 до 300 Гц, фильтрация цифровая, программируемая | Наличие | Указать |
| 22 | Возможности комплекса должны включают: |  |  |
| 23 | Стандартные протоколы и произвольное программирование протокола исследования | Наличие | Указать |
| 24 | В режиме регистрации |  |  |
| 25 | Регистрация и отображение 12 отведений ЭКГ, АД и SpO2 (при наличии датчика) одновременно в реальном времени | Наличие | Указать |
| 26 | Отображение усредненных комплексов QRS в реальном времени методом суперимпозиции одновременно по 12 отведениям | Наличие | Указать |
| 27 | Выдача сигнала тревоги по заданным минимальному и максимальному ЧСС, АД, элевации и депрессии ST, количеству экстрасистол в минуту, SPO2. (при наличии датчика) | Наличие | Указать |
| 28 | Возможность проведения автоматических и ручных измерений элементов ЭКГ во время исследования без остановки мониторирования | Наличие | Указать |
| 29 | Полная запись и сохранение исследования | Наличие | Указать |
| 30 | Анализ поздних желудочковых потенциалов | Возможность | Указать |
| 31 | Возможность распечатки фрагментов ЭКГ во время исследования одновременно с экранным отображением текущей ЭКГ без остановки мониторирования | Не позднее 15 сек. с момента команды | Указать |
| 32 | Возможность ручного и автоматического (при отсутствии реакции врача на сигналы тревоги) прекращения теста | Возможность | Указать |
| 33 | Регистрация и анализ SpO2 (при наличии датчика) | Наличие | Указать |
| 34 | Рабочее разрешение экрана | 1600 x 1200 | Указать |
| 35 | Обновление кривых ЭКГ на экране методом сдвига, справа налево или слева направо (возможность выбора пользователем) | Наличие | Указать |
| 36 | Внесение отметок и комментариев в процессе исследования | Наличие | Указать |
| 37 | В режиме анализа данных |  |  |
| 38 | Просмотр записанной во время исследования ЭКГ, SpO2(при наличии датчика) , АД и профиля нагрузки | Наличие | Указать |
| 39 | Автоматическое формирование отчета о проведении исследования | Наличие | Указать |
| 40 | Работа с базой данных измерений и сохранение всех результатов в архиве | более 5000 записей | Указать |
| 41 | Скорость вывода ЭКГ на печать | от 5 до 400 мм/с | Указать |
| 42 | Анализ вариабельности ритма сердца в спектральной и временной областях | Возможность | Указать |
| 43 | Специализированная база данных с встроенным в нее менеджером СD и DVD дисков | Наличие | Указать |
| 44 | Технические характеристики беговой дорожки (тредмила): |  |  |
| 45 | - Управление от компьютера через интерфейс RS-232 | Наличие | Указать |
| 46 | - Скорость от 0 до 19 км/ч | Наличие | Указать |
| 47 | - Шаг изменения скорости 0,1 км/ч | Наличие | Указать |
| 48 | - Изменение угла наклона от 0 до 25 % | Наличие | Указать |
| 49 | - Шаг изменения угла наклона 0,5 % | Наличие | Указать |
| 50 | - Максимальная нагрузка 200 кг | Наличие | Указать |
| 51 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке | Указать |
| 52 | Гарантийные обязательства: |  |  |
| 53 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать | Указать |
| 54 | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать | Указать |
| 55 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие | Указать |
| 56 | Количество, компл. | 1 | Указать |

________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП