- протокол № 24

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку прибора для исследования функции внешнего дыхания

для  Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 18»

г. Пермь					                                     		   «9»  июля  2010 года.

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель: Лебедев Юрий Витальевич

1.2. Заместитель председателя комиссии: Акбулякова Татьяна Павловна

1.3. Члены комиссии:

Масляк Ольга Ярославовна

Староверова Ольга Алексеевна

Леонтьева Людмила Семеновна

1.4. Секретарь: Ломакина Наталия Сергеевна

- Сведения о заказчике:

- Наименование – Муниципальное учреждение здравоохранения

- «Городская детская клиническая больница № 18»

Руководитель –  Лебедев Юрий Витальевич

Адрес – 614068, г. Пермь, ул. Петропавловская, 109

Телефон – (342) 237-13-46, 237-11-07

Факс – (342) 237-03-24, 237-14-01

Электронная почта - gdkb18@perm.ru

- Наименование предмета запроса котировок: поставка Спирометр SPIROVIT SP-1 (или эквивалент). (Извещение № 24 от «1» июля 2010 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет «1» июля 2010 г.)

- Максимальная цена муниципального контракта: 99 800,00 (Девяносто девять тысяч восемьсот рублей 00 копеек).

- Источник финансирования закупки: Бюджет г. Перми.

- Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

| № п/п | Обязательные требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование | Спирометр |
|  | Модель | SPIROVIT SP-1(или эквивалент) |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |
|  | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
|  | Проведение основных тестов для анализа функции внешнего дыхания: | Наличие |
|  | Тест определения жизненной емкости легких (SVC) | Наличие |
|  | Тест определения форсированной жизненной емкости легких (FVC) | Наличие |
|  | Тест определения максимальной произвольной вентиляции (MVV) | Наличие |
|  | Тест определения минутной вентиляции легких (MV) | Наличие |
|  | Измеряемые значения: |  |
|  | FVC | Наличие |
|  | FEV0,5 | Наличие |
|  | FEV1,0 | Наличие |
|  | FEV3,0 | Наличие |
|  | FEV1,0/FVC | Наличие |
|  | FEV3,0/FVC | Наличие |
|  | FEF0,2-1,2 | Наличие |
|  | FEF25-75% | Наличие |
|  | FEF75-85% | Наличие |
|  | PEF | Наличие |
|  | MEF75% | Наличие |
|  | MEF50% | Наличие |
|  | MEF25% | Наличие |
|  | FIVC | Наличие |
|  | FIV1,0 | Наличие |
|  | FIV1,0/FIVC | Наличие |
|  | RR | Наличие |
|  | FIV1,0/FVC | Наличие |
|  | PIF | Наличие |
|  | MIF50% | Наличие |
|  | SVC | Наличие |
|  | ERV | Наличие |
|  | IRV | Наличие |
|  | TV | Наличие |
|  | MV | Наличие |
|  | MVV | Наличие |
|  | Сравнение результатов измерения с должными величинами и интерпретация результатов | Наличие |
|  | Проведение пре/постмедикационных тестов с последующим автоматическим сравнением результатов | Наличие |
|  | Представление кривой на дисплее в реальном режиме времени | Наличие |
|  | Возможность выбора представления кривой, как на экране, так и на печати | Наличие |
|  | Представление на экране и на распечатке: данных пациента, петли поток/объем, кривой объем/время, таблиц значений измерений, интерпретационного сообщения | Наличие |
|  | Многоразовый пневмотаходатчик для использования с одноразовыми загубниками и фильтрами: | Наличие |
|  | размер: | не более 125 х 36 х 28 мм |
|  | вес: | не более 160 гр. |
|  | диапазон измерения объема: | от 0 до +/- 11л. |
|  | диапазон измерения потока: | от 0 до +/- 14л/с. |
|  | точность измерений соответствовует стандартам ATS, ATS94, OSHA, NIOSH, но не менее | +/- 2% |
|  | Возможность выбора стандартов для расчета должных значений | Наличие |
|  | для взрослых | ECCS, Crapo, Morris, Knudson, Knudson 76, Austria, Berglund, Finnish, Indian, Composite, Polgar |
|  | для детей | Quanier&Tammeling, Austria, India, Knudson, Knudson 76, Polgar |
|  | Алфавитно-цифровая клавиатура для ввода данных пациента | Наличие |
|  | Память | на 100 тестов |
|  | Комбинированное питание (от сети и от аккумулятора) | Наличие |
|  | Работа от аккумулятора | не менее 6ч |
|  | Потребляемая мощность | макс. 28ВА |
|  | Встроенный принтер: | Наличие |
|  | термопринтер высокого разрешения | Наличие |
|  | ширина бумаги | 90мм, Z-образно сложенная |
|  | возможность выбора скорости печати | Наличие |
|  | ЖК дисплей: | Наличие |
|  | разрешение: | 192х64 точек |
|  | возможность изменения яркости экрана | Наличие |
|  | количество алфавитно-цифровых символов | не менее 224 |
|  | Калибровочный насос | 2 литра |
|  | Наличие порта RS232 для передачи данных на ПК | Наличие |
|  | Возможность использования одноразового датчика | Возможность |
|  | Аппаратная и программная русификация | Наличие |
|  | Вес: | не более 3кг |
|  | Комплектация: - пневмотаходатчик - одноразовые фильтры (100 шт/уп) - зажимы для носа - адаптер для калибровочного насоса - держатель датчика - регистрирующая бумага - сетевой кабель - одноразовые картонные загубники (100шт/уп) - калибровочный насос | 1 шт. 1 уп. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 уп. 1 шт. |
|  | Весь товар должен быть новым, год выпуска: | не ранее 2010 года |
|  | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
|  | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |
|  | Срок оказания вспомогательных услуг (пуско-наладочные работы на месте установки, проведение инструктажа персонала) | не позднее 5 календарных дней после поставки |
|  | Сервисная служба, авторизованная фирмой-производителем | Наличие |
|  | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев |
|  | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |

Цена контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования Заказчику, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением пусконаладочных работ, вводом в эксплуатацию оборудования, проведением инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате  налоги,  транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи.

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

До окончания указанного в Извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (две) котировочных заявок.

| № п/п | Наименование (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медресурс-Пермь» | 98 900 руб. 00 коп. | 1 |
| 2 | ИП Габов Александр Владимирович | 99 250 руб. 00 коп. | 2 |

- Участники размещения заказа:

- Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

9.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником Общество с ограниченной ответственностью «Медресурс-Пермь» и составила 98 900 руб. 00 коп. (Девяносто восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек).

- Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1.  Признать победителем в проведении запроса котировок:

Общество с ограниченной ответственностью «Медресурс-Пермь»

614022, г. Пермь, ул. Карпинского, 31

98 900 руб. 00 коп.

Цена муниципального контракта, руб.

  - Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем:

Индивидуальный предприниматель Габов Александр Владимирович

614000, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 79-7

99 250 руб. 00 коп.

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________ Лебедев Ю.В. |
| --- | --- |
| Заместитель председателя котировочной комиссии: | _________ Акбулякова Т.П. |
| Члены котировочной комиссии: | _________ Масляк О.Я. |
|  | _________ Староверова О.А. |
|  | _________ Леонтьева Л.С. |
| Секретарь котировочной комиссии: | _________ Ломакина Н.С. |