Приложение № 1

к Извещению  о проведении запроса котировок

№ 28-10  от  «15» июля  2010г.

Техническое задание

Монитор фетальный «Corometrix 171» (или эквивалент)

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3. | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 4. | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1 | Аппарат для регистрации параметров жизнедеятельности плода и сократительной активности матки в пренатальном и интранатальном периоде. | наличие |
| 2 | Преобразование сигнала должно происходить в самом датчике (не в аппарате) | наличие |
| 3 | Все датчики должны быть водонепроницаемы | наличие |
| 4 | Регистрируемые параметры: Ультразвуковой датчик частоты сердечных сокращений плода, тензодатчик (токометрия). | наличие |
|  | Требования к каналу определения ЧСС плода (Внешний метод) |  |
| 5 | Наличие 9-ти кристального ультразвукового датчика | наличие |
| 6 | Наличие специальных приспособлений для крепления датчика на теле матери | наличие |
| 7 | Пиковая мощность излучения, мВт/см2 | не более 1,8 |
| 8 | Ширина фокального пятна при интенсивности 20 бБ | не менее 16 на глубине 7 см |
| 9 | Определение шевелений плода | наличие |
| 10 | Отображение числового значения ЧСС плода на дисплее | наличие |
|  | Требование к каналу токометрии (тензодатчик) |  |
| 11 | Наличие специальных креплений для фиксации тензодатчика на теле матери | наличие |
| 12 | Отображение числового значения относительной величины сократительной активности матки на специальном дисплее | наличие |
| 13 | Диапазон токометрии, условных единиц | 0 –100 |
| 14 | Монитор должен быть оснащен трансдьюсером для определения давления в полости матки | наличие |
| 15 | Шкала давления, мм. рт. ст. | 0 – 100 |
| 16 | Многофункциональная кнопка отметки/смещения: Отметка (При кратком нажатии на нижних двух строках сетки частоты сердечных сокращений выводится метка события) | наличие |
| 17 | Дополнительный разъем УЗИ с механическим ключом, для подключения только ультразвуковых датчиков | наличие |
| 18 | Разъем дистанционного маркера предназначен для подключения дистанционного маркера событий | наличие |
| 19 | Маркер событий позволяет печатать на ленточной диаграммной бумаге маркер, соответствующий одной из аннотаций | наличие |
| 20 | Интерфейс вызова медсестры предназначен для подключения стандартной системы вызова медсестры | наличие |
|  | Прочие требования |  |
| 21 | Наличие термопринтера с печатью графиков ЧСС плода и токометрии с использованием шкалы 50 – 210 в мин | наличие |
| 22 | Наличие внешних креплений для датчико токометрии и ЧСС плода | наличие |
| 23 | Размеры аппарата, см - длина | не более 26 |
|  | - ширина | не более 43 |
|  | - высота | не более 15 |
| 24 | Масса аппарата, кг | не более 3,8 |
| 25 | Электропитание: - напряжение, В | 210 – 230 |
|  | - частота, Гц | 40 – 60 |
|  | Комплект поставки: |  |
| 26 | Фетальный монитор с фетальной кардиографией, токографией , опции детекции движения плода | наличие |
| 27 | Ультразвуковой датчик кнопочный | наличие |
| 28 | Токометрический датчик кнопочный | наличие |
| 29 | Ультразвуковой гель | наличие |
| 30 | Маркер событий | наличие |
| 31 | Бумага для записи Z-образная (40 в упаковке) | наличие 1 уп. |
| 32 | Пластинки одноразовые (крепление на животе матери) 50 шт. | наличие 1 уп. |
| 33 | Держатель для трансдьюсера | наличие |