УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МУЗ «ГБ № 21»

____________М.Ю.Мезенцев

«____»_______________2010

Внесение изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей  для муниципального учреждения здравоохранения «ГБ № 21»Кировского района

Пермь, 2010

Внесение изменений в документацию об аукционе

о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей  для муниципального учреждения здравоохранения «ГБ № 21» Кировского района г. Перми

Заказчик – МУЗ «ГБ № 21» Кировского района г. Перми  извещает о внесении  изменений в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей  для муниципального учреждения здравоохранения «ГБ № 21» Кировского района г. Перми

1. Приложение № 4 к документации об аукционе изложить в следующей редакции:

Техническое задание

Лот № 1

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Кровать функциональная , 3-х секционная пневматическая КФ-180 или эквивалент |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 7 | Технические характеристики: | - |
|  | Конструкция | Модульная |
|  | Максимально допустимая нагрузка (с учетом массы пациента, матрацев, дополнительных принадлежностей), кг не менее | 225 |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина), мм не менее | 2135 х 845 |
|  | Высота рамы ложа от пола, мм в диапазоне не менее | 415 - 810 |
|  | Регулировка высота кровати - гидравлически, с помощью ножных педалей по обеим сторонам кровати | Наличие |
|  | Колеса одинарные с антистатическим покрытием, защитными кожухами, прецизионными подшипниками, центральной тормозной системой и одно колесо с фиксатором направления движения, диаметром 125 мм, не менее 4 шт . шины из износостойкой термопластичной резины . | Наличие |
|  | Каркас кровати из металлического профиля прямоугольного сечения не менее 60х 30х 2,5 мм. Покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с антибактериальными свойствами. Нанесенная методом электростатического напыления с последующей полимеризацией при температуре 200 градусов С толщиной покрытия в диапазоне 60-120 мкм. | Наличие |
|  | Спальное ложе: 3-х секционное, каркас ложа из металлической трубы диаметром не менее 32х2 мм. Покрытие – хром. Торцевые ограничительные ручки, препятствующие смещению матраса изготовленные из металлического прутка диаметром не менее 10 мм. Покрытие – хром. возможность крепления двойной продольной терапевтической рамы на каркасе ножной секции. | Наличие |
|  | Матрацное основание спального ложа - стальной лист толщиной не менее 1 мм. Возможность крепления двойной продольной терапевтической рамы на каркасе ножной секции. Покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с антибактериальными свойствами. Нанесенная методом электростатического напыления с последующей полимеризацией при температуре 200 градусов С толщиной покрытия в диапазоне 60-120 мкм.- | Наличие |
|  | Регулировка спинной секции, град. не менее | -5°…+65° - пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |
|  | Количество градаций веса пациента в механизме облегчения усилия медперсонала при пневматической регулировке спинной секции | 3 позиции |
|  | Подъем спинной и ножной секции: при поднимании спинной секции ножная секция автоматически поднимается, препятствуя сползанию пациента | наличие |
|  | Угол наклона ножной секции, град. не менее | От 0° до -45- пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |
|  | Угол наклона ложа в сторону головы (положение Тренделенбург), град. не менее | От 0 до - 27- пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |
|  | Угол наклона ложа в сторону ног ( положение анти-Тренделенбург), град. не менее | От 0 до +15- пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |
|  | Защита от поражения электрическим током | Оборудование класса 1 |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | Оборудование типа В |
| 8 | Комплектация: | - |
|  | Матрац: | Наличие |
|  | Гибкий цельнокроеный гигиеничный матрац с поперечными надрезами по всей длине матраса | Наличие |
|  | Поперечные надрезы позволяют матрацу изгибаться в обоих направлениях | Наличие |
|  | Материал изготовления - упругий технический поролон, толщина, мм не менее | 100 |
|  | Чехол с пластмассовой молнией – легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами, из натуральных, химических волокон и нитей с полиуретановой и поливинилхлоридной пропиткой. | Наличие |
|  | Цветовая гамма чехла (белый, голубой, светло-зеленый, серый) | наличие |
|  | Перемещаемые головной и ножной торцы: | - |
|  | Легкосъемные, перемещаемые с механизмом быстрой фиксации, изготовлены из стали круглого сечения диаметром не менее 19 мм и толщиной не менее 1,5 мм с панелями из ламината. Покрытие – хромированные. | Наличие |
|  | Перемещение торцов позволяет удлинить ложе кровати, мм не менее | 400 |
|  | Цветовая гамма ламината (белый, голубой, светло-зеленый, серый) | Указать |
|  | Инфузионная стойка: | - |
|  | Съемная, телескопическая, с механизмом быстрой фиксации (с помощью барашкого винта). Покрытие - хромированное. | Наличие |
|  | Устанавливается на левой или правой стороне кровати внутри рамы | Наличие |
|  | Снабжена крючками для 4-х инфузионных бутылок | Наличие |
|  | Высота регулировки (от ложа ) в диапазоне, мм не менее | 700-1130 |
|  | Приспособление для подтягивания: | - |
|  | Г – образная стальная труба диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки не менее 2,5 мм. Покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с антибактериальными свойствами. Нанесенная методом электростатического напыления с последующей полимеризацией при температуре 200 градусов С толщиной покрытия в диапазоне 60-120 мкм. | Наличие |
|  | Устанавливается на раму спинной панели, жестко крепится к каркасу кровати и фиксируется эксцентриковыми ручками | Наличие |
| 9 | Руководство пользователя на русском языке (наличие при поставке) | Наличие |
| 10 | Год выпуска | не ранее 2010 года |

2. Приложение № 5 к документации об аукционе изложить в следующей редакции:

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

Лот № 1

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование, модель | Кровать функциональная , 3-х секционная пневматическая КФ-180 или эквивалент |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 5 | Технические характеристики: | - |  |
|  | Конструкция | Модульная |  |
|  | Максимально допустимая нагрузка (с учетом массы пациента, матрацев, дополнительных принадлежностей), кг не менее | 225 |  |
|  | Габаритные размеры (длина х ширина), мм не менее | 2135 х 845 |  |
|  | Высота рамы ложа от пола, мм в диапазоне не менее | 415 - 810 |  |
|  | Регулировка высота кровати - гидравлически, с помощью ножных педалей по обеим сторонам кровати | Наличие |  |
|  | Колеса одинарные с антистатическим покрытием, защитными кожухами, прецизионными подшипниками, центральной тормозной системой и одно колесо с фиксатором направления движения, диаметром 125 мм, не менее 4 шт . шины из износостойкой термопластичной резины . | Наличие |  |
|  | Каркас кровати из металлического профиля прямоугольного сечения не менее 60х 30х 2,5 мм. Покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с антибактериальными свойствами. Нанесенная методом электростатического напыления с последующей полимеризацией при температуре 200 градусов С толщиной покрытия в диапазоне 60-120 мкм. | Наличие |  |
|  | Спальное ложе: 3-х секционное, каркас ложа из металлической трубы диаметром не менее 32х2 мм. Покрытие – хром. Торцевые ограничительные ручки, препятствующие смещению матраса изготовленные из металлического прутка диаметром не менее 10 мм. Покрытие – хром. возможность крепления двойной продольной терапевтической рамы на каркасе ножной секции. | Наличие |  |
|  | Матрацное основание спального ложа - стальной лист толщиной не менее 1 мм. Возможность крепления двойной продольной терапевтической рамы на каркасе ножной секции. Покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с антибактериальными свойствами. Нанесенная методом электростатического напыления с последующей полимеризацией при температуре 200 градусов С толщиной покрытия в диапазоне 60-120 мкм.- | Наличие |  |
|  | Регулировка спинной секции, град. не менее | -5°…+65° - пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |  |
|  | Количество градаций веса пациента в механизме облегчения усилия медперсонала при пневматической регулировке спинной секции | 3 позиции |  |
|  | Подъем спинной и ножной секции: при поднимании спинной секции ножная секция автоматически поднимается, препятствуя сползанию пациента | наличие |  |
|  | Угол наклона ножной секции, град. не менее | От 0° до -45- пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |  |
|  | Угол наклона ложа в сторону головы (положение Тренделенбург), град. не менее | От 0 до - 27- пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |  |
|  | Угол наклона ложа в сторону ног ( положение анти-Тренделенбург), град. не менее | От 0 до +15- пневматически, бесступенчато с помощью газовых пружин |  |
|  | Защита от поражения электрическим током | Оборудование класса 1 |  |
|  | Степень защиты от поражения электрическим током | Оборудование типа В |  |
| 6 | Комплектация: | - |  |
|  | Матрац: | Наличие |  |
|  | Гибкий цельнокроеный гигиеничный матрац с поперечными надрезами по всей длине матраса | Наличие |  |
|  | Поперечные надрезы позволяют матрацу изгибаться в обоих направлениях | Наличие |  |
|  | Материал изготовления - упругий технический поролон, толщина, мм не менее | 100 |  |
|  | Чехол с пластмассовой молнией – легкоочищаемая биэластичная гигиеничная ткань с бактерицидными свойствами, из натуральных, химических волокон и нитей с полиуретановой и поливинилхлоридной пропиткой. | Наличие |  |
|  | Цветовая гамма чехла (белый, голубой, светло-зеленый, серый) | наличие |  |
|  | Перемещаемые головной и ножной торцы: | - |  |
|  | Легкосъемные, перемещаемые с механизмом быстрой фиксации, изготовлены из стали круглого сечения диаметром не менее 19 мм и толщиной не менее 1,5 мм с панелями из ламината. Покрытие – хромированные. | Наличие |  |
|  | Перемещение торцов позволяет удлинить ложе кровати, мм не менее | 400 |  |
|  | Цветовая гамма ламината (белый, голубой, светло-зеленый, серый) | Указать |  |
|  | Инфузионная стойка: | - |  |
|  | Съемная, телескопическая, с механизмом быстрой фиксации (с помощью барашкого винта). Покрытие - хромированное. | Наличие |  |
|  | Устанавливается на левой или правой стороне кровати внутри рамы | Наличие |  |
|  | Снабжена крючками для 4-х инфузионных бутылок | Наличие |  |
|  | Высота регулировки (от ложа ) в диапазоне, мм не менее | 700-1130 |  |
|  | Приспособление для подтягивания: | - |  |
|  | Г – образная стальная труба диаметром не менее 38 мм. Толщина стенки не менее 2,5 мм. Покрытие - эпоксидно-полиэфирная порошковая краска с антибактериальными свойствами. Нанесенная методом электростатического напыления с последующей полимеризацией при температуре 200 градусов С толщиной покрытия в диапазоне 60-120 мкм. | Наличие |  |
|  | Устанавливается на раму спинной панели, жестко крепится к каркасу кровати и фиксируется эксцентриковыми ручками | Наличие |  |
| 7 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 8 | Год выпуска | не ранее 2010 года |  |