|  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального учреждения «Пермблагоустройство» И.А.Денисов ___ _______________ 2010 года |
| --- | --- |

Извещение № 250А от 16 июля 2010 года

о  проведении открытого аукциона на поставку и монтаж пресса

для испытаний асфальтобетонных материалов

для муниципального учреждения «Пермблагоустройство»

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на поставку и монтаж пресса для испытаний асфальтобетонных материалов.

1) Форма торгов – открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,25, контактный телефон  212-06-24, E-mail: permblag@permregion.ru

Предмет муниципального контракта – поставка и монтаж пресса для испытаний асфальтобетонных материалов.

Начальная (максимальная) цена контракта – 800 000 (восемьсот тысяч) рублей.

Количество поставляемого товара – 1 шт.

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Требования к поставляемым товарам – комплектация, полный перечень требуемых, технических характеристик и их параметров и свойств  оборудования указан в техническом задании.

Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и обучение персонала.

Техническое задание

| Техническая характеристика | Параметр |
| --- | --- |
| 1. Диапазон измерения испытательной нагрузки, кН | от 0,001 до 100 |
| 2. Пределы допускаемой относительной погрешности при измерение нагрузки: от 4 кН до 100 кН | ±1% от измеряемой нагрузки |
| менее 4000 Н | ±40 Н |
| 3. Диапазон измерения перемещения, мм | от 0,01 до 150 |
| 4.Высота рабочего пространства (включая ход), мм, не менее | 160 |
| 5. Диапазон воспроизведения (регулирования) скорости активной траверсы, мм/мин | от 1 до 80 |
| 6. Ширина рабочего пространства, мм, не менее | 250 |
| 7. Масса, кг, не более | 180 |
| 8. Потребляемая мощность, Вт, не более | 750 |
| 9. Габаритные размеры, мм, не более | 800x500x1400 |

Машина должна обеспечивать:

- испытание образца по заданному алгоритму;

- полную автоматизацию процесса испытания, включая ускоренный подвод подвижной плиты к образцу с автоматическим переключением скорости, а также быстрый возврат траверсы в исходное положение после разрушения образца;

- ввод данных и управление с клавиатуры в диалоговом режиме;

- вывод информации о результатах испытаний в виде таблиц, графиков на дисплей пульта оператора.

В комплект должно входить:

- испытательный пресс с пультом оператора;

- комплект приспособлений для испытаний по ГОСТ 12801-98 (приспособление для определения предела прочности при сжатии, приспособление для определения предела прочности на растяжение при изгибе и показателей деформативности, приспособление для определения предела прочности на растяжение при расколе, приспособление для определения характеристик сдвигоустойчивости (по схеме Маршалла);

- программно-технический комплекс (компьютер, TFT монитор, лазерный принтер) со специальным программным обеспечением;

- комплект документации на бумажном и жестком СD носителе;

- транспортировка испытательной машины до Заказчика;

- установка испытательной машины;

- проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением представителей заказчика работе на испытательной машине;

- год выпуска не ранее 2010;

- срок действия свидетельства о поверке средств измерений не должен истекать ранее июля 2011 года;

- гарантийные обязательства не менее 18 месяцев со дня подписания акта проведения пуско-наладочных работ.

- срок поставки машины и проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением - не более 15 рабочих дней со дня подписания контракта;

Срок поставки  и проведение пуско-наладочных работ с последующим обучением в течение 15 рабочих дней с даты подписания муниципального контракта.

Срок и предоставления гарантий качества товара – не менее 18 месяцев со дня подписания акта проведения пуско-наладочных работ.

5) Место поставки товара:  г.Пермь, ул.Ленина, 27в.

6) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г.Пермь,  ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел по размещению муниципального заказа, контактный телефон 212-06-24,                                          E-mail: permblag@permregion.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с п.8 документации об аукционе, до 10 часов 00 мин. (местного времени) 06 августа 2010 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 17 июля 2010 г., в рабочие дни (понедельник – четверг с 9:00 до 18:00; пятница с 9:00 до 17:00; суббота и воскресенье - выходные дни).

Каждая заявка, поступившая в срок до 10 часов 00 мин. (местного времени) 06 августа 2010 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

8) Место, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на 10:30 часов (местного времени) 18 августа 2010 г.  по адресу: г. Пермь, ул. Кирова , 82, 2 этаж, зал заседаний.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.