## приложение № 1
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок № 34-010 от 23 июля 2010 года
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Имплантаты для миниинвазивной чрескожной транспедикулярной фиксации Viper и межтелового спондилодеза Concorde фирмы DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
1 | Производитель, страна происхождения | фирма DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
2 | Сертификат соответствия, заверенный синей печатью Производителя | наличие
3 | Регистрационное удостоверение, заверенное синей печатью Производителя | наличие
4 | Инструментальная поддержка на безвозмездной основе и предоставление специфического установочного инструментария для использования с поставляемыми имплантатами | по запросу Заказчика комплект инструментов для установки имплантатов предоставляется на каждую операцию
5 | Срок поставки специфического установочного инструментария не более | 2 рабочих дня
6 | Бесплатное предоставление смежных размеров и замена размеров имплантатов в соответствии с потребностями Заказчика | наличие
7 | Срок поставки смежных размеров и замены размеров имплантатов не более | 2 рабочих дня
8 | Соответствие имплантатов для малоинвазивной чрезкожной фиксации и межтелового спондилодеза, указанных в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92 (р.р.3,4)
ГОСТ Р ИСО 14630-99
ГОСТ Р ИСО 14602-99
ГОСТ Р ИСО 10993
9 | Маркировка производителя на всех имплантатах | наличие
10 | Срок поставки с момента заключения муниципального контракта не более | 5 рабочих дней
11 | Год выпуска не ранее | 2010 года
12 | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. | наличие
13 | Проведение инструктажа представителем Производителя для персонала Заказчика | наличие
14 | Предоставление образцов поставляемых имплантатов | по требованию Заказчика
Технические характеристики имплантатов и комплектация:
15 | Канюлированный полиаксиальный титановый винт Viper II | 12 шт.
15.1 | Производитель, страна происхождения | фирма DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
15.2 | Материал изготовления винта | Ti-6Al-4V
15.3 | Диаметры винтов | 4,35; 5 мм; 6 мм; 7 мм
15.4 | Длина винтов с шагом 5 мм в диапазоне | 30 мм - 80 мм
15.5 | Форма головки винта | камертонного типа, с шестигранным Т20 пазом
15.6 | Головка винта имеет блокирующий механизм в виде однокомпонентной внутренней гайки | наличие
15.7 | Головка винта имеет кольцевую борозду TOP-NOTCH | наличие
15.8 | Конструктивная особенность, обеспечивающая возможность проведения проводника | наличие внутреннего канала в жале винта
15.9 | Диаметр внутреннего канала винта | 1,97 мм
15.10 | Тип резьбы, обеспечивающий 2-кратное увеличение скорости введения винта по сравнению со стандартными винтами | самонарезающий, конический, с увеличенным углом наклона нити нарезки
15.11 | Однокомпонентная внутренняя гайка имеет резьбу прямоугольного сечения | наличие
15.12 | Высота внутренней гайки не более | 5 мм
15.13 | Общая величина степени свободы вращения винта вокруг центральной оси при любом диаметре винта не менее | 50 градусов
15.14 | Ширина головки винта, не более | 11 мм
15.15 | Расстояние между головкой винта и стержнем, не более | 3,99 мм
15.16 | Высота головки винта, не более | 14,45 мм
15.17 | Конструктивная особенность хвостовой части винта, предотвращающая повреждение окружающих тканей | равный диаметр по всей длине хвостовой части с закругленным окончанием
15.18 | Торец хвостовой части винта | конусообразный, с закругленным окончанием
15.19 | Маркировка хвостовика винта | анодизированная, цветовая (голубой, зеленый, синий)
15.20 | Конструктивная особенность стержня, позволяющая осуществлять самоцентрализацию винта в момент введения и фиксацию в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке | резьба на протяжении всего стержня
16 | Стержень титановый миниинвазивный изогнутый Viper II | 6 шт.
16.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США или эквивалент
16.2 | Материал изготовления стержня | Ti-6AI-4V
16.3 | Форма стержня | изогнутый в соответствии с лордозом на поясничном отделе позвоночника с двумя углублениями треугольной формы
16.4 | Форма кончиков стержня | с одной стороны - пулевидный, с другой стороны - тупой
16.5 | Длина стержня с шагом 5 мм в диапазоне | 35 мм - 90 мм
16.6 | Диаметр стержня независимо от длины не более | 5,5 мм
17 | Однокомпонентная внутренняя гайка Viper II | 12 шт.
17.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США
17.2 | Материал изготовления гайки | Ti-6AI-4V
17.3 | Форма гайки | низкопрофильная с резьбой прямоугольного сечения
17.4 | Размер резьбы гайки | 5 мм
18 | Кейдж поясничный с лордозом Concorde | 1 шт.
18.1 | Производитель, страна происхождения | фирмa DePuy Spine, Inc., США
18.2 | Материал изготовления кейджа | полимер CFRP, усиленный карбоновым волокном
18.3 | Форма кейджа | полый, пулеобразный моноимплантат c закругленными концами и пирамидальными зубцами, препятствующими смещению имплантата в любом направлении
18.4 | Формы поверхности кейджа | куполообразная, каудальная и ростральная
18.5 | Размеры кейджа по ширине | 9 мм; 11 мм
18.6 | Размеры кейджа по длине | 23 мм; 27 мм
18.7 | Размеры кейджа по высоте с шагом 1 мм в диапазоне | 7 мм - 13 мм
18.8 | Лордоз кейджа | 0 градусов; 5 градусов
18.9 | Адаптация поверхности кейджа под наружную и внутреннюю концевые пластины | наличие
18.10 | Наличие округлых окошек по передней и задней поверхности для прорастания костного графта | наличие
18.11 | Наличие трех танталовых рентгеноконтрастных меток | наличие
18.12 | Наличие камеры для заполнения ауто- или синтетической костью | наличие
19 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие
20 | Цена | 200 000,00 рублей
| Главный врач МУЗ «ГКБ №1» |  | Антонов Д. В.