## Форма 1.3
Технические характеристики
Системы для транспедикулярной фиксации позвоночника.
№ позиции | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (Указать)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника "BASIS" с редукционными винтами "TSRH" производство Medtronic Sofamor Danek, Inc. США или эквивалент - 4 шт.
Общие характеристики:
|  | Наименование | Указать
|  | Модель | Указать
|  | Производитель, страна происхождения | Указать
|  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать
|  | Регистрационное удостоверение | Указать
|  | Подробное техническое описание на русском языке | наличие
|  | Компоненты системы изготавливаются из: - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850 | Наличие
|  | Имеется литерная маркировка производителя на всех имплантах. | Наличие
|  | Год выпуска | не ранее 2009г.
|  | Набор вспомогательных инструментов | наличие
Технические характеристики имплантатов и комплектация:
| 1,1 | Редукционный (длинный) мультиплоскостной транспедикулярный винт | 2 шт.
| 1,1,1 | Винт с дополнительной резьбой не имеет головки: состоит из резьбовой части и «шейки». | Наличие
| 1,1,2 | Крепится к стержню посредством коннектора и блокируется фиксирующим винтом-гайкой. | Наличие
| 1,1,3 | Шейка имеет гладкую и резьбовую части. | Наличие
| 1,1,4 | Длина гладкой части шейки винта, мм | 57
| 1,1,5 | Длина резьбовой части шейки винта, мм. | 64
| 1,1,6 | Резьбовая часть шейки винта служит для редуцирования деформаций. | Наличие
| 1,1,7 | Контрольная часть служит для определения максимальной глубины вкручивания винта в позвонок. | Наличие
| 1,1,8 | Торцевая часть винта имеет гнездо, диаметр, мм, для шестигранной отвертки. | 3.2
| 1,1,9 | Диаметр винта 5.5мм/6.5мм/7.5мм/8.5мм | Наличие
| 1,1,10 | Диапазон длины винтов, мм | 20 - 60
| 1,1,11 | Выступающий наружу профиль винта не превышает профиль, устанавливаемый в позвонок, т.е. имеет «нулевой футпринт» от занимаемой верхней частью винта поверхности раны. | Наличие
| 1.2 | Титановый блочный фиксатор | 2 шт.
| 1.2.1 | Блочный фиксатор объединяет транспедикулярный винт и стержень в один узел. | Наличие
| 1.2.2 | Блочный фиксатор состоит из двух частей: одна имеет проушину для стержня, другая проушину для винта. | Наличие
| 1.2.3 | Обе части фиксатора соединяются посредством свободно вращаемых внутренних зубчатых поверхностей. | Наличие
| 1.2.4 | Подвижность обеих частей фиксатора позволяет достигать, градусов по оси вращения винта относительно стержня. | 360
| 1.2.5 | Офсет от оси стержня: 3мм, 6мм или 9мм в аксиальной плоскости. | Наличие
| 1.2.6 | Соединение стержня и транспедикулярного винта производится в любом направлении, под любым углом, на любом уровне выступающей гладкой шейки винта. | Наличие
| 1.2.7 | фиксаторы предустанавливаются на стержне. | Наличие
| 1.2.8 | Сборка фиксаторов и стержня производится вне хирургического поля. | Наличие
| 1.2.9 | Весь узел (фиксатор, стержень, транспедикулярный винт) фиксируется только одним блокирующим винтом-гайкой. При этом сохраняется возможность продолжения сагиттальной коррекции, вплоть до момента сепарирования верхней части блокирующего винта-гайки | Наличие
| 1.3 | Двойная блокирующий гайка | 2 шт.
| 1.3.1 | Блокирующий винт-гайка состоит из нижней вкручиваемой в узловой коннектор части и верхней, отламывающейся, для контроля над величиной затягивающего усилия. | Наличие
| 1.3.2 | Верхняя сепарируемая часть гайки имеет внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник размером, мм. | 3.2
| 1.3.3 | Нижняя основная часть блокирующего винта-гайки имеет внешнюю резьбу для вкручивания в узловой коннектор. | Наличие
| 1.3.4 | Для контроля величины затягивающего усилия при блокировании винта или крючка динамометрический ключ не требуется. | Наличие
| 1.3.5 | Сила сепарирования гайки, Н/м. | 5 - 7
| 1,4 | Транспедикулярный винт в сборе с гайкой | 14 шт.
| 1,4,1 | Транспедикулярные винты бывают моноаксиальными и мультиаксиальными | Наличие
| 1,4,2 | Транспедикулярный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую коническую резьбу, компрессирующую в той части, которая находится в ножке позвонка, и широколопастную - для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | Наличие
| 1,4,3 | Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (40 градусов) для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга. | Наличие
| 1,4,4 | Головка винта имеет внутреннюю резьбу и на наружной поверхности присутствуют два углубления под держатель винта, а так же под инструмент, которым в случае необходимости притягивают стержень к винту. | Наличие
| 1,4,5 | Отвертка для закручивания транспедикулярного стандартного винта используется та же что и для мультиаксиального винта, за исключением замены внутреннего вала, что позволяет уменьшить количество инструментов используемых при операции. | Наличие
| 1,4,6 | Винт рассчитан под стержень диаметром, мм. | 5.5
| 1,4,7 | Транспедикулярный моноаксиальный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую резьбу с отводом костной стружки. | Наличие
| 1,4,8 | Головка винта и ножка винта монолитны. | Наличие
| 1,4,9 | Диаметр винтов, мм | 5,6,7
| 1,4,10 | Диапазон длины винтов, мм. | 35 - 50
| 1,4,11 | Размеры головки винта не более: высота 11.5мм, длина 8.0 мм, ширина 15,0 мм. | Наличие
| 1,4,12 | Транспедикулярный мультиаксиальный винт имеет головку «камертонного типа» и самонарезающую резьбу с отводом костной стружки. | Наличие
| 1,4,13 | Ножка мультиаксиального винта имеет ось вращения и позволяет вкручивать винт под углом 28 градусов к прямой оси стержня. | Наличие
| 1,4,14 | Диаметр винтов 5,5мм/6,5мм/7,5мм | Наличие
| 1,4,15 | Диапазон длины винтов, мм. | 35 - 50
| 1,4,16 | Размеры головки винта не более: высота 11.5мм, длина 8.0 мм, ширина 15,0 мм. | Наличие
| 1,5 | Поперечная стяжка для контракции, разборная | 4 шт.
| 1,5,1 | Поперечная стяжка (только 2 точки фиксации) состоит из поперечной балки прямоугольной формы (на поперечном срезе) и двух свободно перемещающихся по ней крючков-захватов стержня. | Наличие
| 1,5,2 | Крючок имеет округлое отверстие с внутренней резьбой, в которое устанавливается блокирующая гайка с наружной резьбой и внутренним шлицем по типу «звездочки», фиксирующая стержень. | Наличие
| 1,5,3 | Стяжка может устанавливаться как на контракцию стержней, так и на дистракцию. | Наличие
| 1,5,4 | Длина балки 40, 60, 80 или 120 мм. | Наличие
| 1,5,5 | Балка может триммироваться и моделироваться при необходимости. | Наличие
| 1,5,6 | Для установки необходим уникальный набор монтажных инструментов. | Наличие
| 1,5,7 | Имплантаты и монтажные инструменты совместимы с навигационной станцией. | Наличие
| 1,5,8 | Инструменты предоставляються бесплатно, с заменой вышедших из строя частей или инструментов целиком, на неограниченный срок. | Наличие
| 1,6 | Стандартный стержень | 2 шт.
| 1,6,1 | Гладкий стержень для жесткой фиксации имеет шестигранный кончик для захвата специальным инструментом и деротации. | Наличие
| 1,6,2 | Диаметр стержня, мм. | 5.5
| 1,6,3 | Длина стержня, мм. | 500
| 1,6,4 | Возможность тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. | Наличие
2 | Сумма, рублей