Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5 от «26» июля 2010 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ  ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗАТОР

| № п/п | Требования | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Автоматический гематологический анализатор |  |
| 2 | Модель | Abacus (Junior B, 12 параметров) или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Австрия |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
| 5 | Технические характеристики: |  |  |
| 6 | Применение в клинико-диагностических лабораториях | Наличие |  |
| 7 | Работа с капиллярной и венозной кровью возможность | Наличие |  |
| 8 | Полностью автоматическая система измерения | Наличие |  |
| 9 | Измеряемые параметры – 12 параметров: |  |  |
| 10 | - RBC (эритроциты) | Наличие |  |
| 11 | - MCV (средний объем эритроцита) | Наличие |  |
| 12 | - RDW (распределение эритроцитов) | Наличие |  |
| 13 | - WBC (лейкоциты) | Наличие |  |
| 14 | - HGB (гемоглобин) | Наличие |  |
| 15 | - MCH (среднее содержание гемоглобина в эритроците) | Наличие |  |
| 16 | - MCHC (средняя концентрация гемоглобина в эритроцитах) | Наличие |  |
| 17 | - HCT (гематокрит) | Наличие |  |
| 18 | -PLT (тромбоциты) | Наличие |  |
| 19 | -MPV (средний объем тромбоцита) | Наличие |  |
| 20 | -PDW (распределение тромбоцитов) | Наличие |  |
| 21 | - РСТ (тромбокрит) | Наличие |  |
| 22 | Метод измерения кондуктометрический (метод Культера) | Наличие |  |
| 23 | Метод измерения гемоглобина - цианметгемоглобиновый | Наличие |  |
| 24 | Длина волны | 540 нм |  |
| 25 | Процедура очистки - прожиг высоким напряжением в апертуре, обратный ток жидкости под высоким давлением и химическая очистка в каждом измерительном цикле | Наличие |  |
| 26 | Открытая система для любых реагентов | Наличие |  |
| 27 | Количество реагентов, не более | 2 |  |
| 28 | Количество реагентов для очистки прибора, не более | 1 |  |
| 29 | Производительность, не менее | 25 тестов в час |  |
| 30 | Объем пробы - 25 мкл цельной крови - 50 мкл с предварительным разведением - минимальный объем пробы, забираемый у пациента от 10 мкл | Наличие Наличие Наличие |  |
| 31 | Тип пробы: человек (общий), мужчина, женщина, подросток, ребенок, младенец | Наличие |  |
| 32 | Диаметр апертуры | 80 мкм |  |
| 33 | Ротор проб с разъемом под различные адаптеры | Наличие |  |
| 34 | Наличие 3х адаптеров (d-11.5мм; 12,5мм; 17,5мм) для различных пробирок для забора крови | Наличие |  |
| 35 | Метод отбора пробы: система с открытой пробиркой с автоматическим пробоотборником | Наличие |  |
| 36 | Защита оператора от контакта с кровью – забор пробы внутри прибора | Наличие |  |
| 37 | Установка высоты пробоотборника по 5 вариантам высоты для работы с различным видом пробирок | Наличие |  |
| 38 | Цветовая индикация статуса прибора | Наличие |  |
| 39 | Датчик для определения наличия растворов | Наличие |  |
| 40 | Тест самопроверки | Наличие |  |
| 41 | Статистика ошибок (сбоев) закупорка RBC/WBC<1% (обычное использование) | Наличие |  |
| 42 | Контроль качества: - среднее - ± диапазон - SD и CV для всех измеряемых и расчетных параметров - 16 и 64 дневной график Левия-Дженнингса - отдельная база данных QC (контроля качества) | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| 43 | Калибровка: - автоматическая (по калибратору) по 1-му, 2-м или 3-м измерениям - по факторам (ручная) для RBC, MCV, RDW, WBC, HGB | Наличие Наличие |  |
| 44 | Интерфейс пользователя простой в использовании; управление через клавиатуру: 4 программные клавиши, 4 постоянные функциональные клавиши, кнопки курсора и цифровые клавиши | Наличие |  |
| 45 | Дисплей 4х20 знаков, буквенно-цифровой, высококонтрастный, с подсветкой, жидкокристаллический (LCD) | Наличие |  |
| 46 | Клавиатура: 21 мембранная клавиша + кнопка START | Наличие |  |
| 47 | Набор трубок для анализатора (A543, A561) | Наличие |  |
| 48 | Емкость хранения базы данных 100 измерений, включая гистограммы, «флаги », идентификационный номер пациента (7 знаков), дату и время измерения | Наличие |  |
| 49 | Очистка базы хранения автоматическая «по наполнению» или ручная | Наличие |  |
| 50 | Пересылка данных в основной компьютер - возможность | Наличие |  |
| 51 | Интерфейс связи серийный RS-232 | Наличие |  |
| 52 | Подключение компьютера | Возможность |  |
| 53 | Термопринтер встроенный, ширина бумаги 57 мм | Наличие |  |
| 54 | Два формата распечатки: с гистограммами и без | Наличие |  |
| 55 | «Флаги» на распечатке при ошибочном подсчете параметра | Наличие |  |
| 56 | Источник питания внешний сетевой адаптер | выход 12В (DC), 6А |  |
| 57 | Питание | 110-220 или 220-240В, 50-60 Гц |  |
| 58 | Потребляемая мощность: – режим ожидания, – режим работы | 5 Вт 72 Вт |  |
| 59 | Температура, влажность 15-35°С, влажность менее чем 85% | Наличие |  |
| 60 | Габаритные размеры, не более | 320х260х365 мм |  |
| 61 | Вес (нетто), не более | 12 кг |  |
| 62 | Инструкция пользователя на русском языке | Наличие при поставке |  |
| 63 | Дополнительные условия: |  |  |
| 64 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |  |
| 65 | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
| 66 | Срок поставки в течение 7 дней с момента подписания контракта | Указать |  |
| 67 | Гарантия не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
| 68 | Количество, шт. | 1 |  |

Главный врач                                                                       Д.В. Кунщиков