Управление здравоохранения администрации города Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

на  поставку Регистратора (комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)) «Кардиотехника-04-08м (или эквивалент)

для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

26 июля 2010 г.                                          г.Пермь                                       №1(31-10)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Шеина Ю. В. 		- председатель комиссии

- 2. Бушуева Е. Н..

- 3. Каневчева М. А.

- 4. Чижова Ю.Н.

- 5. Цема В. И.

- 6. Файзуллина Е. А.                                   –  секретарь

- 7. Мишин С. М.

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: gkb_zakup@mail.ru

2. Предмет закупки: поставка Регистратора (комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)) «Кардиотехника-04-08м (или эквивалент)  для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 100 000 (сто тысяч) рублей 00  копеек.

4. Источник финансирования закупки – Бюджет г. Перми (средства Городской целевой программы «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010 год)

5. Условия оплаты: расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания акта ввода  оборудования в эксплуатацию.

6. Существенные условия контракта:

Период  поставки: в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания муниципального  контракта.

Количество штук: 1 шт

Место  доставки и  установки поставляемого оборудования:  поликлиника № 2  - 614070, г.Пермь, ул. Крупской, 57А

Требования к техническим характеристикам и параметрам оборудования:

| № п/п | Характеристики | Требуемые значения характеристик |
| --- | --- | --- |
| Обязательные требования |  |  |
| 1 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 2 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |
| 5 | Свидетельство о поверке | Наличие |
| 6 | Лицензия организации-изготовителя на производство изделий медицинской техники | Наличие |
| 7 | Лицензия организации-изготовителя на производство средств измерения | Наличие |
| 8 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| 9 | Гарантийный срок (за исключением вычислительной техники, аксессуаров и расходных материалов), лет | Не менее 5 |
| 10 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание на территории России | Наличие |
| 11 | Год выпуска | Не ранее 2009 года |
| Характеристики |  |  |
| 1 | Должна обеспечиваться полная совместимость и взаимодействие вновь приобретаемого комплекса оборудования с имеющимся у Заказчика «Комплексом аппаратно-программным носимым с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) «Кардиотехника-04», в частности, программное обеспечение обоих комплексов должно управлять как имеющимися (КТ-04-АД-1 №195, КТ-04-8 №1183), так и закупаемыми регистраторами, и обрабатывать получаемые с их помощью данные | Наличие |
| 2 | Регистраторы (мониторы) по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 19687–89 (Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний) | Наличие |
| 3 | Комплекс должен пройти тестирование на качественные характеристики обработки ЭКГ на базах данных AHA, MIT-BIH, NST в соответствии с ГОСТ Р 50267.47–2004 (Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик к амбулаторным электрокардиографическим системам) с предоставлением публикации полученных результатов в открытых источниках | Наличие |
| 4 | Комплектация поставки: |  |
| 4.1 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) “Кардиотехника-04”, в составе: | 1 комплекс |
| 4.1.1 | носимый регистратор ЭКГ «Кардиотехника-04-8(М)» | 1 |
| 4.1.2 | ### зарядное устройство | 1 |
| 4.1.3 | ### аккумуляторы 2700 mAh | 12 |
| 4.1.4 | ### кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 12 отведений/10 электродов с возможностью регистрации числа постановок в памяти кабеля, механической и функциональной совместимостью с регистраторами (мониторами) входящими в состав Комплекса «Кардиотехника-04» | 3 |
| 4.1.5 | ### кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 3 отведения /7 электродов с возможностью регистрации числа постановок в памяти кабеля, механической и функциональной совместимостью с регистраторами (мониторами) входящими в состав Комплекса «Кардиотехника-04» | 1 |
| 4.1.6 | ### одноразовые ЭКГ электроды | 2400 |
| 5 | Характеристики носимого регистратора ЭКГ «Кардиотехника-04-8(М)»: |  |
| 5.1 | Количество отведений ЭКГ, может быть выбрано при каждом обследовании | 12 или 3 |
| 5.2 | Длительность записи, час | Не менее 48 |
| 5.3 | Канал непрерывной качественной записи ЭКГ с параметрами по ГОСТ 19687-89 | Наличие |
| 5.4 | Выделение импульсов стимулятора | Наличие |
| 5.5 | Канал непрерывной регистрации двигательной активности и положения тела пациента | Наличие |
| 5.6 | Вес, г | Не более105 г |
| 5.7 | Размеры, мм | Не более 115х70х23 |
| 5.8 | Электропитание - от аккумуляторов или одноразовых батарей типа АА, шт. | Не более 2 |
| 6 | Характеристики канала ЭКГ: |  |
| 6.1 | диапазон регистрируемых напряжений, мВ | 0,015...300 |
| 6.2 | дискретность АЦП, разр. | Не менее 24 |
| 6.3 | частота квантования, Гц | Не менее 1024 |
| 6.4 | возможность задания экономичных режимов регистрации ЭКГ с частотами квантования 266/512 Гц | наличие |
| 6.5 | с целью выявления плохого контакта (обрыва) электрода и обеспечения неискажения сегмента ST нижняя граница полосы пропускания должна быть, Гц | Не более 0 (по постоянному току) |
| 6.6 | верхняя граница полосы пропускания, Гц | Не менее 250 |
| 6.7 | коэффициент ослабления синфазных сигналов, дБ | Не менее 100 |
| 7 | Характеристики канала реопневмограммы: |  |
| 7.1 | Регистрация реопневмограммы осуществляется при записи 3 и 12 отведений ЭКГ | наличие |
| 7.2 | Регистрация реопневмограммы осуществляется с тех же электродов, которые используются для снятия ЭКГ, без установки дополнительных электродов | наличие |
| 7.3 | диапазон измерения сопротивлений: постоянной составляющей импеданса, кОм | от 0,2 до 4 |
|  | переменной составляющей импеданса, Ом | от 0,2 до 1,0 |
|  | предел относительной погрешности измерения сопротивлений, % | ± 15 |
| 7.4 | диапазон измерения ЧСС, уд/мин | 30-240 |
| 7.5 | Возможность использования кабелей для подключения одноразовых ЭКГ электродов с автоматической регистрацией числа постановок в памяти кабеля | наличие |
| 7.6 | Возможность считывания информации о номере и числе постановок кабеля для подключения одноразовых ЭКГ электродов | наличие |
| 7.7 | для обеспечения электробезопасности по классу BF в соответствии с ГОСТ Р 50267.0 подключение регистратора к компьютеру осуществляется через блок USB-адаптера с гальванической развязкой не менее 4 кВ между регистратором и компьютером | Наличие |

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 2 (две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № 31-10  от 19.07.2010 «Поставка Регистратора (комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)) «Кардиотехника-04-08м (или эквивалент)  для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

Перечень котировочных заявок

поступивших на запрос котировочной цены № 31-10 от 19.07.2010 «Поставка Регистратора (комплекса аппаратно-программного носимого с цифровой записью одно-, двух-, трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру)) «Кардиотехника-04-08м (или эквивалент)  для МУЗ «Городская клиническая больница № 6»

»

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович 614042 г. Пермь, ул. Чистопольская, 25-49 | 21.07.2010 | 10-47 | 70 000,0 |
|  | ООО «Медиком» 614068 г. Пермь, ул. Большевистская, 198 | 22.07.2010 | 16-35 | 95 000,0 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок  и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

Допустить к оценке котировочные заявки:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович |
| 2. | ООО «Медиком» |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок Индивидуальный предприниматель Шамбазов Альберт Рафаилович (614042 г. Пермь, ул. Чистопольская, 25-49), подавшего котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, в которой указана наиболее низкая цена предмета закупки.

- Признать, что предложение о цене контракта ООО «Медиком» (614068 г. Пермь, ул. Большевистская, 198) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Шеина Ю. В.				__________________

Бушуева Е. Н..			__________________

Чижова Ю.Н.				__________________

.Цема В. И. 				__________________

Каневчева М. А. 			__________________

Файзуллина Е. А			__________________

Мишин С. М.				__________________