Приложение № 1 к

Извещению № 138 от 03.08.2010

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## на интранатальный автоматизированный кардиотокограф

| № п/п | Наименование основных функциональных и технических параметров | Параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | Санитарно-эпидемиологического заключения | Наличие |  |
|  | Функциональные характеристики |  |  |
|  | Регистрация неинвазивными методами сердечной деятельности, двигательной активности плодов (двойни) и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах для оценки функционального состояния плодов (двойни) (автоматически, без маркера событий). | Наличие |  |
|  | Автоматический, математический расчет показателей сердечной деятельности плодов (двойни) (базальный ритм, вариабельность базального ритма, акселерации, децелерации). | Наличие |  |
|  | ##### Область применения в медицинской практике | Акушерство, гинекология |  |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Вычислительный блок |  |  |
|  | Компьютер типа “ноутбук” | Наличие |  |
|  | Дисплей. | Тип дисплея – жидкокристаллический. |  |
|  | Диагональ дисплея, не менее | 15.4" |  |
|  | Разрешение WXGA, не менее | 1280 x 800 точек |  |
|  | Память DDR-II c возможностью расширения до 2 Гб, не менее | 1 Гб |  |
|  | Объем дискового пространства для длительного хранения полученных данных в памяти прибора и ведения базы данных пациентов, не менее | 120 Гб |  |
|  | Наличие порта для подключения прибора в больничную сеть и для подключения к сети Internet. | Наличие |  |
|  | Медицинский блок |  |  |
|  | Автоматическое самотестирование технического и функционального состояния монитора. | Наличие |  |
|  | Автоматический контроль контакта датчиков. | Наличие |  |
|  | Датчик УЗ |  |  |
|  | Частота ультразвукового лоцирующего сигнала | 2 МГц |  |
|  | Частота следования импульсов, не менее | 2 кГц. |  |
|  | Мощность излучения с 1 кв. см. поверхности датчика, не более | 10 мВт/см кв. |  |
|  | Акустическая выходная мощность УЗ датчика отвечает требованиям IEC 1157 и FDA 510 (k) | Наличие |  |
|  | TOCO-датчик: | Наличие |  |
|  | Диапазон измерений TOCO-датчика | 0-100 |  |
|  | Автообнуление TOCO-датчика | Наличие |  |
|  | Требования, предъявляемые к мониторингу |  |  |
|  | Исследование | с 30 недель |  |
|  | Диапазон контролируемой частоты сердечных сокращении | 60-240 уд/мин |  |
|  | Максимальное время исследования 40 мин, с возможностью продления до 90 мин. | Наличие |  |
|  | Периодичность автоматических измерений | 20 минут 40 минут (с возможностью продления до 90 мин.) |  |
|  | Компьютерная поправка на сон. | Наличие |  |
|  | Звуковое воспроизведение сердцебиения плода. | Наличие |  |
|  | Предварительная компьютерная оценка состояния плода. | Наличие |  |
|  | Графическая регистрация сократительной активности матки. | Наличие |  |
|  | Диапазон измерения ЧСС | не менее 60-240 уд/мин |  |
|  | Разрешение измерения ЧСС | не хуже 1 уд/мин |  |
|  | Функция нестрессового теста с полным (100%) автоматическим расчетом показателей сердечной деятельности плода: - базальный ритм, - размах частоты сердечных сокращений (ЧСС), - количество акцелераций, - амплитуда акцелераций, - количество быстрых/медленных децелераций - макс. амплитуда медленных децелераций, - кол-во движений, - индекс реактивности, - компьютерная поправка на сон плода (автоматическое устранение эффекта влияния сна плода на конечный результат), - предварительная компьютерная оценка состояния плода | Наличие |  |
|  | Контроль ритма сердечных сокращений и определение состояния плода, основанное на алгоритме вычисления интегрального диагностического показателя состояния плода (ПСП) (4-х бальная шкала). Величина интегрального диагностического ПСП: 0.0-1.0-здоровый плод 1.1-2.0-начальные проявления нарушения плода 2.1-3.0-выраженное внутриутробное страдание плода 3.1-4.0-резко выраженное нарушение состояние плода | Наличие |  |
|  | Программа регистрации родовой активности (количество схваток, продолжительность маточного цикла, регулярность родовой деятельности и изменение базального тонуса) | Наличие |  |
|  | Программа «Установления факта регистрации частоты сердечных сокращений с аорты женщины в случае внутриутробной гибели плода» | Наличие |  |
|  | Автоматическое вычисление коэффициента Apgar в условных единицах и вычисление основных диагностических показателей в родах (10-ти бальная шкала). | Наличие |  |
|  | Аудио и визуальный контроль эхосигнала для оптимальной установки ультразвукового датчика | Наличие |  |
|  | Регистрация шевелений плода | Автоматическая (без маркера событий) |  |
|  | Обследование двух пациенток в предродовом периоде одновременно | Наличие |  |
|  | Требования, предъявляемые к Архивированию данных |  |  |
|  | Ввод данных о пациентке и клинической аннотации с отражением их на печати в текущем масштабе времени. | Наличие |  |
|  | Неограниченное по времени и количеству исследований сохранение полученной информации и её воспроизведение в любой момент времени | Наличие |  |
|  | Подключение к компьютерным сетям для расширения возможностей прибора при проведении исследовательских работ | Наличие |  |
|  | Требования, предъявляемые к программному обеспечению |  |  |
|  | Русифицированное программное обеспечение и интуитивный интерфейс для упрощения работы врача. | Наличие |  |
|  | Функция помощника | Наличие |  |
|  | Демонстрационная версия для ускоренного обучения врача | Наличие |  |
|  | Общие технические характеристики |  |  |
|  | Габариты прибора не более (мм) | 80x295x300 |  |
|  | Масса не более, кг | 3,8 |  |
|  | Напряжение питания, В | 220 |  |
|  | Потребляемая мощность, не более (Вт) | 25 |  |
|  | Электробезопасность |  |  |
|  | Тип защиты от поражения электрическим током | II класс по ГОСТ Р 50267.0-92 |  |
|  | Комплектация (стандартная): |  |  |
|  | - Единый блок: медицинский блок, объединенный с вычислительным блоком - компьютером типа “ноутбук” | 1 шт. |  |
|  | - блок питания | 1 шт. |  |
|  | - датчик УЗ | 2 шт. |  |
|  | - датчик ТОКО | 1 шт. |  |
|  | - сетевой кабель | 1 шт. |  |
|  | - ремень крепления датчика | 3 шт. |  |
|  | - флакон с гелем | 1 шт. |  |
|  | - руководство по эксплуатации на русском языке (наличие при поставке) | 1 шт. |  |
|  | - крепление для датчика | 1 шт. |  |
|  | Возможность стационарного и переносного применения | Наличие |  |
|  | Высокая ремонтопригодность, ресурс работы не менее 10 лет | Наличие |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с момента пуска в эксплуатацию не менее 12 месяцев | Указать |  |
|  | Монтаж и пуско-наладка оборудования | Наличие |  |
|  | Обучение медицинского персонала | Наличие |  |
|  | Срок поставки не более 5 календарных дня с момента заключения контракта | Указать |  |
|  | Количество товара, шт. | 1 |  |
|  | Год выпуска, не ранее | 2010 |  |