Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 67 от 03.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Технические характеристики товара | Требуемые параметры и условия товара | Предлагаемые параметры и условия товара (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Кресло гинекологическое с регулировкой высоты на электроприводе |  |
|  | Модель | КГЭ-410 МСК или эквивалент |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие |  |
|  | Технические характеристики: |  |  |
|  | Покрытие сиденья и спинки из винилискожи с поролоновой подкладкой, толщиной, не менее | 200 мм |  |
|  | Цвет обивки | Синий |  |
|  | Каркас и рамы изготовлены из стального профиля квадратного сечения, покрытого экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Наличие |  |
|  | Размер стального профиля, не менее | 25 × 50 мм |  |
|  | Основание на 4-х регулируемых опорах | Наличие |  |
|  | Спинная секция | Наличие |  |
|  | Регулировка углов наклона спинной секции бесступенчатая, с помощью пневмопривода | Наличие |  |
|  | Ручки управления пневмоприводом расположены симметрично, с торцов секции | Наличие |  |
|  | Регулировка угла наклона спинной секции, не менее | 0 – 60° |  |
|  | Тазовая секция | Наличие |  |
|  | Регулировка углов наклона сиденья ступенчатая, механическая | Наличие |  |
|  | Регулировка угла наклона сиденья, не менее | 0 – 15° |  |
|  | Регулировка высоты осуществляется электроприводом импортного производства, пульт управления — кнопочный, на гибком проводе | Наличие |  |
|  | Регулировка высоты кресла в диапазоне, не менее | 470 – 910 мм |  |
|  | Опоры для рук выполнены из стальной трубы круглого сечения, покрытой экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов, диаметром, не менее | 20 мм |  |
|  | Гинекологический лоток установлен на выдвигающуюся рамку под сиденьем, выполнен из нержавеющей стали, съемный | Наличие |  |
|  | Рамка выполнена из стального листа толщиной, не менее | 1,5 мм |  |
|  | Съемные опоры Гоппеля (для колен) регулируемые по высоте и направлению с помощью винтовых фиксаторов | Наличие |  |
|  | Обивка съемных опор Гоппеля (для колен) изготовлена из винилискожи синего цвета | Наличие |  |
|  | Допустимая статическая нагрузка, не менее | 160 кг |  |
|  | Масса кресла, не более | 65 кг |  |
|  | Габаритные размеры (Г × Ш × В), не более | 570 × 1450 × 470 – 900 мм |  |
|  | Комплектация: |  |  |
|  | Съемные опоры Гоппеля (для колен) | 1 пара |  |
|  | Опоры для рук | 1 пара |  |
|  | Гинекологический лоток | 1 шт. |  |
|  | Пульт управления электроприводом | 1 шт. |  |
|  | Электропривод | 1 шт. |  |
|  | Регулируемые опоры | 4 шт. |  |
|  | Гарантийные обязательства: |  |  |
|  | Доставка, пуско-наладка | Наличие |  |
|  | Срок поставки не более 60 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска не ранее 2010 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 6 |  |