Приложение № 1

к извещению № 19-08 от 05.08.2010 г.

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку медицинского оборудования для МУЗ "Детская городская поликлиника № 10"

| № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | "Комплекс для проведения проб с физической нагрузкой Астрокард Полисистем ФС" или эквивалент |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ на комплекс | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия на комплекс | Наличие |
| 6 | Сертификат утверждения типа СИМН на комплекс | Наличие |
| 7 | Технические характеристики: |  |
| 8 | Комплекс включает: |  |
| 9 | Блок усилителей биопотенциалов (передача данных в ЭВМ через интерфейсный кабель) | Наличие |
| 10 | Малогабаритного блока регистрации ЭКГ по 12 отведениям (передача данных в ЭВМ по радиоканалу) Габаритные размеры (д\ш\т) не более 85х85х28 Питание - 1 аккумулятор типа АА | Возможность |
| 11 | Специализированный (индустриальный) компьютер (с блоком питания для медицинских приложений), лазерный принтер, дисплей 20”, высокоустойчивая, встраиваемая, компонентная операционная система Windows XP Embedded | Наличие |
| 12 | - комплект соединительных кабелей и электродов | Наличие |
| 13 | - датчик пульсооксиметрический | Возможность |
| 14 | ## Подключение беговой дорожки (тредмила) или велоэргометра | Возможность |
| 15 | Технические характеристики комплекса: |  |
| 16 | Частота дискретизации | Не ниже 1 кГц по каждому каналу |
| 17 | Число регистрируемых каналов | не менее 12 |
| 18 | Разрядность АЦП | не менее 18 |
| 19 | Диапазон регистрируемых частот ЭКГ от 0,05 до 300 Гц, фильтрация цифровая, программируемая | Наличие |
| 20 | Возможности комплекса должны включают: |  |
| 21 | Стандартные протоколы и произвольное программирование протокола исследования | Наличие |
| 22 | В режиме регистрации |  |
| 23 | Регистрация и отображение 12 отведений ЭКГ, АД и SpO2 (при наличии датчика) одновременно в реальном времени | Наличие |
| 24 | Отображение усредненных комплексов QRS в реальном времени методом суперимпозиции одновременно по 12 отведениям | Наличие |
| 25 | Выдача сигнала тревоги по заданным минимальному и максимальному ЧСС, АД, элевации и депрессии ST, количеству экстрасистол в минуту, SPO2. (при наличии датчика) | Наличие |
| 26 | Возможность проведения автоматических и ручных измерений элементов ЭКГ во время исследования без остановки мониторирования | Наличие |
| 27 | Полная запись и сохранение исследования | Наличие |
| 28 | Анализ поздних желудочковых потенциалов | Наличие |
| 29 | Возможность распечатки фрагментов ЭКГ во время исследования одновременно с экранным отображением текущей ЭКГ без остановки мониторирования | Не позднее 15 сек. с момента команды |
| 30 | Возможность ручного и автоматического (при отсутствии реакции врача на сигналы тревоги) прекращения теста | Возможность |
| 31 | Регистрация и анализ SpO2 (при наличии датчика) | Наличие |
| 32 | Рабочее разрешение экрана | не менее 1600 x 1200 |
| 33 | Обновление кривых ЭКГ на экране методом сдвига, справа налево или слева направо (возможность выбора пользователем) | Наличие |
| 34 | Внесение отметок и комментариев в процессе исследования | Наличие |
| 35 | В режиме анализа данных |  |
| 36 | Просмотр записанной во время исследования ЭКГ, SpO2(при наличии датчика) , АД и профиля нагрузки | Наличие |
| 37 | Автоматическое формирование отчета о проведении исследования | Наличие |
| 38 | Работа с базой данных измерений и сохранение всех результатов в архиве | более 5000 записей |
| 39 | Скорость вывода ЭКГ на печать | от 5 до 400 мм/с |
| 40 | Анализ вариабельности ритма сердца в спектральной и временной областях | Наличие |
| 41 | Специализированная база данных с встроенным в нее менеджером СD и DVD дисков | Наличие |
| 42 | Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие при поставке |
| 43 | Гарантийные обязательства: |  |
| 44 | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| 45 | Год выпуска | не ранее 2010 г |
| 46 | Доставка, монтаж, пуско-наладка | Наличие |
| 47 | Количество, компл. | 1 |

*эквивалентность товара будет определяться по соответствию параметров и характеристик предлагаемого товара параметрам и характеристикам, указанным в данном техническом задании

Главный врач								Невзоров И.В.