Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 71 от 16.08.2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Требования к товару | Требуемые характеристики товара | Предлагаемые характеристики параметры и условия (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Полуавтоматический биохимический анализатор |  |
| 2 | Модель | Clima MC 15 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____ |
|  | Технические характеристики: |  |  |
| 5 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие |  |
|  | Принцип измерения: |  |  |
| 6 | -фотометрия | Наличие |  |
| 7 | -турбидиметрия | Наличие |  |
| 8 | Светофильтры: |  |  |
| 9 | -длина волны, нм | 340 |  |
| 10 | -длина волны, нм | 405 |  |
| 11 | -длина волны, нм | 500 |  |
| 12 | -длина волны, нм | 546 |  |
| 13 | -длина волны, нм | 578 |  |
| 14 | -длина волны, нм | 630 |  |
| 15 | -длина волны, нм | 670 |  |
| 16 | Ширина зон пропускания, нм | не более 8 |  |
| 17 | Фотометрическая точность (от 0 до 2,5 OD), % | не более ±2 |  |
| 18 | Фотометрическая линейность, % | не более 1 |  |
| 19 | Бихроматический метод измерения | Наличие |  |
| 20 | Максимальная производительность тестов/час | не менее 600 |  |
|  | Режимы измерения: |  |  |
| 21 | -Method | Наличие |  |
| 22 | -Random | Наличие |  |
| 23 | -Profile | Наличие |  |
|  | Методы исследования: |  |  |
| 24 | -абсорбция | Наличие |  |
| 25 | -конечная точка | Наличие |  |
| 26 | -кинетика | Наличие |  |
| 27 | -фиксированное время | Наличие |  |
| 28 | -иммунотурбидиметрия | Наличие |  |
| 29 | -дифференциальный режим | Наличие |  |
| 30 | Количество каналов измерения | не менее 15 |  |
| 31 | Измерительная мультикювета секций | не менее15 |  |
| 32 | Встроенный термостат проб | не менее 60 |  |
| 33 | Встроенный программируемый шейкер | Наличие |  |
|  | Память: |  |  |
| 34 | -методик задаваемых пользователем | не менее 60 |  |
|  | Вывод данных: |  |  |
| 35 | -на дисплей с подсветкой | Наличие |  |
| 36 | -на встроенный термопринтер, мм | 110 |  |
| 37 | -на внешний термопринтер | Наличие |  |
| 38 | Объем дозированной пробы (плазма, сыворотка, ликвор, моча) в диапазоне, мкл | не более от 2 до 150 |  |
| 39 | Объем реагента на исследование в диапазоне, мкл | не более от 400 до 600 |  |
| 40 | Интерфейс пользователя русский | Наличие |  |
|  | Комплект поставки: |  |  |
| 41 | Противопылевой чехол, шт. | 1 |  |
| 42 | Термобумага, рулонов | 2 |  |
| 43 | Сетевой кабель, шт. | 1 |  |
| 44 | Предохранитель, шт. | 2 |  |
| 45 | Фотометрическая лампа, шт. | 1 |  |
| 46 | Мультикювета, шт. | 10 |  |
| 47 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 48 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| Все оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации |  | Наличие |  |
| Год выпуска |  | не ранее 2010 |  |
| Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию |  | не менее 12 мес. |  |
| Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  | Наличие |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  | Наличие |  |
| Монтаж, пуско-наладочные работы, инструктаж персонала |  | Наличие |  |