## Аспиратор
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок от 19 августа 2010г. №93
на поставку оборудования медицинского для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин
№ п/п | Требуемые характеристики, потребительские свойства товара | Параметры
1 | Наименование | Оборудование медицинское для хранения крови, компонентов лекарственных средств и вакцин
2 | Тип | Вертикальный
3 | Полезный объем | Не менее 482 л
4 | Вместимость | Не менее 280 контейнеров по 300 мл со свежезамороженной плазмой
5 | Количество полок | Не менее 4 шт.
6 | Контейнеры для хранения образцов | 6 малых для верхней камеры
4 больших для нижней камеры
7 | Контроль температуры | Микрокомпьютер
8 | Автоматическое восстановление установок морозильника при повторных отключениях электропитания | Наличие
9 | Аккумулятор | Никель-водородный аккумулятор, DC 6 В, 1100 мАч, автоматический заряд
10 | Охлаждающая система | Прямое охлаждение, охлаждающие элементы расположены под каждой полкой
11 | Рефрижерант | R-404А (HFC) или эквивалент
12 | Испаритель | Встроенный (трубчато-пластинчатый тип)
13 | Внешние размеры | Не более 804х772х1802мм
(ширина х глубина х высота)
14 | Внутренние размеры | Не менее 658х607х1272мм
(ширина х глубина х высота)
15 | Внешняя дверь | Оцинкованная сталь с полистероловым отделочным покрытием, 2 двери
16 | Внешняя отделка | Оцинкованная сталь с полистероловым отделочным покрытием
17 | Внутренняя отделка | Стироловая пластмасса
18 | Роликовые опоры | 4
19 | Регулировочных ножек | 2
20 | Изоляция | Вспененный жесткий полиуретан не содержащий CFC
21 | Компрессор | Герметичный роторный тип, 350Вт
22 | Конденсатор | Встроенный
23 | Температурный дисплей | Цифровой, с программированием параметров работы
24 | Функция блокировки клавиатуры дисплей | Наличие
25 | Функция самодиагностики | Наличие
26 | Комплект программного обеспечения DMN | Наличие
27 | Комплект программного обеспечения DMСС | Возможность
28 | Температурная сигнализация | Мигание цифрового индикатора и сигнальной лампочки, зуммер (дистанционная сигнализация)
29 | Наличие контрольного порта доступа | На задней стороне морозильника (30 мм в диаметре)
30 | Графическая регистрация температуры | Наличие
31 | Режим охлаждения | -40° в центре холодильника при температуре окружающей среды +30°С
32 | Регулируемый диапазон температур | -20°С~-40°С
33 | Устанавливаемая температура | -18оС ~ -45оС
34 | Точность контроля температуры | +/-1°С
35 | Возможность подключения в сеть централизованного температурного контроля | Наличие
36 | Аварийная back Up система | Наличие
37 | Система аварийного оповещения на основе связи GSM посредством SMS сообщений до 10 абонентов | Возможность
38 | Источник питания | Стандартное напряжение, переменный ток, одна фаза
39 | Регистратор температуры | Наличие
40 | Монтажный набор для регистратора температуры | Наличие
41 | Бумага для регистрации | 1 кор.
42 | Уровень шума | Не более 42 дБ (А) (фоновый шум: 20 дБ)
43 | Вес | 131кг
44 | Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24
45 | Сертификат соответствия, регистрационное удостоверение | Предоставляются с товаром
46 | Монтаж, установка, пусконаладочные работы, инструктаж персонала | В течение 3 рабочих дней со дня поставки
| Главный врач | М.М.Падруль