## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики
1 | Общие характеристики
1.1 | Линейное напряжение | 220 В ±10 %
1.2 | Тип генератора излучения | высокочастотный
1.3 | Частота напряжения сети питания | 50 Гц
1.4 | Главный предохранитель | 3 AT
1.5 | Автоматически заданное предустановленное время экспозиции | от 0,02 до 3,2 секунд в 33 шага
1.6 | Кол-во анатомических программ | не менее 30
1.7 | Точность времени экспозиции | ±5 % или ±2 мс
1.8 | Погрешность напряжения излучателя | ±5 %
1.9 | Погрешность тока излучателя (анод) | ±5 %
1.10 | Анатомический таймер | цифровой
1.11 | Крепление на плате к стене (настенное исполнение) | наличие
1.12 | Управление таймером | микропроцессорное
1.13 | Программа самодиагностики | наличие
1.14 | Возможность автоматического выбора анатомических программ по следующим параметрам:
1.14.1 | тип телосложения пациента (худощавый, нормальный, полный) | наличие
1.14.2 | тип дентального обследования (область исследования зубов) | наличие
1.14.3 | тип приемника изображения (пленка, датчик визиографа) | наличие
1.15 | Автоматическая стабилизация перепадов напряжения | наличие
2 | Характеристики излучателя (моноблок)
2.1 | Номинальное напряжение | 70 кВ
2.2 | Ток излучателя | 8 мА
2.3 | Мощность излучателя | 325 Вт
2.4 | Полная фильтрация | более 2 мм Al эквивалента
2.5 | Слой половинного ослабления излучения (HVL) | более 1,5 мм Al эквивалента
2.6 | Рабочий цикл (отношение времени работы ко времени охлаждения) | 1:32
2.7 | Фокальное пятно | 0.8 мм
2.8 | Минимальное фокусное расстояние | 20 см
2.9 | Охлаждение | конвекция
2.10 | Потери излучения на расстоянии 1 м | менее 0.25 мГр/час
2.11 | Время предварительного разогрева | не более 100 мс
3 | Характеристики рентгеновской трубки
3.1 | Самофильтрация | 0,5 мм Al эквивалента
3.2 | Анодное смещение | 19°
3.3 | Анодный материал | вольфрам
3.4 | Номинальное анодное напряжение | не менее 70 кВ
3.5 | Максимальный ток накала | 2,8 А
3.6 | Максимальное напряжение накала | 4,1 В
3.7 | Анодная теплоемкость | 6 кДж
4 | Габаритные размеры
4.1 | размеры таймера | не более 345х195х100 мм
4.2 | высота крепления горизонтальной штанги | не менее 1450 мм
4.3 | расстояние от пола до места соединения плеч двойного кронштейна (двойной кронштейн в сложенном виде) | не более 2262 мм
4.4 | максимальный угол поворота моноблока по продольной оси | 360˚
4.5 | длина тубуса моноблока | не более 290 мм
4.6 | длина двойного кронштейна в разложенном виде | не более 1450 мм
4.7 | длина горизонтальной штанги | не менее 800 мм
4.8 | Минимальный объем пространства для установки аппарата:
4.9.1 | Длина | не менее 662 мм
4.9.2 | ширина (min – плечи кронштейна сложены / max – плечи кронштейна разведены) | 935 мм / 2119 мм
4.9.3 | Высота | не менее 2262 мм
5 | Вес оборудования и отдельных частей
5.1 | Настенная плата с генератором (таймер) | не более 5 кг
5.2 | Излучатель | не более 8,5 кг
5.3 | Двойной кронштейн | не более 9 кг
5.4 | 80 см горизонтальной штанги | не более 3,5 кг
5.5 | Вес нетто при стандартной конфигурации | не более 25,4 кг
5.6 | Вес брутто при стандартной конфигурации | не более 30,4 кг
6 | Цифровой датчик радиовизиографа
6.1 | Внешние размеры сенсора | не менее 43,7 x 31 x 5 мм
6.2 | Активная поверхность | не менее 37,7 х 27,4 мм
6.3 | Матрица | CCD
6.4 | Количество пикселей | не менее 1849600
6.5 | Физический размер пиксела | 22х22 мкр
6.6 | Чувствительность | 150:01
6.7 | Количество оттенков серого | не менее 4096
6.8 | Отношение "сигнал/шум" | более 35 дБ
6.9 | Динамический диапазон | 72 дБ
6.10 | Биннинг | 2*2
6.11 | Шумовой порог | от 1 до 7
6.12 | Длина кабеля | не менее 2 м
6.13 | Степень защиты от поражения электрическим током | BF
6.14 | Понижение радиации по отношению к пленке на 95% | наличие
6.15 | Усиленное соединение провода и датчика | наличие
6.16 | Количество снимков технически не ограничено | наличие
7 | USB-модуль
7.1 | Размеры | не менее 11,1 x 65 x 2 ,4 см
7.2 | Напряжение питания через USB | 5 Вт
7.3 | USB-разъем | USB 1.1 / 2.0
7.4 | Степень защиты от поражения электрическим током | BF
7.5 | Длина USB-кабеля | не менее 0,5 м
8 | Программное обеспечение
8.1 | Полная русификация | наличие
8.2 | Сетевая версия в комплекте | наличие
8.3 | Варианты инсталляции:
8.3.1 | Один компьютер | наличие
8.3.2 | Сервер | наличие
8.3.3 | Сервер + клиент | наличие
8.3.4 | Клиент | наличие
8.3.5 | Демо | наличие
8.4 | Модули программы:
8.4.1 | Рентген | наличие
8.4.2 | Видео | наличие
8.4.3 | ОПГ | наличие
8.4.4 | 3D | наличие
8.4.5 | Документы | наличие
8.5 | Возможность работы с изображениями, полученными со следующих устройств:
8.5.1 | цифровой микроскоп | наличие
8.5.2 | цифровой фотоаппарат | наличие
8.5.3 | сканер | наличие
8.5.4 | цифровой ортопантомограф | наличие
8.5.5 | 3D - томограф | наличие
8.5.6 | интраоральная камера | наличие
8.5.7 | цифровая видеокамера | наличие
8.5.8 | цифровой датчик (визиограф) | наличие
8.6 | Импорт/экспорт изображений - форматы | jpg, jpeg, tif, png, bmp
8.7 | Импорт/экспорт документов - форматы | doc, pdf, ppt, dcm
8.8 | Совместимость с другим ПО:
8.8.1 | редактор документов в формате doc | Word
8.8.2 | редактор документов в формате ppt | Power Point
8.8.3 | просмотр изображений в формате pdf | Adobe Acrobat Reader
8.8.6 | Автоматическая сортировка и расположение снимков на экране в соответствии со схемой зубов | наличие
8.8.7 | Возможность использования различных схем зубов: FDI, американская, датская, британская | наличие
8.8.8 | Создание и редактирование типов серий снимков | наличие
8.8.9 | Инструменты обработки снимков: | наличие
8.8.10 | Увеличение резкости | наличие
8.8.11 | Измерения линейные/угловые | наличие
8.8.12 | Фильтры: негатив, псевдоцвета, 3D-рельеф, сглаживание, размытие, гамма, максимум/минимум, авторегулировка цвета | наличие
8.8.13 | Увеличение (лупа) | наличие
8.8.14 | Отражение вертикальное | наличие
8.8.15 | Отражение горизонтальное | наличие
8.8.16 | Поворот изображение | наличие
8.8.17 | Измерение относительной плотности | наличие
8.8.18 | Нанесение заметок на снимке | наличие
8.8.19 | Ведение диагнозов к снимку | наличие
8.8.20 | Печать снимков на любых принтерах, совметимых с Windows | наличие
8.8.21 | Рентгеновская контрольная книга | наличие
8.8.22 | Резервное копирование базы данных и защита паролем | наличие