УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля» _______________/В.Н.Грязнов «____» _________ 2010 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку функциональных кроватей

для муниципальных учреждений здравоохранения

города Перми

г. Пермь, 2010 год

I. Общие сведения.

Форма торгов – открытый аукцион.

Способ проведения – совместные торги

Организатор совместных торгов – Муниципальное  учреждение  здравоохранения              «Городская клиническая больница №2 имени доктора Федора Христофоровича Граля»                   (далее МУЗ «ГКБ №2»)

Место нахождения организатора торгов: 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230

Почтовый адрес – 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 228.

Адрес электронной почты – E-mail: gkb_2@perm.ru

Контактный телефон – (342) 236-81-20, 244-73-11

Контактное лицо -  Шмырина Ольга Юрьевна

Муниципальные заказчики:

| Наименование заказчика | Адрес местонахождения/почтовый адрес | Адрес электронной почты | Контактный телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| МУЗ «ГКБ №2 имени доктора Ф.Х.Граля» | 614068, г.Пермь, ул.Кирова, 230/ г.Пермь, ул.Кирова, 228. | gkb_2@perm.ru | (342) 236-81-20, 244-73-11 |
| МУЗ «ГКБ №4» | 614107, г. Пермь, ул. Ким, 2/ г. Пермь, ул. Ким, 2 | hosp4perm@mail.ru | (342) 265-98-29 |
| МУЗ «МСЧ №9 им. М.А.Тверье» | 614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых,2/614990, г.Пермь, ул.Братьев Игнатовых, 2 | Msch9b@yandex.ru | (342) 221-73-61 |
| МУЗ «ГДКБ №15» | 614066 г.Пермь, ул. Советской Армии, 10/614066 г.Пермь, ул. Советской Армии, 10 | hoshill5@psu.ru | (342) 228-06-92 |
| МУЗ «КМСЧ №1» | г.Пермь, бульвар Гагарина, 68/ г.Пермь, бульвар Гагарина, 68 | msch11957@mail.ru | 263-27-50, 263-32-10; |
| МУЗ «МСЧ №6» | 614026 г. Пермь, ул. Лобачевского, 26/614026 г. Пермь, ул. Лобачевского, 26 | permmsch6@mail.ru | (342) 284-33-48, 284-34-64 |
| МУЗ «МСЧ №7» | 614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56/614030, г. Пермь, ул. Писарева, 56 | msh7@bk.ru | (342) 274-64-56 |
| МУЗ «МСЧ №11» | 614043, г. Пермь, ул.Победы, 41/614113, г.Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а | msj11@mail.ru, msj11buch@mail.ru | (342) 250-21-11 |
| МУЗ «ГКБ №7» | 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24/614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана, 24 | permgkb7@mail.ru | (342) 245-51-88, 245-00-08 |

Предмет контракта:  поставка функциональных кроватей для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, в том числе:

| № лота | Наименование | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
| 1 | Кровать функциональная 2-х секционная | В течение 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | 5 дней с даты поставки | 12 | 100 % | не ранее 2010 года | 277 | 7 479 000,00 |
| 2 | Кровать функциональная 3-х секционная | В течение 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | 5 дней с даты поставки | 12 | 100 % | не ранее 2010 года | 7 | 392 000,00 |
| 3 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная | В течение 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | 5 дней с даты поставки | 12 | 100 % | не ранее 2010 года | 22 | 1 760 000,00 |
| 4 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная) | В течение 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | 5 дней с даты поставки | 36 | 100 % | не ранее 2010 года | 46 | 6 578 000,00 |
| 5 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 4-х секционная | В течение 60 календарных дней с момента подписания муниципального контракта | 5 дней с даты поставки | 36 | 100 % | не ранее 2010 года | 2 | 394 000,00 |

Комплектация, полный перечень требуемых, технических характеристик и их параметров и свойств  функциональных кроватей (далее –товар) указаны в Техническом задании к документации об аукционе (приложение № 4).

Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка товара, пусконаладочные работы, ввод товара в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика.

2. Условия поставки.

Место поставки товара указано в приложении № 8.

Товар должен соответствовать Техническому заданию к документации об аукционе (Приложение № 4).  Место поставки товара  определено в приложении № 8 к документации об аукционе.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

Приемка товара осуществляется в два этапа:

На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

Первый этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара.

В случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствие условиям контракта и приложениям к контракту, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

Второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки, согласованные сторонами. Поставщик оказывает вспомогательные услуги: монтаж товара, его установку, пусконаладочные работы и  ввод товара в эксплуатацию, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации, и условиям муниципального контракта, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Ввод товара в эксплуатацию оформляется актом, подписывается сторонами.

При  обнаружении в товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

3. Источник финансирования.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

4. Цена и порядок расчетов.

Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 31.12.2010г  после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода товара в эксплуатацию.

При этом цена единицы определяется как частное от деления цены Контракта, определенной в ходе аукциона на общее количество закупаемого товара.

5. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам товара, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод товара в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые, прочие платежи и налоги.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, муниципальный контракт заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 05.12.2008 г. № 427.

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

6. Участники размещения заказа.

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на выполнение работ как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

7. Требования к участникам размещения заказа.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

а)  непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

б) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

с) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

d) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

е)  соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров.

II. Требования к форме и содержанию заявки.

- Требования к форме, содержанию и составу заявки.

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме.

В случае если участник размещения заказа планирует принять участие в открытом аукционе по нескольким или всем лотам, он должен подготовить заявку на участие в открытом аукционе на каждый лот отдельно.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе по форме приложения № 1.

2) предложение об условиях исполнения муниципального контракта по форме приложения № 2 к настоящей документации;

3) сведения об участнике размещения заказа по форме  приложения № 3 к настоящей документации;

4) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), у копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель).

В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

6) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц).

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.

8) сведения о качественных и функциональных характеристиках товара  в соответствии с формой  Приложения № 5.

9) платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копию такого поручения.

2. Требования к оформлению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе.

Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений.

3. Инструкция по  заполнению участником размещения заказа заявки

на участие в аукционе.

1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе  и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме приложения № 1 необходимо построчно указать, в столбце 1 - номер по порядку, в столбце - 2 указать наименование  документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В  строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки.

2. В «Предложении об условиях исполнения муниципального контракта», оформленного по форме приложения № 2 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, страну происхождения товара. При этом ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа.

3. В «Сведениях об  участнике размещения заказа», оформленном по форме приложения № 3, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование)/Ф.И.О., сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуальных предпринимателей), номер контактного телефона.

4. В  «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленного по форме приложения № 5 необходимо  указать в столбце 4 таблицы – построчно предлагаемые параметры и условия товара, модель.  Параметры и условия предлагаемого товара должны соответствовать параметрам и условиям, требуемым Заказчиком и указанным в Техническом задании (Приложение № 4). Эквивалентность товара определяется в соответствии со всеми пунктами Технического задания (Приложение № 4).

III. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Организатором торгов установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения   заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения). Платежное поручение (копия), подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, должно иметь отметку банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753) |
| --- | --- |
| ИНН | 5903004076 |
| КПП | 590301001 |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| Банк | РКЦ Пермь г. Пермь |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение заявки по лоту №___на участие в аукционе №____от ______2010г |

В случае отсутствия в составе документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения)  участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IV. Подача заявок на участие в аукционе.

1.  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

на участие в аукционе.

Для участия в открытом аукционе участник размещения заказа может с                                «25» Августа  2010 г. до  «10 » часов 00 минут «14 » Сентября 2010 г. подать  заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии с настоящей  документацией об аукционе. Заявки на участие в аукционе принимаются с «08» часов «30» минут до «17» часов «00» минут в рабочие дни (в пятницу до «16» часов «00» минут) по адресу: 614068, г. Пермь, ул. Кирова,230 кабинет 16.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Организатором торгов. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Организатор торгов выдаст расписку с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

- Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Организатору торгов подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

V. Разъяснение положений документации об аукционе.

С «24» Августа  2010 г. до   « 07 » Сентября  2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Организатору торгов запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Организатор торгов в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «07» Сентября  2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

VI. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Организатор торгов по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об  аукционе  не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются организатором торгов в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена  документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на « 10 » часов «00» минут  «14» Сентября  2010 г.  по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Кирова 82.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и организатором торгов в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе  с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

В случае, если в заявке на участие в аукционе участник размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе, такой участник не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Организатором торгов на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

VIII. Порядок проведения аукциона.

- Место, порядок, дата и время проведения аукциона.

Проведение аукциона назначено на «10» часов «00» минут  « 29 » Сентября 2010 г. по адресу: г. Пермь, ул. Кирова ,82 (2-й этаж, зал заседаний).

В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона по каждому лоту, подавших заявки и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки предоставил документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона, организатор торгов в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается организатором торгов, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора торгов.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается организатором торгов в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор торгов в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

IX. Заключение муниципального контракта.

Организатор торгов в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты муниципальных контрактов.  Муниципальный контракт заключается с каждым из Заказчиков в соответствии с объемом поставок этого Заказчика. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: спецификация (Приложение № 1 к Контракту) и технические характеристики поставляемого товара (Приложение № 2 к Контракту).

Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара, объема  услуг и иных условий исполнения  муниципального контракта.

Победитель открытого аукциона должен представить Организатору торгов подписанные со своей стороны муниципальные контракты с приложениями к ним в срок не ранее чем через 10 и не более 15 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контрактов победитель представляет Организатору торгов документы, подтверждающие обеспечение исполнения муниципального контракта, выбранное по своему усмотрению.

В случае если победитель аукциона в вышеуказанный срок не представил Организатору торгов подписанные контракты, а также обеспечение исполнения контрактов, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципальных контрактов.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракты с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контрактов при уклонении победителя аукциона от заключения муниципальных контрактов, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципальных контрактов.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципальных контрактов.

X. Отказ от заключения контракта.

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт,  Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта является  срок, установленный для подписания муниципального контракта участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- договора поручительства,

- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта.

- Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется участником аукциона самостоятельно. Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия:

  - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения),

  - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту,

  - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами),

  - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом),

  - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ,

  - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта,

  - срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 30 дней больше срока ввода оборудования в эксплуатацию. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами,

  - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии,

  - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: за нарушение сроков поставки товара полностью или его части, за отказ от поставки товара полностью или его части, за нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг, за   поставку товара ненадлежащего качества,

  - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия:

- указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежаще исполнены Принципалом;

- к письменному требованию должны быть приложены следующие документы:

- муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия),

- документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование.

Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии.

  - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта,

  - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара,

  - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по муниципальному контракту.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России.

Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить:

1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией –  заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий,

Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей.

Соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в подпунктах "в" и "д" пункта 1 части 3 статьи 25 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и подтверждающих его полномочия.

Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя.

При этом срок действия договора поручительства  должен быть на 30 дней больше срока исполнения поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен  предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика  в случае  неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков поставки товара полностью или его части;

- отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка);

- поставки товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом.

- нарушение сроков оказания вспомогательных услуг;

- не предоставление вспомогательных услуг.

В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Исполнителю в течение 15 банковских дней со дня подписания акта ввода товара в эксплуатацию.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Заказчик МУЗ «ГКБ №2 им. Ф.Х.Граля»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ГКБ № 2», лицевой счет 04920010753) |
| --- | --- |
| ИНН | 5903004076 |
| КПП | 590301001 |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| Банк | РКЦ Пермь г. Пермь |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «МСЧ №9 им.М.А.Тверье»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ №9», лицевой счет: 04920010745 |
| --- | --- |
| ИНН | 5905021126 |
| КПП | 590501001 |
| Банк | РКЦ г.Пермь |
| Р/с | 40302810000005000009 |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «ГКБ №4»:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГКБ № 4 л/с 04920010616) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906014900 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «МСЧ №11»:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ МСЧ №11 л/с 04920011968) |
| --- | --- |
| ИНН | 5908010411 |
| КПП | 590801001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «МСЧ №7»:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ МСЧ №7 л/с 04920010547) |
| --- | --- |
| ИНН | 5907001781 |
| КПП | 590701001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «КМСЧ №1»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ КМСЧ №1 л/с02563000380) |
| --- | --- |
| ИНН | 5904101322 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «МСЧ №6»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ МСЧ №6 л/с04920010587) |
| --- | --- |
| ИНН | 5907015978 |
| КПП | 590701001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «ГДКБ №15»

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГДКБ №15 л/с04920010405) |
| --- | --- |
| ИНН | 5905000430 |
| КПП | 590501001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Заказчик МУЗ «ГКБ №7  »

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГКБ №7 л/с04920010434) |
| --- | --- |
| ИНН | 5904080200 |
| КПП | 590401001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми |
| БИК | 045744000 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта по лоту №___ (извещение №___от 2010) |

Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 7 к документации об аукционе. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 7 к документации об аукционе.

В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для заключения контракта и не позднее срока, указанного в Приложении № 7 к документации об аукционе.

Приложение № 1

к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| № п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 2

к документации об аукционе

Предложение об условиях исполнения муниципального контракта

Главному врачу МУЗ «ГКБ № 2 имени »

доктора Ф.Х. Граля

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей для муниципальных учреждений здравоохранения горда Перми, намерен принять участие в аукционе по лоту № _____ и в случае признания победителем аукциона (единственным участником аукциона), предлагает поставить товар на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждаем, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении ________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность ______________________________________________________________________не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

у _____________________________________________________________________задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О)

Приложение № 3

к документации об аукционе

- Сведения об участнике размещения заказа

- Для юридических лиц:

Наименование (Фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы: ___ ______________________________________________________________________

Место нахождения:____________________________________________________________

Почтовый адрес:______________________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей (физических лиц):

Фамилия, имя, отчество:________________________________________________________

Паспортные данные: ___________________________________________________________

Сведения о месте жительства: ___________________________________________________

Номер контактного телефона (с указанием кода города):_____________________________

_________________                           _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 4

к документации об аукционе

Техническое задание на поставку функциональных кроватей

ЛОТ № 1

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная 2-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |
| 8 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 | Наличие |
| 9 | Ложе кровати изготовлено из пластика | Наличие |
| 10 | Спинки кровати из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |
| 11 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |
| 13 | Техническое описание: |  |
| 14 | Кровать состоит из следующих из следующих узлов: |  |
| 15 | - ножек | Наличие |
| 16 | - спинок | Наличие |
| 17 | - механизмов регулировки положения секций | Наличие |
| 18 | Количество регулируемых секций ложа, секций | не менее 2 |
| 19 | Винтовая регулировка секций | Наличие |
| 20 | Габаритные размеры кровати: |  |
| 21 | Длина кровати, мм | Не менее 2020 |
| 22 | Ширина кровати, мм | Не менее 890 |
| 23 | Высота кровати, мм | Не менее 890 |
| 24 | Габаритные размеры подматрацной рамы |  |
| 25 | Длина подматрацной рамы, мм | Не менее 1950 |
| 26 | Ширина подматрацной рамы, мм | Не менее 810 |
| 27 | Габаритные размеры спинной секции |  |
| 28 | Длина спинной секции, мм | Не менее 730 |
| 29 | Ширина спинной секции, мм | Не менее 820 |
| 30 | Габаритные размеры тазовой секции |  |
| 31 | Длина тазовой секции, мм | Не менее 185 |
| 32 | Ширина тазовой секции, мм | Не менее 890 |
| 33 | Габаритные размеры тазобедренной секции |  |
| 34 | Длина тазобедренной секции, мм | Не менее 980 |
| 35 | Ширина тазобедренной секции, мм | Не менее 820 |
| 36 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки. | Наличие |
| 37 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати. | Наличие |
| 38 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |
| 39 | Регулировка угла наклона тазобедренной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 30 |
| 40 | Масса кровати, кг | не более 80 |
| 41 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 |
| 42 | Кровати установлены на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |
| 43 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт | не менее 2 |
| 44 | Диаметр колес, мм | не менее125 |
| 45 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | 225 |
| 46 | Матрац для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |
| 47 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |
| 48 | Поверхность матраца устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |
| 49 | Габаритные размеры матраца, мм |  |
| 50 | Длина матраца, мм | Не менее 1970 |
| 51 | Ширина матраца, мм | Не менее 840 |
| 52 | Высота матраца, мм | Не менее 95 |
| 53 | Масса матраца, кг | не более 7 |
| 54 | Чехол для матрацев медицинского назначения. | Наличие |
| 55 | Материал чехла винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная | Наличие |
| 56 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |
| 57 | Масса чехла, кг | не более 2 |
| 58 | Штанга для подвески ручных опор | Наличие |
| 59 | Боковые ограждения, шт | 2 |
| 60 | Технический паспорт изделия | Наличие |
| 61 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |
| 62 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |

ЛОТ №2

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная 3-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |
| 8 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 | Наличие |
| 9 | Ложе кровати изготовлено из пластика | Наличие |
| 10 | Спинки из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |
| 11 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |
| 13 | Техническое описание: |  |
| 14 | Кровать состоит из следующих из следующих узлов: |  |
| 15 | - ложе, поддерживающее матрац | Наличие |
| 16 | - подъемный механизм | Наличие |
| 17 | - основание | Наличие |
| 18 | - спинки | Наличие |
| 19 | - винтовой привод регулирования угла наклона секций | Наличие |
| 20 | Количество регулируемых секций ложа, секций | не менее 3 |
| 21 | Винтовая регулировка секций | Наличие |
| 22 | Габаритные размеры: |  |
| 23 | Длина кровати, мм | Не менее 2130 |
| 24 | Ширина кровати, мм | Не менее 970 |
| 25 | Высота ложа кровати регулируется в диапазоне, мм | от 450 до 800 |
| 26 | Ширина ложа поддерживающего матрац, мм | Не менее 810 |
| 27 | Длина спинной секции, мм | Не менее 730 |
| 28 | Длина тазовой секции, мм | Не менее 180 |
| 29 | Длина бедренной секции, мм | Не менее 450 |
| 30 | Длина секции "голень", мм | Не менее 560 |
| 31 | Регулировка высоты гидравлическая, с помощью педали | Наличие |
| 32 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки. | Наличие |
| 33 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати | Наличие |
| 34 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |
| 35 | Регулировка угла наклона средней секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 40 |
| 36 | Регулировка угла наклона ножной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 40 |
| 37 | Масса кровати, кг | не более 135 |
| 38 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 |
| 39 | Кровати установлены на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |
| 40 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт. | не менее 2 |
| 41 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |
| 42 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | 240 |
| 43 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |
| 44 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |
| 45 | Габаритные размеры матраца |  |
| 46 | Длина матраца, мм | Не менее 1990 |
| 47 | Ширина матраца, мм | Не менее 820 |
| 48 | Высота матраца, мм | Не менее 95 |
| 49 | Количество секций | 3 |
| 50 | Масса матраца, кг | не более 7 |
| 51 | Материал чехла винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная | Наличие |
| 52 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |
| 53 | Штанга для подвески ручных опор | Наличие |
| 54 | Боковые ограждения, шт. | 2 |
| 55 | Технический паспорт изделия | Наличие |
| 56 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |
| 57 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |

ЛОТ №3

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |
| 8 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 | Наличие |
| 9 | Ложе кровати изготовлено из пластика | Наличие |
| 10 | Боковые ограждения изготовлены из пластика | Наличие |
| 11 | Спинки из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |
| 12 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |
| 13 | Техническое описание: |  |
| 14 | Кровать состоит из следующих из следующих узлов: |  |
| 15 | - многосекционное ложе | Наличие |
| 16 | - подъемный механизм | Наличие |
| 17 | - съемные спинки | Наличие |
| 18 | - боковые ограждения | Наличие |
| 19 | - матрац | Наличие |
| 20 | Количество регулируемых секций ложа, секций | не менее 3 |
| 21 | Винтовая регулировка секций | Наличие |
| 22 | Габаритные размеры кровати : |  |
| 23 | Длина кровати, мм | Не менее 2130 |
| 24 | Ширина кровати, | Не менее 970 |
| 25 | Высота ложа кровати регулируется в диапазоне, мм | от 450 до 800 |
| 26 | Ширина ложа поддерживающего матрац, мм | Не менее 810 |
| 27 | Длина спинной секции, мм | Не менее 750 |
| 28 | Длина тазовой секции, мм | Не менее 235 |
| 29 | Длина бедренной секции, мм | Не менее 335 |
| 30 | Длина секции "голень", мм | Не менее 660 |
| 31 | Ширина секций, мм | Не менее 810 |
| 32 | Регулировка высоты гидравлическая, с помощью педали | Наличие |
| 33 | Изменение угла наклона спинной и бедренной секций кровати производится при помощи пневмопружин. | Наличие |
| 34 | Изменение угла наклона секции "голень" производится при помощи ростоматов. | Наличие |
| 35 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 63 |
| 36 | Регулировка угла наклона бедренной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |
| 37 | Регулировка угла наклона секции "голень" относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 20 |
| 38 | Регулировка положения «Тренделебург» относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 18 |
| 39 | Регулировка положения «Анти-Тренделебург» относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 18 |
| 40 | Масса кровати, кг | не более 135 |
| 41 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 |
| 42 | Кровати установлены на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |
| 43 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт. | не менее 2 |
| 44 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |
| 45 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | 250 |
| 46 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |
| 47 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |
| 48 | Габаритные размеры матраца |  |
| 49 | Длина матраца, мм | Не менее 1990 |
| 50 | Ширина матраца, | Не менее 820 |
| 51 | Высота матраца, мм | Не менее 95 |
| 52 | Количество секций | 3 |
| 53 | Масса матраца, кг | не более 7 |
| 54 | Материал чехла винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная | Наличие |
| 55 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |
| 56 | Штанга для подвески ручных опор | Наличие |
| 57 | Боковые ограждения, шт. | 4 |
| 58 | Технический паспорт изделия | Наличие |
| 59 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |
| 60 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |

ЛОТ №4

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |
| 7 | Материал матрацного основания | Стальная плита с эпоксидным покрытием |
| 8 | Техническое описание: |  |
| 9 | Количество секций матрацного основания | не менее 3 |
| 10 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |
| 11 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2130 |
| 12 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 840 |
| 13 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |
| 14 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 810 |
| 15 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -5 до +65 |
| 16 | Регулировка наклона ножной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -45 до 0 |
| 17 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург, градусов | От 0 до +12 |
| 18 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург, градусов | От 0 до -12 |
| 19 | # Механизм облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции | Наличие |
| 20 | # Количество градаций веса пациента (пациенты легкого, среднего и тяжелого веса) в механизме облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции, шт | не менее 3 |
| 21 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 225 |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |
| 24 | Система центрального тормоза колес | Наличие |
| 25 | Положение педали управления колес: |  |
| 26 | - свободное вращение | Наличие |
| 27 | - тормоз | Наличие |
| 28 | - фиксация по направлению движения | Наличие |
| 29 | Вес кровати, кг | 90 |
| 30 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |
| 31 | Габаритные размеры: |  |
| 32 | Длина кровати , мм | Не менее 2130 |
| 33 | Ширина кровати, мм | Не менее 840 |
| 34 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 810 |
| 35 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из ламината | Наличие |
| 36 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |
| 37 | Удлинение ложа кровати за счет съемных торцов на, мм | Не менее 400 |
| 38 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |
| 39 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |
| 40 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) боковых ограждений | Наличие |
| 41 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |
| 42 | Длина боковых ограждений, мм | не менее 1790 |
| 43 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |
| 44 | ### Габаритные размеры матраца |  |
| 45 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |
| 46 | Ширина матраца, | Не менее 845 |
| 47 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |
| 48 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |
| 49 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |
| 50 | ### Руководство пользователя | Наличие |
| 51 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |
| 52 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |

ЛОТ №5

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 4-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |
| 7 | Матрацное основания | С поперечными несущими балками из хромированной стали |
| 8 | Перфорированные, рельефные, из ABS-пластика покрывающие платы матрацного основания | Наличие |
| 9 | Техническое описание: |  |
| 10 | Количество секций матрацного основания | не менее 4 |
| 11 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |
| 12 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2150 |
| 13 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 925 |
| 14 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |
| 15 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 780 |
| 16 | Регулировка наклона верхней ножной (бедренной) секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +20 |
| 17 | Регулировка наклона нижней ножной (голени) секции механическая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до -36 |
| 18 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +70 |
| 19 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург, градусов | От 0 до +13 |
| 20 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург, градусов | От 0 до -6 |
| 21 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 225 |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |
| 24 | Система центрального тормоза задних колес | Наличие |
| 25 | Вес кровати, кг | 115 |
| 26 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |
| 27 | Габаритные размеры кровати: |  |
| 28 | Длина кровати, мм | Не менее 2150 |
| 29 | Ширина кровати, мм | Не менее 925 |
| 30 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 780 |
| 31 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из стали с эпокситным покрытием | Наличие |
| 32 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |
| 33 | Удлинение ложа кровати за счет съемного ножного торца в диапазоне, не менее мм | От 0 до 200 |
| 34 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |
| 35 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |
| 36 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) | Наличие |
| 37 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |
| 38 | Длина боковых ограждений, мм | Не менее 1785 |
| 39 | Съемная телескопическая стойка для капельниц с 4-мя крючками | Наличие |
| 40 | Материал стойки – хромированная сталь | Наличие |
| 41 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |
| 42 | ### Габаритные размеры матраца |  |
| 43 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |
| 44 | Ширина матраца, | Не менее 845 |
| 45 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |
| 46 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |
| 47 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |
| 48 | ### Руководство пользователя | Наличие |
| 49 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |
| 50 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

ЛОТ №1

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная 2-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |  |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |  |
| 8 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 | Наличие |  |
| 9 | Ложе кровати изготовлено из пластика | Наличие |  |
| 10 | Спинки кровати из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |  |
| 11 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |  |
| 12 | Техническое описание: |  |  |
| 13 | Кровать состоит из следующих из следующих узлов: |  |  |
| 14 | - ножек | Наличие |  |
| 15 | - спинок | Наличие |  |
| 16 | - механизмов регулировки положения секций | Наличие |  |
| 17 | Количество регулируемых секций ложа, секций | не менее 2 |  |
| 18 | Винтовая регулировка секций | Наличие |  |
| 19 | Габаритные размеры кровати: |  |  |
| 20 | Длина кровати, мм | Не менее 2020 |  |
| 21 | Ширина кровати, мм | Не менее 890 |  |
| 22 | Высота кровати, мм | Не менее 890 |  |
| 23 | Габаритные размеры подматрацной рамы |  |  |
| 24 | Длина подматрацной рамы, мм | Не менее 1950 |  |
| 25 | Ширина подматрацной рамы, мм | Не менее 810 |  |
| 26 | Габаритные размеры спинной секции |  |  |
| 27 | Длина спинной секции, мм | Не менее 730 |  |
| 28 | Ширина спинной секции, мм | Не менее 820 |  |
| 29 | Габаритные размеры тазовой секции |  |  |
| 30 | Длина тазовой секции, мм | Не менее 185 |  |
| 31 | Ширина тазовой секции, мм | Не менее 890 |  |
| 32 | Габаритные размеры тазобедренной секции |  |  |
| 33 | Длина тазобедренной секции, мм | Не менее 980 |  |
| 34 | Ширина тазобедренной секции, мм | Не менее 820 |  |
| 35 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки. | Наличие |  |
| 36 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати. | Наличие |  |
| 37 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |  |
| 38 | Регулировка угла наклона тазобедренной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 30 |  |
| 39 | Масса кровати, кг | не более 80 |  |
| 40 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 |  |
| 41 | Кровати установлены на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |  |
| 42 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт | не менее 2 |  |
| 43 | Диаметр колес, мм | не менее125 |  |
| 44 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | 225 |  |
| 45 | Матрац для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |  |
| 46 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |  |
| 47 | Поверхность матраца устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |  |
| 48 | Габаритные размеры матраца, мм |  |  |
| 49 | Длина матраца, мм | Не менее 1970 |  |
| 50 | Ширина матраца, мм | Не менее 840 |  |
| 51 | Высота матраца, мм | Не менее 95 |  |
| 52 | Масса матраца, кг | не более 7 |  |
| 53 | Чехол для матрацев медицинского назначения. | Наличие |  |
| 54 | Материал чехла винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная | Наличие |  |
| 55 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |  |
| 56 | Масса чехла, кг | не более 2 |  |
| 57 | Штанга для подвески ручных опор | Наличие |  |
| 58 | Боковые ограждения, шт | 2 |  |
| 59 | Технический паспорт изделия | Наличие |  |
| 60 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |
| 61 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

ЛОТ №2

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная 3-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |  |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |  |
| 8 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 | Наличие |  |
| 9 | Ложе кровати изготовлено из пластика | Наличие |  |
| 10 | Спинки из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |  |
| 11 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |  |
| 12 | Техническое описание: |  |  |
| 13 | Кровать состоит из следующих из следующих узлов: |  |  |
| 14 | - ложе, поддерживающее матрац | Наличие |  |
| 15 | - подъемный механизм | Наличие |  |
| 16 | - основание | Наличие |  |
| 17 | - спинки | Наличие |  |
| 18 | - винтовой привод регулирования угла наклона секций | Наличие |  |
| 19 | Количество регулируемых секций ложа, секций | не менее 3 |  |
| 20 | Винтовая регулировка секций | Наличие |  |
| 21 | Габаритные размеры: |  |  |
| 22 | Длина кровати, мм | Не менее 2130 |  |
| 23 | Ширина кровати, мм | Не менее 970 |  |
| 24 | Высота ложа кровати регулируется в диапазоне, мм | от 450 до 800 |  |
| 25 | Ширина ложа поддерживающего матрац, мм | Не менее 810 |  |
| 26 | Длина спинной секции, мм | Не менее 730 |  |
| 27 | Длина тазовой секции, мм | Не менее 180 |  |
| 28 | Длина бедренной секции, мм | Не менее 450 |  |
| 29 | Длина секции "голень", мм | Не менее 560 |  |
| 30 | Регулировка высоты гидравлическая, с помощью педали | Наличие |  |
| 31 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки. | Наличие |  |
| 32 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати | Наличие |  |
| 33 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |  |
| 34 | Регулировка угла наклона средней секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 40 |  |
| 35 | Регулировка угла наклона ножной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 40 |  |
| 36 | Масса кровати, кг | не более 135 |  |
| 37 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 |  |
| 38 | Кровати установлены на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |  |
| 39 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт. | не менее 2 |  |
| 40 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |  |
| 41 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | 240 |  |
| 42 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |  |
| 43 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |  |
| 44 | Габаритные размеры матраца |  |  |
| 45 | Длина матраца, мм | Не менее 1990 |  |
| 46 | Ширина матраца, мм | Не менее 820 |  |
| 47 | Высота матраца, мм | Не менее 95 |  |
| 48 | Количество секций | 3 |  |
| 49 | Масса матраца, кг | не более 7 |  |
| 50 | Материал чехла винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная | Наличие |  |
| 51 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |  |
| 52 | Штанга для подвески ручных опор | Наличие |  |
| 53 | Боковые ограждения, шт. | 2 |  |
| 54 | Технический паспорт изделия | Наличие |  |
| 55 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |
| 56 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

ЛОТ №3

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Кровать изготовлена из стальной трубы прямоугольного, квадратного и круглого сечения на основе единой базовой конструкции ложа | Наличие |  |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |  |
| 8 | Покрытие металлических деталей по внешнему виду соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 | Наличие |  |
| 9 | Ложе кровати изготовлено из пластика | Наличие |  |
| 10 | Боковые ограждения изготовлены из пластика | Наличие |  |
| 11 | Спинки из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |  |
| 12 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |  |
| 13 | Техническое описание: |  |  |
| 14 | Кровать состоит из следующих из следующих узлов: |  |  |
| 15 | - многосекционное ложе | Наличие |  |
| 16 | - подъемный механизм | Наличие |  |
| 17 | - съемные спинки | Наличие |  |
| 18 | - боковые ограждения | Наличие |  |
| 19 | - матрац | Наличие |  |
| 20 | Количество регулируемых секций ложа, секций | не менее 3 |  |
| 21 | Винтовая регулировка секций | Наличие |  |
| 22 | Габаритные размеры кровати : |  |  |
| 23 | Длина кровати, мм | Не менее 2130 |  |
| 24 | Ширина кровати, | Не менее 970 |  |
| 25 | Высота ложа кровати регулируется в диапазоне, мм | от 450 до 800 |  |
| 26 | Ширина ложа поддерживающего матрац, мм | Не менее 810 |  |
| 27 | Длина спинной секции, мм | Не менее 750 |  |
| 28 | Длина тазовой секции, мм | Не менее 235 |  |
| 29 | Длина бедренной секции, мм | Не менее 335 |  |
| 30 | Длина секции "голень", мм | Не менее 660 |  |
| 31 | Ширина секций, мм | Не менее 810 |  |
| 32 | Регулировка высоты гидравлическая, с помощью педали | Наличие |  |
| 33 | Изменение угла наклона спинной и бедренной секций кровати производится при помощи пневмопружин. | Наличие |  |
| 34 | Изменение угла наклона секции "голень" производится при помощи ростоматов. | Наличие |  |
| 35 | Регулировка угла наклона спинной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 63 |  |
| 36 | Регулировка угла наклона бедренной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |  |
| 37 | Регулировка угла наклона секции "голень" относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 20 |  |
| 38 | Регулировка положения «Тренделебург» относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 18 |  |
| 39 | Регулировка положения «Анти-Тренделебург» относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 18 |  |
| 40 | Масса кровати, кг | не более 135 |  |
| 41 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 150 |  |
| 42 | Кровати установлены на четыре колесные опоры, вращающиеся вокруг вертикальной оси. | Наличие |  |
| 43 | Колес имеющих индивидуальный тормоз, шт. | не менее 2 |  |
| 44 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |  |
| 45 | Максимально допустимая статическая рабочая нагрузка, кг | 250 |  |
| 46 | Матрац с чехлом для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |  |
| 47 | Материал матраца | эластичный пенополиуретан |  |
| 48 | Габаритные размеры матраца |  |  |
| 49 | Длина матраца, мм | Не менее 1990 |  |
| 50 | Ширина матраца, | Не менее 820 |  |
| 51 | Высота матраца, мм | Не менее 95 |  |
| 52 | Количество секций | 3 |  |
| 53 | Масса матраца, кг | не более 7 |  |
| 54 | Материал чехла винилискожа, разрешенная для использования в медицинских изделиях, нетоксичная, пожаробезопасная | Наличие |  |
| 55 | Наружная поверхность чехла устойчива к средствам для дезинфекционной обработки поверхностей | Наличие |  |
| 56 | Штанга для подвески ручных опор | Наличие |  |
| 57 | Боковые ограждения, шт. | 4 |  |
| 58 | Технический паспорт изделия | Наличие |  |
| 59 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |
| 60 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

ЛОТ №4

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |  |
| 7 | Материал матрацного основания | Стальная плита с эпоксидным покрытием |  |
| 8 | Техническое описание: |  |  |
| 9 | Количество секций матрацного основания | не менее 3 |  |
| 10 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |  |
| 11 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2130 |  |
| 12 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 840 |  |
| 13 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |  |
| 14 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 810 |  |
| 15 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -5 до +65 |  |
| 16 | Регулировка наклона ножной секции пневматическая, бесступенчатая с двух сторон в диапазоне не менее, градусов | от -45 до 0 |  |
| 17 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург, градусов | От 0 до +12 |  |
| 18 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург, градусов | От 0 до -12 |  |
| 19 | # Механизм облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции | Наличие |  |
| 20 | # Количество градаций веса пациента (пациенты легкого, среднего и тяжелого веса) в механизме облегчения усилия при пневматической регулировке спинной секции, шт | не менее 3 |  |
| 21 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 225 |  |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |  |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |  |
| 24 | Система центрального тормоза колес | Наличие |  |
| 25 | Положение педали управления колес: |  |  |
| 26 | - свободное вращение | Наличие |  |
| 27 | - тормоз | Наличие |  |
| 28 | - фиксация по направлению движения | Наличие |  |
| 29 | Вес кровати, кг | 90 |  |
| 30 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |  |
| 31 | Габаритные размеры: |  |  |
| 32 | Длина кровати , мм | Не менее 2130 |  |
| 33 | Ширина кровати, мм | Не менее 840 |  |
| 34 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 810 |  |
| 35 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из ламината | Наличие |  |
| 36 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |  |
| 37 | Удлинение ложа кровати за счет съемных торцов на, мм | Не менее 400 |  |
| 38 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |  |
| 39 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |  |
| 40 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) боковых ограждений | Наличие |  |
| 41 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |  |
| 42 | Длина боковых ограждений, мм | не менее 1790 |  |
| 43 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |  |
| 44 | ### Габаритные размеры матраца |  |  |
| 45 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |  |
| 46 | Ширина матраца, | Не менее 845 |  |
| 47 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |  |
| 48 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |  |
| 49 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |  |
| 50 | ### Руководство пользователя | Наличие |  |
| 51 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |  |
| 52 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

ЛОТ №5

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 4-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Несущий каркас кровати | Хромированная сталь |  |
| 7 | Матрацное основания | С поперечными несущими балками из хромированной стали |  |
| 8 | Перфорированные, рельефные, из ABS-пластика покрывающие платы матрацного основания | Наличие |  |
| 9 | Техническое описание: |  |  |
| 10 | Количество секций матрацного основания | не менее 4 |  |
| 11 | Механические амортизаторы на углах, пластиковые | Наличие |  |
| 12 | Длина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 2150 |  |
| 13 | Ширина матрацного основания (включая амортизаторы), мм | Не менее 925 |  |
| 14 | Регулировка высоты гидравлическая, бесступенчатая, с помощью педали с двух сторон | Наличие |  |
| 15 | Диапазон регулировки высоты не менее, мм | от 415 до 780 |  |
| 16 | Регулировка наклона верхней ножной (бедренной) секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +20 |  |
| 17 | Регулировка наклона нижней ножной (голени) секции механическая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до -36 |  |
| 18 | Регулировка наклона спинной секции пневматическая, бесступенчатая в диапазоне не менее, градусов | от 0 до +70 |  |
| 19 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Тренделенбург, градусов | От 0 до +13 |  |
| 20 | # Пневматическая бесступенчатая регулировка положения Антитренделенбург, градусов | От 0 до -6 |  |
| 21 | Максимально допустимый вес пациента, кг | 225 |  |
| 22 | Управляемые колеса с тормозными устройствами, шт | 4 |  |
| 23 | Диаметр колес, мм | не менее 125 |  |
| 24 | Система центрального тормоза задних колес | Наличие |  |
| 25 | Вес кровати, кг | 115 |  |
| 26 | Допустимое отклонение веса кровати +/- 5% | Наличие |  |
| 27 | Габаритные размеры кровати: |  |  |
| 28 | Длина кровати, мм | Не менее 2150 |  |
| 29 | Ширина кровати, мм | Не менее 925 |  |
| 30 | Высота кровати, регулируемая в диапазоне не менее, мм | от 415 до 780 |  |
| 31 | Торцы кровати съемные, изготовлены из хромированной стали с торцевой вставкой из стали с эпокситным покрытием | Наличие |  |
| 32 | Крепление торцов к каркасу матрацного основания. | Наличие |  |
| 33 | Удлинение ложа кровати за счет съемного ножного торца в диапазоне, не менее мм | От 0 до 200 |  |
| 34 | ### Съемные боковые ограждения (пара) | Наличие |  |
| 35 | Механизм быстрой фиксации и перемещения | Наличие |  |
| 36 | Фиксация на трех уровнях (верхний, средний, нижний) | Наличие |  |
| 37 | Боковые ограждения изготовлены из формованных стальных труб | Наличие |  |
| 38 | Длина боковых ограждений, мм | Не менее 1785 |  |
| 39 | Съемная телескопическая стойка для капельниц с 4-мя крючками | Наличие |  |
| 40 | Материал стойки – хромированная сталь | Наличие |  |
| 41 | ### Гигиенический матрац из высокоэластичного поролона с поперечными надрезами | Наличие |  |
| 42 | ### Габаритные размеры матраца |  |  |
| 43 | Длина матраца, мм | Не менее 1950 |  |
| 44 | Ширина матраца, | Не менее 845 |  |
| 45 | Высота матраца, мм | Не менее 125 |  |
| 46 | Легкоочищаемый съемный чехол из биэластичной гигиеничной ткани с бактерицидными свойствами. | Наличие |  |
| 47 | "Г" - образная рама из нержавеющей стали, закрепленная в изголовье кровати для приподнятия больного | Наличие |  |
| 48 | ### Руководство пользователя | Наличие |  |
| 49 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 36 |  |
| 50 | ### Год выпуска | не ранее 2010 года |  |

(должность) 	  (подпись, печать)	  (Ф.И.О.)

Приложение № 6

к документации об аукционе

### ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА №____

на поставку функциональных кроватей

(идентичен для всех лотов)

г. Пермь                                                                                                     «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения ________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» ____________ 2010 г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта.

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства поставить ЗАКАЗЧИКУ медицинское оборудование – кровать медицинская функциональная_________________ (далее - товар) и оказать вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – принять его и оплатить.

1.2. Наименование оборудования, модель, производитель, страна происхождения указаны в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1. Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам и комплектации- требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Контракту.

2.2. Поставщик гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему товару. Гарантийный срок составляет _____ месяцев.

В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

Гарантийный срок на поставленный товар начинает исчисляться с даты подписания акта ввода оборудования  в эксплуатацию.

3. Тара, упаковка и маркировка.

3.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

3.2. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара.

4.1. Поставка товара должна осуществляться Поставщиком в течение 30  календарных дней  с момента заключения муниципального контракта.

4.2. Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке) и т.п.

4.3. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.4. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному Контракту.

4.5. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.6. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.7. Приемка товара осуществляется в два этапа:

4.7.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого товара в соответствие с его сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.7.1.1. Первый этап приемки завершается Актом приемки-передачи товара.

4.7.1.2. В случае обнаружения при приемке товара производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствие условиям контракта и приложениям к контракту, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.7.2. Второй этап приемки товара осуществляется Поставщиком в сроки согласованные сторонами. Поставщик оказывает вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установку, пусконаладочные работы и  ввод товара в эксплуатацию, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта, а также проводит инструктаж персонала Заказчика. Ввод оборудования в эксплуатацию оформляется актом, подписывается сторонами.

4.7.2.1. При  обнаружении в товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации товара, несоответствий условиям контракта и приложениям к контракту при  установке, наладке, вводе оборудования в эксплуатацию, а также эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, несоответствия и доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

4.7.2.2. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.7.3. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона и составляет_______________________(_________) рублей. Цена контракта является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего Контракта. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества и качества поставляемого товара и иных условий исполнения  Контракта.

5.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого Заказчикам оборудования, погрузочно-разгрузочными работами, выполнением монтажа и установки, выполнением пусконаладочных работ, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктажа персонала Заказчика, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи и налоги.

5.3. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 дней после получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5.4. В случае обеспечения исполнения муниципального контракта Поставщиком путем перечисления Заказчику в залог суммы обеспечения, последнее возвращается Поставщику после ввода оборудования в эксплуатацию  в течение 15 банковских дней.

6. Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения условий Контракта Поставщик:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара полностью или его части,  уплачивает неустойку в размере 1 % стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или его части уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта  (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, недопоставка товара; нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных Контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение Контракта.

7.1. Расторжение Контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий Контракта  возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к Контракту.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Контракта решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий Контракт составлен в 2 экземплярах,  один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему Контракту прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - Спецификация на поставку медицинского оборудования.

8.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: Тел/факс | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет к\счет БИК |
| ________________/(Ф.И.О) | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение № 1

к контракту № __________ от «___» _______ 2010 г.

Спецификация на поставку медицинского оборудования

| № | Наименование, модель, производитель, страна происхождения | Период поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии не менее (мес.) | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество, шт. | Цена за ед. (руб.) | Цена контракта (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к контракту № __________ от «___» _______ 2010 г.

Технические характеристики поставляемого оборудования

| №/№ | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Приложение № 7

к документации об аукционе

Договор залога

г. Пермь                                                                                                             «___» _________ 2010 г.

Муниципальное учреждение здравоохранения _________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ___________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________2010 года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства поставить товары по __________________________________________________________________________________					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет договора.

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по муниципальному контракту, указанному в статье 1 настоящего Договора (далее - муниципальный контракт), денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 2010 г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного муниципального контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по муниципальному контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 3. Передача денежных средств.

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим Договором на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения.

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по муниципальному контракту, в том числе в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением муниципального контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в муниципальном контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в муниципальном контракте.

Статья 5. Заключительные положения.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия муниципального контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/___________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |

Приложение №8

к документации об аукционе

Место поставки товара и количество поставляемого товара

| №п/п | Наименование | Количество товара и место поставки |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МУЗ «ГКБ №2им. Ф.Х.Граля г.Пермь, ул.Плеханова, 36 | МУЗ «ГКБ №4», г.Пермь, ул.Ким, 2 | МУЗ «МСЧ №9 им.М.А.Тверье», г.Пермь, ул.Бр.Игнатовых,2 | МУЗ «ГДКБ №15» г.Пермь, ул.Сов.Армии, 10 | МУЗ «КМСЧ №1» г.Пермь, ул.Куйбышева, 110 | МУЗ «МСЧ №6» г.Пермь, ул.Лобачевского, 26 | МУЗ «МСЧ №7», г.Пермь, ул.Писарева, 56 | МУЗ «МСч№11», г.Пермь, ул.М.Рыбалко, 2а | МУЗ «ГКБ №7», г.Пермь, ул.Г.Хасана 24 |  |
| 1 | Кровать функциональная 2-х секционная (производство Россия) | 15 | 95 | 106 |  | 50 | 11 |  |  |  | 277 |
| 2 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная (производство Россия) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 3 | Кровать медицинская функциональная 3-х секционная (производство Россия) |  | 12 |  |  |  |  |  | 1 | 9 | 22 |
| 4 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная (импорт. производства) | 15 |  | 6 | 6 | 5 |  | 4 | 4 | 6 | 46 |
| 5 | Медицинская функциональная кровать модульной конструкции 3-х секционная (импорт. производства) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |