## Лист1
Приложение №1
к извещению о проведении запроса котировок № 52 от 26.08.2010г.
Техническое задание на фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности.
№ п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия
1 | Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности интранатальный |  | указать
2 | Модель |  | указать
3 | Производитель, страна происхождения |  | указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | указать №, срок действия
5 | Сертификат соответствия | Наличие | указать №, срок действия
6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | указать №, срок действия
7 | Инструкция на русском языке | Наличие
8 | Русифицированная версия прибора | Наличие
9 | Гарантия не менее, мес. со дня поставки | 12 | указать
10 | Год выпуска не ранее | 2009 | указать
11 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие
12 | Обучение на рабочем месте пользователя представителем производителя | Наличие
13 | Функциональные и диагностические характеристики
14 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие
15 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала | Наличие
16 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии сигнала с датчиков | Наличие
17 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при тахикардии или брадикардии | Наличие
18 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии движений плода | Наличие
19 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более 1 уд/мин, 1 сек | Наличие
20 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие
21 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие
22 | Аудио- и визуальный контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Наличие
23 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора непрерывной записью не менее, часов | 6
24 | Ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие
25 | - данных о пациентке | Наличие
26 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие
27 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие
28 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие
29 | Интерактивный режим работы фетального монитора | Наличие
31 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния плода (критерии Dawes/Redman), начиная с 24 недель беременности: | Наличие
32 | - базальной частоты; | Наличие
33 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие
34 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие
35 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие
36 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие
37 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие
38 | - вариабельности коротких отрезков STV (мс); | Наличие
39 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие
40 | - количества маточных сокращений; | Наличие
41 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие
42 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие
43 | Алгоритм автоматической оценки параметров КТГ и функционального состояния плода | Наличие
44 | Алгоритм коррекции оценки функционального состояния плода по данным КТГ с учетом срока беременности | Наличие
45 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода с 24 недель беременности | Наличие
46 | Основные технические характеристики
47 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС : | Наличие
48 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие
49 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой не более, МГц | 1.5
50 | Диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин. | от 30 до 240
51 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие
52 | Точность в диапазоне 100-180 уд/мин не менее, уд/мин | +/- 1
53 | Точность расчета ЧСС плода не менее, уд./мин | +/- 0,25
54 | Точность оцифровки, мсек | +/- 5
55 | Частота повтора не менее, кГц | 3
56 | Акустические параметры согласно положению ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 | Наличие
57 | Максимальное значение пик-отрицательного давления р_ не менее, кПа | 61.3
58 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность I spta не менее, мВт/см2 | 14.2
59 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob) не более, мВт/см2 | 1.8
60 | Полная мощность УЗ пучка Р не более, мВт | 14
61 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие
62 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7
63 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие
64 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие
65 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы), гр | 150
66 | Диапазон измерений ТОСО датчика не менее, % | от 0 до 100
67 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик не менее, гр. | +/- 100
68 | Ручной режим установки нуля | Наличие
69 | Автообнуление | Наличие
70 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие
71 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7
72 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие
73 | Точечный матричный термальный принтер | Наличие
74 | Скорость протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин | Наличие
75 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие
76 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | от 30 до 240
77 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие
78 | Бумага теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием | Наличие
79 | Ширина печати не менее , мм | 128
80 | Длина бумаги в 1 упаковке не менее, м | 45
81 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин не менее, часов | 75
82 | Возможность выбора шкалы при печати | Наличие
83 | - 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) | Наличие
84 | - 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) | Наличие
85 | Дисплей | Наличие
86 | Тип дисплея жидкокристаллический графический не менее, дюймов | 5.2
87 | Буквенно-цифровой режим работы дисплея | Наличие
88 | Режим прокрутка кривой | Наличие
89 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие
90 | - показания ЧСС | Наличие
91 | - показания ТОКО | Наличие
92 | - результаты анализа КТГ | Наличие
93 | - интерактивные сообщения | Наличие
94 | - меню | Наличие
95 | - текущие время/дата | Наличие
96 | - время мониторинга | Наличие
97 | - ФИО пациентки | Наличие
98 | Вес прибора не более, кг | 5.5
99 | Размеры прибора не более, см | 28 х 28 х 18
100 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие
101 | Подключение к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие
102 | Встроенный держатель датчиков | Наличие
103 | Допускается санитарная обработка фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие
104 | Допускается стерилизация датчиков путем полного погружения в дезинфицирующий раствор | Наличие
105 | Требования, предъявляемые к составу изделия
106 | Конструкция монитора - моноблок | Наличие
107 | Встроенный процессор | Наличие
108 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие
109 | Встроенный термопринтер | Наличие
110 | УЗ датчик, шт. | 2
111 | ТОКО датчик, шт. | 2
112 | Отметчик шевелений плода | Наличие
113 | Ремни для крепления датчиков, шт. | 8
114 | Пряжки к ремням, шт. | 4
115 | Мембраны для ТОСО-датчика, шт. | 10
116 | Гель, мл | 250
117 | Термобумага, уп. | 2
118 | Сетевой провод, шт. | 1
119 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие
120 | Паспорт на монитор | Наличие
121 | Краткая схема работы на приборе | Наличие
| _______________ __________________ | ______________
| должность подпись, печать | расшифровка