|  | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница № 2 имени доктора Федора Христофоровича Граля», _________________В.Н. Грязнов «____» ______________ 2010 г. |
| --- | --- |

Изменения в документацию об аукционе  на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми, извещение №328А от 24 августа 2010.

Организатор совместных торгов МУЗ «Городская клиническая больница №2 имени доктора Ф.Х. Граля» извещает о внесении в документацию об аукционе  на право заключения муниципального контракта на поставку функциональных кроватей для муниципальных учреждений здравоохранения города Перми изменений:

1. Приложение №4 к документации об аукционе «Техническое задание на поставку функциональных кроватей» в отношении ЛОТа № 1 изложить в новой редакции:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Параметры и условия требований к оборудованию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная 2-х секционная |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |
| 5 | Материалы: |  |
| 6 | Каркас и рамы изготовлены из прямоугольного стального профиля и уголка | Наличие |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |
| 8 | Ложе кровати изготовлено из стального профиля и перфорированного стального листа, толщина листа не менее, мм | 0,8 |
| 9 | Спинки кровати из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |
| 10 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |
| 11 | Саморегулирующие колеса из немаркой резины | Наличие |
| 12 | Колеса имеющие индивидуальный тормоз, шт | не менее 2 |
| 13 | Диаметр колес, мм | не менее 100 |
| 14 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки, винты имеют функцию блокировки движения в крайних верхнем и нижнем положении секций. | Наличие |
| 15 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати. | Наличие |
| 16 | Регулировка угла наклона головной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |
| 17 | Регулировка угла наклона ножной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 30 |
| 18 | Боковые ограждения из пластика (малые) быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями, пары. | 2 |
| 19 | Матрац анатомический ребристый для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |
| 20 | Чехол для матраца медицинского назначения. | Наличие |
| 21 | Материал чехла ПВХ | Наличие |
| 22 | Длина чехла, мм | Не менее 2000 |
| 23 | Ширина чехла, мм | Не менее 850 |
| 24 | Высота чехла, мм | Не менее 150 |
| 25 | Штанга для подвески ручных опор (дуга травматологическая) | Наличие |
| 26 | Технический паспорт изделия | Наличие |
| 27 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |
| 28 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |

2. Приложение №5 к документации об аукционе «Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара» в отношении ЛОТа № 1 изложить в новой редакции:

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые участником размещения заказа параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кровать функциональная 2-х секционная |  |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 4 | Санитарно-эпидемологическое заключение Гос. санитарно-эпидемологической службы РФ | Наличие |  |
| 5 | Материалы: |  |  |
| 6 | Каркас и рамы изготовлены из прямоугольного стального профиля и уголка | Наличие |  |
| 7 | Покрытие металлических деталей кровати нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания защитно-декоративное эпоксидной порошковой краской. | Наличие |  |
| 8 | Ложе кровати изготовлено из стального профиля и перфорированного стального листа, толщина листа не менее, мм | 0,8 |  |
| 9 | Спинки кровати из пластика быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями | Наличие |  |
| 10 | Спинки снабжены угловыми бамперами, металлическими защелкивающимися креплениями и ручками по углам – для манипуляций | Наличие |  |
| 11 | Саморегулирующие колеса из немаркой резины | Наличие |  |
| 12 | Колеса имеющие индивидуальный тормоз, шт | не менее 2 |  |
| 13 | Диаметр колес, мм | не менее 100 |  |
| 14 | Изменение угла наклона секций кровати производится при помощи винтового механизма путем вращения ручки, винты имеют функцию блокировки движения в крайних верхнем и нижнем положении секций. | Наличие |  |
| 15 | Ручка изменения угла наклона секций кровати опускается под ложе кровати. | Наличие |  |
| 16 | Регулировка угла наклона головной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 45 |  |
| 17 | Регулировка угла наклона ножной секции относительно горизонтальной поверхности в диапазоне, градусов | не менее от 0 до 30 |  |
| 18 | Боковые ограждения из пластика (малые) быстросъемные, с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматическими краями, пары. | 2 |  |
| 19 | Матрац анатомический ребристый для использования на кроватях медицинских функциональных | Наличие |  |
| 20 | Чехол для матраца медицинского назначения. | Наличие |  |
| 21 | Материал чехла ПВХ | Наличие |  |
| 22 | Длина чехла, мм | Не менее 2000 |  |
| 23 | Ширина чехла, мм | Не менее 850 |  |
| 24 | Высота чехла, мм | Не менее 150 |  |
| 25 | Штанга для подвески ручных опор (дуга травматологическая) | Наличие |  |
| 26 | Технический паспорт изделия | Наличие |  |
| 27 | Гарантийный срок, мес. | Не менее 12 |  |
| 28 | Год выпуска, года | не ранее 2010 |  |

3. Пункт V. «Разъяснение положений документации об аукционе» изложить в новой редакции:

V. Разъяснение положений документации об аукционе.

С «24» Августа  2010 г. до   « 10 » Сентября  2010 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Организатору торгов запрос о разъяснении положений  документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней  со дня поступления запроса, Организатор торгов в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «10» Сентября  2010 г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.