|  | УТВЕРЖДАЮ Ио главного врача муниципального учреждения здравоохранения «ГДКБ №18» __________________М.А. Трясцина «__» _________ 2010г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на поставку медицинского оборудования

для муниципального учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 18»

г. Пермь, 2010 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии с: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18» |
| Место нахождения |  | 614068, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 109 |
| Почтовый адрес |  | 614068, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 109 |
| Адрес электронной почты |  | gdkb18@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 246-62-52, 237-14-01 |
| Контактное лицо |  | Ломакина Наталия Сергеевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона |  |  |
| Предмет аукциона |  | Право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18» |
| Предмет муниципального контракта |  | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места с цифровой системой получения, обработки, передачи, печати и хранения цифровых рентгеновских изображений в единой базе данных |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 12 060 000 руб. 00 коп. |
| Количество поставляемого товара |  | 1 комплект |
| Место поставки товара |  | Поликлиника № 3 МУЗ «Городская детская клиническая больница № 18», расположенная по адресу: г. Пермь, ул. Докучаева, 30 |
| Срок поставки товара и оказания вспомогательных услуг |  | Срок поставки товара: в течение 120 дней со дня подписания муниципального контракта. Срок оказания вспомогательных услуг: в течение 10 дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления от Заказчика о готовности помещения. |
| Требования к поставляемым товарам |  | Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, поставлен в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе Техническим заданием – Приложение №1). Кроме поставки товара, требуется предоставление вспомогательных услуг - монтаж и установка оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика. Поставляемое оборудование и предоставленные вспомогательные услуги должны отвечать требованиям проектной документации. |
| Срок и объем предоставления гарантий качества товара, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара распространяется на весь срок, установленный заводом-изготовителем. Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу и пуско-наладочным должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Условия поставки и порядок приемки товара |  | Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке). Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. Приемка оборудования осуществляется в два этапа: На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию поставляемого оборудования в соответствие с Техническим заданием и сопроводительными документами, наличие дефектов и повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар, такой товар считается не поставленным. Первый этап приемки завершается подписанием акта сдачи-приемки товара и приемкой оборудования на ответственное хранение до момента готовности помещения Заказчика к монтажу и установке оборудования. О готовности помещения к предоставлению вспомогательных услуг Заказчик в письменной форме извещает Поставщика. Второй этап приемки проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие характеристик поставленного товара требованиям, установленным в Техническом задании документации об аукционе. Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования требованиям Заказчика, нарушения сроков оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте. При обнаружении в оборудовании несоответствий требованиям Заказчика при установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, произвести замену бракованного товара без расходов со стороны Получателя. Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и включает два этапа: 1) Заказчик выплачивает Поставщику 80% от цены муниципального контракта в течение 30 банковских дней после поставки оборудования и получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. 2) Окончательный расчет (20% от цены муниципального контракта) производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии оформленной в установленном порядке и подписанной счет-фактуры. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Цена должна включать в себя все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Наличие у участника размещения заказа лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), в частности на осуществление деятельности в области размещения и хранения аппаратов рентгеновских медицинских. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в аукционе: |  |  |
| Заявка на участие в аукционе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе в соответствии с Приложением № 2. |  |
|  | Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с Приложением № 3. |  |
|  | Заявке на участие в аукционе по форме Приложения № 4. |  |
|  | Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона; |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
|  | Копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |  |
|  | Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара в соответствии с Приложением № 5. |  |
|  | Платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, или копия такого поручения. |  |
|  | Копия лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих), в частности на осуществление деятельности в области размещения и хранения аппаратов рентгеновских медицинских. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в аукционе. Инструкция по ее заполнению. |  | Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются только в письменной форме. Все листы заявки на участие в аукционе, все листы тома заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и сведений. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. |
| Инструкция по заполнению участником размещения заказа заявки на участие в аукционе |  | 1. В описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, оформленной по форме Приложения № 2 необходимо указать наименование (ФИО) участника размещения заказа, в столбце 1 - указать номер по порядку, в столбце 2 - указать наименование документа, в столбце 3 указать цифрами количество листов, входящих в состав соответствующего документа. В строке «Итого» указать общее количество листов, входящих в состав заявки и тома заявки. 2. В «Сведениях об участнике размещения заказа», оформленных по форме Приложения № 3 необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона (для индивидуальных предпринимателей). 3. В «Заявке на участие в аукционе», оформленной по форме приложения № 4 необходимо указать в соответствующих местах фамилию, имя, отчество или наименование участника размещения заказа, тем самым продекларировав соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в пунктах 2-4 части 1 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ, а также требованиям установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 г. N 209-ФЗ. 4. В «Сведениях о качественных и функциональных характеристиках товара», оформленных по форме приложения № 5 необходимо в столбце 4 построчно в соответствующих местах указать: предлагаемые параметры или наличие технических характеристик поставляемого оборудования. |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 603 000 руб. 00 копеек (Шестьсот три тысячи рублей). |
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Участник размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств или копия такого поручения). Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключаются муниципальные контракты, от подписания муниципального контракта. В случае отсутствия в составе заявки документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения) участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе. |
| Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  | Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГДКБ №18, л/с 04920010503). ИНН; 5902290610. КПП; 590201001. Банк; РКЦ г. Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. |
| Назначение платежа |  | Обеспечение заявки на участие в аукционе, извещение № 344А от 03.09.2010. |
| VI. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в аукционе |  | Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в документации об аукционе, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием времени и даты ее получения. |
| Место подачи заявок на участие в аукционе |  | 614068, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 |
| Дата начала подачи заявок на участие в аукционе |  | «04» сентября 2010 года |
| Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе |  | «24» сентября 2010 года непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказ, подавшим такие заявки. |
| VII. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе |  |  |
| Порядок отзыва заявок |  | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе. |
| - VIII. Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе |  |  |
| С «3» сентября 2010г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса, Заказчик в письменной форме ответит на запрос, полученный не позднее «18» сентября 2010г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. |  |  |
| Внесение изменений в документацию об аукционе |  | Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в аукционе |  |  |
| Место начала рассмотрения |  | - 614068, г. Пермь, ул. Орджоникидзе, 159 |
| День начала рассмотрения |  | - «24» сентября 2010 года |
| Время начала рассмотрения |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе |  | Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. - В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся. |
| - X. Проведение аукциона |  |  |
| Место проведения аукциона |  | - 614000, г. Пермь, ул. Кирова, 82, 2 этаж, зал заседаний |
| Дата проведения аукциона |  | - «04» октября 2010 года |
| Время проведения аукциона |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок проведения аукциона |  | В аукционе могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом аукциона регистрирует участников аукциона, подавших заявки и явившихся на аукцион. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки). Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта. «Шаг аукциона» установлен в размере 5 % (пяти процентов) начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта. При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ. Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проекты контрактов. Протокол аукциона размещается Заказчиком на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается Заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола. - Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения. |
| - XI. Заключение муниципального контракта |  |  |
| Порядок заключения муниципального контракта |  | Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, (приложение №6 к настоящей документации), который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: спецификация (Приложение №1) и технические характеристики поставляемого оборудования (Приложение №2). Победитель открытого аукциона должен представить Заказчику, подписанный со своей стороны муниципальный контракт с приложением к нему в срок не ранее чем через 10 и не более 12 дней со дня размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола аукциона. Вместе с экземплярами контракта победитель представляет выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта В случае если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта. В случае уклонения победителя открытого аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. Для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, заключение муниципального контракта при уклонении участника размещения заказа, заявке на участие в аукционе которого присвоен первый номер, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта. - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. |
| - XII. Отказ от заключения контракта |  |  |
| 1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта: 1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства; 2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ; 4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. - 2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, Заказчиком в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. |  |  |
| - XIII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 603 000 руб. 00 копеек (Шестьсот три тысячи рублей). |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется участником аукциона, с которым заключается контракт, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения контракта. - Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. - Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (наименование, дата, номер контракта), - указание в качестве принципала поставщика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика, - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения муниципального контракта, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока исполнения Поставщиком своих обязательств. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст.190 ГК РФ и определяться календарной датой, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - ответственность гаранта по банковской гарантии не должна быть ограничена суммой гарантии, - банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: - нарушение сроков поставки товара, - отказ от поставки товара, - поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом - нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, - 2) в случае, если гарантия выдана страховой компанией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление страховой деятельности. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств (в части зданий) должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока представления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени поручителя действует иное лицо, необходимо представить доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя (для юридических лиц) и подписанную руководителем поручителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, необходимо представить документ, подтверждающий полномочия такого лица; копии учредительных документов поручителя (для юридических лиц). Все листы предоставляемых документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. - Договор поручительства должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Сумма по договору поручительству должна быть 5% от начальной (максимальной) цены контракта. Договор поручительства должен вступать в силу со дня заключения муниципального контракта. При этом срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока исполнения Поставщиком обязательств по муниципальному контракту. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части: - нарушение сроков поставки товара, - отказ от поставки товара, - поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом - нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи Заказчику в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог денежных средств, участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет денежные средства в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ ГДКБ №18, л/с 04920010503). ИНН; 5902290610. КПП; 590201001. Банк; РКЦ г. Пермь. Р/с; 40302810000005000009. БИК; 045744000. При этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта № ____ от «__» _________ 2010 (извещение № 344А от «3» сентября 2010)». |
|  |  | В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Поставщиком следующих условий муниципального контракта - нарушение сроков поставки товара, - отказ от поставки товара, - поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренным контрактом - нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг. он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание

Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места с цифровой системой получения, обработки, передачи, печати и хранения цифровых рентгеновских изображений в единой базе данных.

| № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Поворотный стол-штатив |  |
|  | Угол поворота в диапазоне не менее, градусов | от -15 до + 90 |
|  | Размеры деки стола не менее, см | 70 х 200 |
|  | Продольное движение деки стола в диапазоне не менее, см | от - 40 до + 60 |
|  | Поперечное движение деки стола в диапазоне не менее, см | от 0 до 20 |
|  | Все движения деки стола моторизированы | Наличие |
|  | Моторизированое продольное движение экраноснимочного устройства (ЭСУ) | Наличие |
|  | Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола не менее, см | 40 |
|  | ЭСУ с системой загрузки кассет с левой стороны | Наличие |
|  | Работа ЭСУ с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см. | Наличие |
|  | Деление кассет форматом 24х30 при снимке на 4 и 6 частей накрест | Наличие |
|  | Время между снимками в режиме быстрой последовательности не более, сек | 0,4 |
|  | Система автоматического распознавания размера кассеты с автоматической корректировкой положения шторок автоматической диафрагмы | Наличие |
|  | Алфавитно-цифровой дисплей на экраноснимочном устройстве для отображения текущей информации | Наличие |
|  | Режим слежения за контрастным веществом (взаимное встречное движение подножки пациента и ЭСУ) при исследовании пищевода | Наличие |
|  | ЭСУ с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие |
|  | Вес стола в сборе с экраноснимочным устройством и усилителем рентгеновского изображения в диапазоне не более, кг | от 1000 до 1100 |
|  | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |
|  | -отношение растра не менее | 10:1 |
|  | - плотность растра не менее, линии/см | 47 |
|  | - фокусное расстояние не менее, см | 75 |
|  | Система автоматического вычисления положения стола в пространстве для защиты от столкновений с поверхностями комнаты | Наличие |
|  | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на экраноснимочном устройстве), так и специальной педалью | Наличие |
|  | Отсутствие под декой стола дополнительного кассетодержателя | Наличие |
|  | Фартук рентгенозащитный подэкранный для экрано-снимочного устройства | Наличие |
|  | Фартук рентгенозащитный боковой для экрано-снимочного устройства | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации стола-штатива на русском языке | Наличие |
|  | Усилитель рентгеновского изображения |  |
|  | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее, см | 23 |
|  | Количество рабочих полей не менее | 3 |
|  | Телевизионная камера на приборе с зарядовой связью (ПЗС – матрице) с рабочей областью не менее , пикселей | 1024 х 1024 |
|  | Аналоговый цифровой преобразователь телевизионного тракта не менее, бит | 12 |
|  | Телевизионный тракт с системой шумоподавления | Наличие |
|  | Система автоматической стабилизации яркости телевизионного тракта | Наличие |
|  | Система запоминания последнего кадра с телевизионного тракта | Наличие |
|  | Монитор жидкокристаллический монохромный медицинский |  |
|  | Размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17 |
|  | Размер пикселя экрана не более, мкм | 0,264 х 0,264 |
|  | Максимальная освещенность экрана не менее, Кд/кВ.м | 350 |
|  | Матрица изображения не менее, пикселей | 1280 х 1024 |
|  | Диапазон шкалы серого не менее, ступеней | 768 |
|  | Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее, градусов | 180 |
|  | Тележка под монитор | Наличие |
|  | Томографический стол снимков |  |
|  | Дека стола: | Наличие |
|  | Размер не менее, (ШхД) см | 70 х 215 |
|  | Общее продольное перемещение не менее, см | 82 |
|  | Общее поперечное перемещение не менее, см | 22 |
|  | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, см | от 45 до 79 |
|  | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает | лифт |
|  | Управление лифтом осуществляется | манипулятором - "джойстиком" |
|  | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях | от себя, к себе |
|  | Манипуляторов не менее, штук | 2 |
|  | Способ управления манипулятором | ножной |
|  | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются | с обеих сторон основания стола независимо друг от друга |
|  | Фиксация деки стола выключается | электромагнитами |
|  | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью | фотодиода |
|  | Движение колонны излучателя осуществляется | по рельсам на полу |
|  | Движение колонны излучателя осуществляется | без крепления на потолке |
|  | Движение колонны излучателя приводит в движение | электродвигатель |
|  | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, см | от 0 до 260 |
|  | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее | 4 |
|  | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов | 5, 20, 30, 45 |
|  | Выбор скоростей исследования при линейной томографии | Наличие |
|  | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей | 3 |
|  | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, см | от 0 до 25 |
|  | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм | 1 |
|  | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |
|  | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 18х24 до 35х43 |
|  | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: | Наличие |
|  | -отношение растра, не менее | 10:1 |
|  | -плотность растра в диапазоне, линии/см | от 34 до 40 |
|  | -фокусное расстояние, см | 120 |
|  | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, см | от 0 до 52 |
|  | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, см | 44 |
|  | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая |
|  | Ионизационная камера | без предусилителя |
|  | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации стола снимков на русском языке | Наличие |
|  | Стойка снимков |  |
|  | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, см | 150 |
|  | Нижнее положение центра снимка от пола не более, см | 40 |
|  | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |
|  | - отношение растра, не менее | 10:1 |
|  | -плотность растра в диапазоне, линии/см | от 34 до 40 |
|  | - фокусное расстояние, см | 150 |
|  | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая |
|  | Ионизационная камера | без предусилителя |
|  | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 13х18 до 35х43 |
|  | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя | Наличие |
|  | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие |
|  | Инструкция по эксплуатации стойки снимков на русском языке | Наличие |
|  | Рентгеновский генератор |  |
|  | Управление генератором | на цветном жидкокристаллическом мониторе |
|  | Технология ЖК монитора | сенсорный экран "touch screen" |
|  | Сенсорный экран не менее, дюймов | 15 |
|  | Выбор анатомических программ производится непосредственно | на сенсорном экране |
|  | На сенсорном экране анатомические программы выбираются | на модели тела человека |
|  | Автоматический расчет параметров экспозиции | по выбранному органу исследования |
|  | Интерфейс управления генератором | на русском языке |
|  | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее | 2 |
|  | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт | 4 |
|  | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | от 100 до 400 |
|  | Мощность не менее, кВт | 50 |
|  | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ | от 40 до 150 |
|  | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА | от 10 до 630 |
|  | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек | от 1,0 до 6300 |
|  | Генератор поддерживает работу | в режиме рентгенографии |
|  | Генератор поддерживает работу | в режиме флюороскопии |
|  | Система автоматического контроля экспозиции | с твердотельными ионизационными камерами |
|  | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1000 |
|  | Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке | Наличие |
|  | Дозиметр на две рентгеновские трубки | Наличие |
|  | Излучатели с рентгеновскими трубками (2 шт.): | Наличие |
|  | Рентгеновская трубка поворотного стола-штатива |  |
|  | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 |
|  | Малый фокус не более, мм. | 0,7 |
|  | рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 10 |
|  | Большой фокус не более, мм. | 1,6 |
|  | рабочая мощность не менее, кВт. | 50 |
|  | Теплоемкость анода не менее, kHU | 280 |
|  | Диаметр анода не менее, мм. | 90 |
|  | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 14 |
|  | Рентгеновская трубка стола снимков |  |
|  | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 |
|  | Малый фокус не более, мм | 0,7 |
|  | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 25 |
|  | Большой фокус не более, мм | 1,3 |
|  | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50 |
|  | Теплоемкость анода не менее, kHU | 380 |
|  | Диаметр анода не менее, мм | 100 |
|  | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 12 |

Приложение № 2

к документации об аукционе

Опись документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

и тома заявки на участие в аукционе

______________________________________________________

(ФИО/наименование участника размещения заказа)

| №№ п\п | Наименование документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| … |  |  |
| N |  |  |
| Итого: |  |  |

_________________                                        _________________            ____________________

(должность) 	  (подпись, печать)	        (Ф.И.О.)

Приложение № 3

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| Для юридических лиц: |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Контактные телефоны |  |
| Для физических лиц, в том числе для индивидуальных предпринимателей: |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Место жительства |  |
| Контактные телефоны |  |

Приложение № 4

к документации об аукционе

Заявка на участие в аукционе

Главному врачу МУЗ «ГДКБ  №18» Лебедеву Ю.В.

.(Ф.И.О./ наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская детская клиническая больница № 18»,  намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона, предлагает поставить товар и оказать вспомогательные услуги на условиях муниципального контракта и документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный Заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О/ наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Настоящим _______________________________подтверждает, что:

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

- в отношении _________________________________________________________________

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

процедура ликвидации не проводится, отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- деятельность ____________________________________________________________ не

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

- у ______________________________________________________________ задолженность

(Ф.И.О/  наименование участника размещения заказа)

отсутствует по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

_________________                                                _________________                        ____________________

(должность) 	                      (подпись, печать)	                 (Ф.И.О.)

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

| № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование товара |  | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | Указать модель и производителя |
| 1 | Поворотный стол-штатив |  |  |
| 2 | Угол поворота в диапазоне не менее, градусов | от -15 до + 90 | Указать диапазон |
| 3 | Размеры деки стола не менее, см | 70 х 200 | Указать параметр |
| 4 | Продольное движение деки стола в диапазоне не менее, см | от - 40 до + 60 | Указать диапазон |
| 5 | Поперечное движение деки стола в диапазоне не менее, см | от 0 до 20 | Указать диапазон |
| 6 | Все движения деки стола моторизированы | Наличие |  |
| 7 | Моторизированое продольное движение экраноснимочного устройства (ЭСУ) | Наличие |  |
| 8 | Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола не менее, см | 40 | Указать параметр |
| 9 | ЭСУ с системой загрузки кассет с левой стороны | Наличие |  |
| 10 | Работа ЭСУ с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см. | Наличие |  |
| 11 | Деление кассет форматом 24х30 при снимке на 4 и 6 частей накрест | Наличие |  |
| 12 | Время между снимками в режиме быстрой последовательности не более, сек | 0,4 | Указать параметр |
| 13 | Система автоматического распознавания размера кассеты с автоматической корректировкой положения шторок автоматической диафрагмы | Наличие |  |
| 14 | Алфавитно-цифровой дисплей на экраноснимочном устройстве для отображения текущей информации | Наличие |  |
| 15 | Режим слежения за контрастным веществом (взаимное встречное движение подножки пациента и ЭСУ) при исследовании пищевода | Наличие |  |
| 16 | ЭСУ с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие |  |
| 17 | Вес стола в сборе с экраноснимочным устройством и усилителем рентгеновского изображения в диапазоне не более, кг | от 1000 до 1100 | Указать диапазон |
| 18 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |  |
| 19 | -отношение растра не менее | 10:1 | Указать параметр |
| 20 | - плотность растра не менее, линии/см | 47 | Указать параметр |
| 21 | - фокусное расстояние не менее, см | 75 | Указать параметр |
| 22 | Система автоматического вычисления положения стола в пространстве для защиты от столкновений с поверхностями комнаты | Наличие |  |
| 23 | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на экраноснимочном устройстве), так и специальной педалью | Наличие |  |
| 24 | Отсутствие под декой стола дополнительного кассетодержателя | Наличие |  |
| 25 | Фартук рентгенозащитный подэкранный для экрано-снимочного устройства | Наличие |  |
| 26 | Фартук рентгенозащитный боковой для экрано-снимочного устройства | Наличие |  |
| 27 | Инструкция по эксплуатации стола-штатива на русском языке | Наличие |  |
| 28 | Усилитель рентгеновского изображения: |  |  |
| 29 | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее, см | 23 | Указать параметр |
| 30 | Количество рабочих полей не менее | 3 | Указать параметр |
| 31 | Телевизионная камера на приборе с зарядовой связью (ПЗС – матрице) с рабочей областью не менее , пикселей | 1024 х 1024 | Указать параметр |
| 32 | Аналоговый цифровой преобразователь телевизионного тракта не менее, бит | 12 | Указать параметр |
| 33 | Телевизионный тракт с системой шумоподавления | Наличие |  |
| 34 | Система автоматической стабилизации яркости телевизионного тракта | Наличие |  |
| 35 | Система запоминания последнего кадра с телевизионного тракта | Наличие |  |
| 36 | Монитор жидкокристаллический монохромный медицинский |  |  |
| 37 | Размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17 | Указать параметр |
| 38 | Размер пикселя экрана не более, мкм | 0,264 х 0,264 | Указать параметр |
| 39 | Максимальная освещенность экрана не менее, Кд/кВ.м | 350 | Указать параметр |
| 40 | Матрица изображения не менее, пикселей | 1280 х 1024 | Указать параметр |
| 41 | Диапазон шкалы серого не менее, ступеней | 768 | Указать параметр |
| 42 | Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее, градусов | 180 | Указать параметр |
| 43 | Тележка под монитор | Наличие |  |
| 44 | Томографический стол снимков |  |  |
| 45 | Дека стола: | Наличие |  |
| 46 | Размер не менее, (ШхД) см | 70 х 215 | Указать параметр |
| 47 | Общее продольное перемещение не менее, см | 82 | Указать параметр |
| 48 | Общее поперечное перемещение не менее, см | 22 | Указать параметр |
| 49 | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, см | от 45 до 79 | Указать диапазон |
| 50 | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает | лифт | Указать |
| 51 | Управление лифтом осуществляется | манипулятором - "джойстиком" | Указать |
| 52 | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях | от себя, к себе | Указать |
| 53 | Манипуляторов не менее, штук | 2 | Указать параметр |
| 54 | Способ управления манипулятором | ножной | Указать |
| 55 | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются | с обеих сторон основания стола независимо друг от друга | Указать |
| 56 | Фиксация деки стола выключается | электромагнитами | Указать |
| 57 | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью | фотодиода | Указать |
| 58 | Движение колонны излучателя осуществляется | по рельсам на полу | Указать |
| 59 | Движение колонны излучателя осуществляется | без крепления на потолке | Указать |
| 60 | Движение колонны излучателя приводит в движение | электродвигатель | Указать |
| 61 | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, см | от 0 до 260 | Указать диапазон |
| 62 | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее | 4 | Указать параметр |
| 63 | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов | 5, 20, 30, 45 | Указать значения |
| 64 | Выбор скоростей исследования при линейной томографии | Наличие |  |
| 65 | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей | 3 | Указать параметр |
| 66 | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, см | от 0 до 25 | Указать диапазон |
| 67 | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм | 1 | Указать параметр |
| 68 | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |  |
| 69 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 18х24 до 35х43 | Указать параметр |
| 70 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: | Наличие |  |
| 71 | -отношение растра, не менее | 10:1 | Указать параметр |
| 72 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | от 34 до 40 | Указать диапазон |
| 73 | -фокусное расстояние, см | 120 | Указать параметр |
| 74 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, см | от 0 до 52 | Указать диапазон |
| 75 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, см | 44 | Указать параметр |
| 76 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая | Указать |
| 77 | Ионизационная камера | без предусилителя | Указать |
| 78 | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие |  |
| 79 | Инструкция по эксплуатации стола снимков на русском языке | Наличие |  |
| 80 | Стойка снимков |  |  |
| 81 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, см | 150 | Указать параметр |
| 82 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, см | 40 | Указать параметр |
| 83 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |  |
| 84 | - отношение растра, не менее | 10:1 | Указать параметр |
| 85 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | от 34 до 40 | Указать диапазон |
| 86 | - фокусное расстояние, см | 150 | Указать параметр |
| 87 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая | Указать |
| 88 | Ионизационная камера | без предусилителя | Указать |
| 89 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 13х18 до 35х43 | Указать параметр |
| 90 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя | Наличие |  |
| 91 | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие |  |
| 92 | Инструкция по эксплуатации стойки снимков на русском языке | Наличие |  |
| 93 | Рентгеновский генератор |  |  |
| 94 | Управление генератором | на цветном жидкокристаллическом мониторе | Указать |
| 95 | Технология ЖК монитора | сенсорный экран "touch screen" | Указать |
| 96 | Сенсорный экран не менее, дюймов | 15 | Указать параметр |
| 97 | Выбор анатомических программ производится непосредственно | на сенсорном экране | Указать |
| 98 | На сенсорном экране анатомические программы выбираются | на модели тела человека | Указать |
| 99 | Автоматический расчет параметров экспозиции | по выбранному органу исследования | Указать |
| 100 | Интерфейс управления генератором | на русском языке | Указать |
| 101 | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее | 2 | Указать параметр |
| 102 | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт | 4 | Указать параметр |
| 103 | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | от 100 до 400 | Указать диапазон |
| 104 | Мощность не менее, кВт | 50 | Указать параметр |
| 105 | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ | от 40 до 150 | Указать диапазон |
| 106 | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА | от 10 до 630 | Указать диапазон |
| 107 | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек | от 1,0 до 6300 | Указать диапазон |
| 108 | Генератор поддерживает работу | в режиме рентгенографии | Указать |
| 109 | Генератор поддерживает работу | в режиме флюороскопии | Указать |
| 110 | Система автоматического контроля экспозиции | с твердотельными ионизационными камерами | Указать |
| 111 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1000 | Указать параметр |
| 112 | Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке | Наличие |  |
| 113 | Дозиметр на две рентгеновские трубки | Наличие |  |
| 114 | Излучатели с рентгеновскими трубками (2 шт.): | Наличие |  |
| 115 | Рентгеновская трубка поворотного стола-штатива |  |  |
| 116 | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 | Указать параметр |
| 117 | Малый фокус не более, мм. | 0,7 | Указать параметр |
| 118 | рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 10 | Указать параметр |
| 119 | Большой фокус не более, мм. | 1,6 | Указать параметр |
| 120 | рабочая мощность не менее, кВт. | 50 | Указать параметр |
| 121 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 280 | Указать параметр |
| 122 | Диаметр анода не менее, мм. | 90 | Указать параметр |
| 123 | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 14 | Указать параметр |
| 124 | Рентгеновская трубка стола снимков |  |  |
| 125 | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 | Указать параметр |
| 126 | Малый фокус не более, мм | 0,7 | Указать параметр |
| 127 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 25 | Указать параметр |
| 128 | Большой фокус не более, мм | 1,3 | Указать параметр |
| 129 | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50 | Указать параметр |
| 130 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 380 | Указать параметр |
| 131 | Диаметр анода не менее, мм | 100 | Указать параметр |
| 132 | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 12 | Указать параметр |

Приложение № 6

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______

на поставку медицинского оборудования

г. Пермь                                                                                                                    «___» ___________2010 года

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18» (далее – МУЗ «ГДКБ № 18»), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Лебедева Юрия Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Аукционной комиссии  от  «____» ____________ 2010 г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Поставщик принимает на себя обязательства поставить Заказчику рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места с цифровой системой получения, обработки, передачи, печати и хранения цифровых рентгеновских изображений в единой базе данных (далее – товар), предоставить вспомогательные услуги, а ЗАКАЗЧИК – обеспечить приемку  и  оплату товара.

1.2. Наименование и модель медицинского оборудования, производитель, срок поставки, период предоставления вспомогательных услуг, количество и год выпуска товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.

2. Качество и комплектность товара.

2.1  Поставляемый товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по техническим характеристикам - требованиям, указанным в Приложении №2 к настоящему контракту.

2.2   Гарантия качества товара распространяется на весь срок, установленный заводом-изготовителем.

2.3   Гарантийный срок на выполненные работы по монтажу и пуско-наладочным  должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком акта ввода оборудования в эксплуатацию.

2.4  ПОСТАВЩИК предоставляет получателю одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы: сертификат соответствия, санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации (на русском языке).

3.Тара, упаковка и маркировка.

3.1 Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Тара и упаковка  должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

4. Условия поставки и приемки товара

4.1. Товар должен быть поставлен ПОСТАВЩИКОМ по адресу г. Пермь, ул. Докучаева, 30 в срок, указанный в спецификации к контракту.

4.2. Поставщик обязан письменно уведомить Заказчика о готовности товара к поставке за 3 рабочих дня до момента предполагаемой поставки.

4.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным в спецификации, являющейся приложением к данному контракту.

4.4. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

4.5. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.6. Приемка оборудования осуществляется в два этапа:

4.6.1. На первом этапе Заказчик проверяет комплектацию, количество поставляемого оборудования в соответствие с его сопроводительными документами, наличие повреждений и осуществляет другие действия в соответствии со ст.513 ГК РФ.

4.6.1.1. При обнаружении при приемке оборудования производственных или иных дефектов, а также недоукомплектации оборудования, а также несоответствие сопровождающих товар документов, заказчик не принимает товар. Такой товар считается не поставленным.

4.6.1.2. Первый этап приемки завершается подписанием акта сдачи-приемки товара и  приемкой оборудования на ответственное хранение до момента готовности помещения Заказчика к монтажу и установке оборудования. О готовности помещения к предоставлению вспомогательных услуг Заказчик в письменной форме извещает Поставщика.

4.6.2. Второй этап приемки  проводится в процессе монтажа и установки оборудовании, пусконаладочных работах и  вводе в эксплуатацию оборудования, в ходе которых выясняется соответствие поставленного товара требованиям, установленным в спецификации и условиям муниципального контракта.

4.6.2.1. При  обнаружении в оборудовании  несоответствий условиям контракта и спецификации при  установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 15 (пятнадцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика и заказчика.

4.6.2.2.Факт нарушения срока поставки, обнаружения несоответствия оборудования условиям контракта, нарушения оказания вспомогательных услуг, фиксируется Заказчиком в соответствующем акте.

4.6.3.Поставщик считается выполнившим свои обязательства по муниципальному контракту с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5. Цена и порядок расчетов.

5.1. Цена товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании аукциона, является твердой  и неизменной в течение всего срока действия настоящего контракта.

5.2. Цена контракта включает все затраты на товар, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, установку, монтаж, подключение, ввод в эксплуатацию, проведение инструктажа персонала Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении муниципального контракта.

5.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и включает два этапа:

5.3.1. Заказчик выплачивает Поставщику 80% от цены муниципального контракта в течение 30 банковских дней после поставки оборудования и получения оформленных должным образом документов:

- товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика;

- счёта-фактуры на поставленный товар;

- акта сдачи-приемки товара.

5.3.2. Окончательный расчет (20% от цены муниципального контракта) производится Заказчиком в течение 10 банковских дней с момента подписания Сторонами акта ввода оборудования в эксплуатацию, при условии оформленной в установленном порядке  и подписанной счет-фактуры.

6.Ответственность.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За нарушение сроков поставки товара,  уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара.

6.2.3. За нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг уплачивает неустойку в размере 1% стоимости товара за каждый день просрочки.

6.2.4. За поставку товара ненадлежащего качества уплачивает неустойку в размере 10% стоимости товара. Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий контракта  (нарушения сроков поставки товара; отказа от поставки товара, поставка товара несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом, нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг;), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке, и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контрактом срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. Расторжение контракта.

7.1 Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения.

8.1. Изменение условий контракта  возможны только по соглашению сторон путем письменного оформления дополнительного соглашения к контракту.

8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего контракта, решаются Сторонами путем переговоров в десятидневный срок. В случае не достижения согласия в процессе переговоров,  спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма или телеграммы, факса, но с письменным подтверждением по адресу другой стороны. В случае не получения стороной письменного подтверждения факсимильного сообщения в течение 7 дней, факсимильное сообщение приравнивается к письменному сообщению.

8.4. Настоящий контракт составлен в 2 экземплярах,  один экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

8.5. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами всех своих обязательств.

8.6. К настоящему контракт прилагается:

8.6.1. Приложение № 1 - спецификация на поставку медицинского оборудования.

8.6.2. Приложение № 2 - Технические характеристики поставляемого оборудования.

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- |
| Адрес: тел. | Адрес: тел. |
| Банковские реквизиты: ИНН КПП р/с БИК | Банковские реквизиты: ИНН КПП р\счет БИК |
| Начальник управления _________________ | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП «____» _____________ 2010 г. | МП «____» _____________ 2010 г. |

Приложение № 1

к контракту №__________от «___» _______ 2010г

Спецификация на поставку медицинского оборудования.

| Наименование, модель, производитель, | Срок поставки | Период предоставления вспомогательных услуг | Количество, комплекты | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к контракту №__________от «___» _______ 2010г

Технические характеристики поставляемого оборудования

| № | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |