### УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18»

______________В.М. Петухова «___» ___________2010 года

Внесение изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования для муниципального учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18»

(Извещение № 344А от 03.09.2010г.)

г. Пермь, 2010 год

Внесение изменений в документацию об аукционе

на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского

оборудования для МУЗ «Городская детская клиническая больница № 18»

(Извещение 344А от 03.09.2010)

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 18»  извещает о внесении в документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку медицинского оборудования следующих изменений:

1. В разделе VI документации об аукционе «Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе», в подразделе «Дата окончания подачи заявок на участие в аукционе», слова:

«24» сентября 2010

заменить словами:

«27» сентября 2010

2. В разделе VIII документации об аукционе «Формы, порядок, даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснения положений документации об аукционе»,  слова:

«18» сентября  2010г.

заменить словами:

«21» сентября  2010г.

3. В разделе IX «Рассмотрение заявок на участие в аукционе», в подразделе «День начала рассмотрения», слова:

«24» сентября 2010 года»,

заменить на  ««27» сентября 2010 года».

4. Приложение №1 к документации об аукционе изложить в следующей редакции:

Техническое задание

Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места с цифровой системой получения, обработки, передачи, печати и хранения цифровых рентгеновских изображений в единой базе данных.

| № п/п. |  | Описание требований (технические характеристики) |  | Параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  | Поворотный стол-штатив |  |  |
|  |  | Угол поворота в диапазоне не менее, градусов |  | от -15 до + 90 |
|  |  | Размеры деки стола не менее, см |  | 70 х 200 |
|  |  | Продольное движение деки стола в диапазоне не менее, см |  | от - 40 до + 60 |
|  |  | Поперечное движение деки стола в диапазоне не менее, см |  | от 0 до 20 |
|  |  | Все движения деки стола моторизированы |  | Наличие |
|  |  | Моторизированое продольное движение экраноснимочного устройства (ЭСУ) |  | Наличие |
|  |  | Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола не менее, см |  | 40 |
|  |  | ЭСУ с системой загрузки кассет с левой стороны |  | Наличие |
|  |  | Работа ЭСУ с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см. |  | Наличие |
|  |  | Деление кассет форматом 24х30 при снимке на 4 и 6 частей накрест |  | Наличие |
|  |  | Время между снимками в режиме быстрой последовательности не более, сек |  | 0,4 |
|  |  | Система автоматического распознавания размера кассеты с автоматической корректировкой положения шторок автоматической диафрагмы |  | Наличие |
|  |  | Алфавитно-цифровой дисплей на экраноснимочном устройстве для отображения текущей информации |  | Наличие |
|  |  | Режим слежения за контрастным веществом (взаимное встречное движение подножки пациента и ЭСУ) при исследовании пищевода |  | Наличие |
|  |  | ЭСУ с углепластиковой ионизационной камерой |  | Наличие |
|  |  | Вес стола в сборе с экраноснимочным устройством и усилителем рентгеновского изображения в диапазоне не более, кг |  | от 1000 до 1100 |
|  |  | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: |  | Наличие |
|  |  | -отношение растра не менее |  | 10:1 |
|  |  | - плотность растра не менее, линии/см |  | 47 |
|  |  | - фокусное расстояние не менее, см |  | 75 |
|  |  | Система автоматического вычисления положения стола в пространстве для защиты от столкновений с поверхностями комнаты |  | Наличие |
|  |  | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на экраноснимочном устройстве), так и специальной педалью |  | Наличие |
|  |  | Отсутствие под декой стола дополнительного кассетодержателя |  | Наличие |
|  |  | Фартук рентгенозащитный подэкранный для экрано-снимочного устройства |  | Наличие |
|  |  | Фартук рентгенозащитный боковой для экрано-снимочного устройства |  | Наличие |
|  |  | Инструкция по эксплуатации стола-штатива на русском языке |  | Наличие |
|  |  | Усилитель рентгеновского изображения |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее, см |  | 23 |
|  |  | Количество рабочих полей не менее |  | 3 |
|  |  | Телевизионная камера на приборе с зарядовой связью (ПЗС – матрице) с рабочей областью не менее , пикселей |  | 1024 х 1024 |
|  |  | Аналоговый цифровой преобразователь телевизионного тракта не менее, бит |  | 12 |
|  |  | Телевизионный тракт с системой шумоподавления |  | Наличие |
|  |  | Система автоматической стабилизации яркости телевизионного тракта |  | Наличие |
|  |  | Система запоминания последнего кадра с телевизионного тракта |  | Наличие |
|  |  | Монитор жидкокристаллический монохромный медицинский |  |  |
|  |  | Размер экрана по диагонали не менее, дюймов |  | 17 |
|  |  | Размер пикселя экрана не более, мкм |  | 0,264 х 0,264 |
|  |  | Максимальная освещенность экрана не менее, Кд/кВ.м |  | 350 |
|  |  | Матрица изображения не менее, пикселей |  | 1280 х 1024 |
|  |  | Диапазон шкалы серого не менее, ступеней |  | 768 |
|  |  | Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее, градусов |  | 180 |
|  |  | Тележка под монитор |  | Наличие |
|  |  | Томографический стол снимков |  |  |
|  |  | Дека стола: |  | Наличие |
|  |  | Размер не менее, (ШхД) см |  | 70 х 215 |
|  |  | Общее продольное перемещение не менее, см |  | 82 |
|  |  | Общее поперечное перемещение не менее, см |  | 22 |
|  |  | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, см |  | от 45 до 79 |
|  |  | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает |  | лифт |
|  |  | Управление лифтом осуществляется |  | манипулятором - "джойстиком" |
|  |  | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях |  | от себя, к себе |
|  |  | Манипуляторов не менее, штук |  | 2 |
|  |  | Способ управления манипулятором |  | ножной |
|  |  | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются |  | с обеих сторон основания стола независимо друг от друга |
|  |  | Фиксация деки стола выключается |  | электромагнитами |
|  |  | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью |  | фотодиода |
|  |  | Движение колонны излучателя осуществляется |  | по рельсам на полу |
|  |  | Движение колонны излучателя осуществляется |  | без крепления на потолке |
|  |  | Движение колонны излучателя приводит в движение |  | электродвигатель |
|  |  | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, см |  | от 0 до 260 |
|  |  | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее |  | 4 |
|  |  | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов |  | 5, 20, 30, 45 |
|  |  | Выбор скоростей исследования при линейной томографии |  | Наличие |
|  |  | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей |  | 3 |
|  |  | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, см |  | от 0 до 25 |
|  |  | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм |  | 1 |
|  |  | Световая индикация высоты исследуемого слоя |  | Наличие |
|  |  | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см |  | от 18х24 до 35х43 |
|  |  | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: |  | Наличие |
|  |  | -отношение растра, не менее |  | 10:1 |
|  |  | -плотность растра в диапазоне, линии/см |  | от 34 до 40 |
|  |  | -фокусное расстояние, см |  | 120 |
|  |  | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, см |  | от 0 до 52 |
|  |  | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, см |  | 44 |
|  |  | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем |  | твердотельная углепластиковая |
|  |  | Ионизационная камера |  | без предусилителя |
|  |  | Кассетодержатель для латеропроекции |  | Наличие |
|  |  | Инструкция по эксплуатации стола снимков на русском языке |  | Наличие |
|  |  | Стойка снимков |  |  |
|  |  | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, см |  | 150 |
|  |  | Нижнее положение центра снимка от пола не более, см |  | 40 |
|  |  | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: |  | Наличие |
|  |  | - отношение растра, не менее |  | 10:1 |
|  |  | -плотность растра в диапазоне, линии/см |  | от 34 до 40 |
|  |  | - фокусное расстояние, см |  | 150 |
|  |  | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем |  | твердотельная углепластиковая |
|  |  | Ионизационная камера |  | без предусилителя |
|  |  | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см |  | от 13х18 до 35х43 |
|  |  | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя |  | Наличие |
|  |  | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой |  | Наличие |
|  |  | Инструкция по эксплуатации стойки снимков на русском языке |  | Наличие |
|  |  | Рентгеновский генератор |  |  |
|  |  | Управление генератором |  | на цветном жидкокристаллическом мониторе |
|  |  | Технология ЖК монитора |  | сенсорный экран "touch screen" |
|  |  | Сенсорный экран не менее, дюймов |  | 15 |
|  |  | Выбор анатомических программ производится непосредственно |  | на сенсорном экране |
|  |  | На сенсорном экране анатомические программы выбираются |  | на модели тела человека |
|  |  | Автоматический расчет параметров экспозиции |  | по выбранному органу исследования |
|  |  | Интерфейс управления генератором |  | на русском языке |
|  |  | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее |  | 2 |
|  |  | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт |  | 4 |
|  |  | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц |  | от 100 до 400 |
|  |  | Мощность не менее, кВт |  | 50 |
|  |  | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ |  | от 40 до 150 |
|  |  | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА |  | от 10 до 630 |
|  |  | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек |  | от 1,0 до 6300 |
|  |  | Генератор поддерживает работу |  | в режиме рентгенографии |
|  |  | Генератор поддерживает работу |  | в режиме флюороскопии |
|  |  | Система автоматического контроля экспозиции |  | с твердотельными ионизационными камерами |
|  |  | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее |  | 1000 |
|  |  | Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке |  | Наличие |
|  |  | Дозиметр на две рентгеновские трубки |  | Наличие |
|  |  | Излучатели с рентгеновскими трубками (2 шт.): |  | Наличие |
|  |  | Рентгеновская трубка поворотного стола-штатива |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ |  | 150 |
|  |  | Малый фокус не более, мм. |  | 0,7 |
|  |  | рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт |  | 10 |
|  |  | Большой фокус не более, мм. |  | 1,6 |
|  |  | рабочая мощность не менее, кВт. |  | 50 |
|  |  | Теплоемкость анода не менее, kHU |  | 280 |
|  |  | Диаметр анода не менее, мм. |  | 90 |
|  |  | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов |  | 14 |
|  |  | Рентгеновская трубка стола снимков |  |  |
|  |  | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ |  | 150 |
|  |  | Малый фокус не более, мм |  | 0,7 |
|  |  | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт |  | 25 |
|  |  | Большой фокус не более, мм |  | 1,3 |
|  |  | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт |  | 50 |
|  |  | Теплоемкость анода не менее, kHU |  | 380 |
|  |  | Диаметр анода не менее, мм |  | 100 |
|  |  | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов |  | 12 |
| 133 | Устройство для считывания, оцифровки, архивирования рентгеновских, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами |  |  |  |
| 134 | Регистрация рентгеновских изображений - при помощи кассет с люминесцентными запоминающими пластинами |  | Наличие |  |
| 135 | Электропитание цифровой системы с рабочим напряжением, не более В |  | 230-240 |  |
| 136 | Специализированная операционная система |  | Наличие |  |
| 137 | Тип считывателя - однокассетный |  | Наличие |  |
| 138 | Лазерный метод сканирования запоминающего люминофора |  | Наличие |  |
| 139 | Длина волны лазера системы считывания в диапазоне не менее, нм |  | от 650 до 670 |  |
| 140 | Диаметр лазерного пятна на поверхности сканирования не более, мкм |  | 60 |  |
| 141 | Модуль стирания на галогенных лампах |  | Наличие |  |
| 142 | Галогенных ламп для модуля стирания не менее, шт. |  | 10 |  |
| 143 | Метод считывания путем загрузки кассеты в дигитайзер |  | Наличие |  |
| 144 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 35 х 43 см не менее, пикселей |  | 3470 х 4230 |  |
| 145 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 24 х30 см не менее, пикселей |  | 4750 х 5830 |  |
| 146 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 18 х 24 см не менее, пикселей |  | 3550 х 4630 |  |
| 147 | Тип запоминающих экранов - на основе запоминающих люминофоров |  | Наличие |  |
| 148 | Градационная разрешающая способность не менее, бит |  | 12 |  |
| 149 | Уровней шкалы серого не менее |  | 4096 |  |
| 150 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету внутри дигитайзера за один цикл считывания информации |  | Наличие |  |
| 151 | Идентификация снимка производится как до проведения экспозиции, так и после неё |  | Наличие |  |
| 152 | Производительность считывателя (пропускная способность) для кассет 35х43см не менее, кассет/час |  | 68 |  |
| 153 | Работа с кассетами идентификационным методом при помощи радиоволн |  | Наличие |  |
| 154 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта через локальную сеть |  | Наличие |  |
| 155 | ЖК дисплей на панели дигитайзера с диагональю не менее, мм |  | 130 |  |
| 156 | Функциональные кнопки на специальной панели клавиатуры дигитайзера не менее, штук |  | 10 |  |
| 157 | Специальный световой индикатор режима работы дигитайзера |  | Наличие |  |
| 158 | Обязательное стирание неэкспонированной кассеты через период, составляющий не менее, часов |  | 48 |  |
| 159 | Шумовое излучение в режиме ожидания не более, дБ |  | 57 |  |
| 160 | Шумовое излучение в режиме сканирования не более, дБ |  | 67 |  |
| 161 | Тепловое излучение в режиме ожидания не более, Вт |  | 255 |  |
| 162 | Тепловое излучение в режиме сканирования не более, Вт |  | 1650 |  |
| 163 | Температура эксплуатации в диапазоне, градусов |  | 15-30 |  |
| 164 | Допустимая максимальная относительная влажность помещения не более, % |  | 80 |  |
| 165 | Вес дигитайзера не более, кг |  | 275 |  |
| 166 | Размеры дигитайзера (ШхДхВ) не более, см |  | 50х80х145 |  |
| 167 | Кассеты высокого разрешения: |  | Наличие |  |
| 168 | Встроенный микрочип в кассете для записи и передачи данных |  | Наличие |  |
| 169 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами: |  | Наличие |  |
| 170 | Масса кассеты 18х24 см не более, кг |  | 0,7 |  |
| 171 | Масса кассеты 24х30 см не более, кг |  | 0,9 |  |
| 172 | Масса кассеты 35х43 см не более, кг |  | 1,7 |  |
| 173 | Кассеты с разрешением 10 точек/мм: |  |  |  |
| 174 | кассета 18 х 24 см с разрешением 10 точек/мм не менее, шт. |  | 2 |  |
| 175 | кассета 24 х 30 см с разрешением 10 точек/мм не менее, шт. |  | 2 |  |
| 176 | кассета 35 х 43 см с разрешением 10 точек/мм не менее, шт. |  | 5 |  |
| 177 | Кассеты с разрешением 20 точек/мм (не маммографические): |  |  |  |
| 178 | кассета 18 х 24 см с разрешением 20 точек/мм не менее, шт. |  | 2 |  |
| 179 | кассета 24 х 30 см с разрешением 20 точек/мм не менее, шт. |  | 2 |  |
| 180 | Рабочая станция рентгенлаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных |  | Наличие |  |
| 181 | Полная DICOM совместимость станции |  | Наличие |  |
| 182 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований |  | Наличие |  |
| 183 | ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения |  | Наличие |  |
| 184 | обработка изображений, улучшение контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавление шумов и компрессии динамического диапазона, регулировка оптимизации яркости-контрастности |  | Наличие |  |
| 185 | прием и передача данных |  | Наличие |  |
| 186 | соединение с другими DICOM - устройствами |  | Наличие |  |
| 187 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей |  | Наличие |  |
| 188 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением |  | Наличие |  |
| 189 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время |  | Наличие |  |
| 190 | Процессор не ниже Intel Pentium IV |  | Наличие |  |
| 191 | Оперативная память не менее, Gb |  | 2 |  |
| 192 | Жесткий диск объемом не менее, Gb |  | 250 |  |
| 193 | Привод DVD-RW |  | Наличие |  |
| 194 | Видеокарта |  | Наличие |  |
| 195 | Сетевая карта |  | Наличие |  |
| 196 | Мышь, клавиатура |  | Наличие |  |
| 197 | Операционная система не ниже Windows XP |  | Наличие |  |
| 198 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов |  | 17 |  |
| 199 | Источник бесперебойного питания |  | Наличие |  |
| 200 | Мощность не менее, VA |  | 2200 |  |
| 201 | Рабочая станция врача рентгенолога, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой и протоколированием медицинских диагностических исследований |  | Наличие |  |
| 202 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов |  | Наличие |  |
| 203 | Наследование предыдущего протокола исследования |  | Наличие |  |
| 204 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге |  | Наличие |  |
| 205 | Встраивание в протокол схем и графиков |  | Наличие |  |
| 206 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора |  | Наличие |  |
| 207 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) |  | Наличие |  |
| 208 | Возможность составления других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте |  | Наличие |  |
| 209 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: |  | Наличие |  |
| 210 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений |  | Наличие |  |
| 211 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований |  | Наличие |  |
| 212 | Обработка изображения: |  |  |  |
| 213 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне |  | Наличие |  |
| 214 | · изменение яркости-контрастности изображений |  | Наличие |  |
| 215 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) |  | Наличие |  |
| 216 | · поворот изображения |  | Наличие |  |
| 217 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности |  | Наличие |  |
| 218 | Архивирование изображений на DVD-диски |  | Наличие |  |
| 219 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве |  | Наличие |  |
| 220 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений |  | Наличие |  |
| 221 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp |  | Наличие |  |
| 222 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) |  | Наличие |  |
| 223 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 |  | Наличие |  |
| 224 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 225 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 226 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 227 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 228 | Ответные сообщения со статусом ошибки |  | Наличие |  |
| 229 | Процессор не ниже Intel Pentium IV |  | Наличие |  |
| 230 | Оперативная память RAM не менее, Gb |  | 2 |  |
| 231 | Жесткий диск объемом не менее, Gb |  | 400 |  |
| 232 | Привод DVD-RW |  | Наличие |  |
| 233 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb |  | 512 |  |
| 234 | Звуковая карта |  | Наличие |  |
| 235 | Сетевая карта |  | Наличие |  |
| 236 | Мышь, клавиатура |  | Наличие |  |
| 237 | Операционная система не ниже Windows XP |  | Наличие |  |
| 238 | Монитор LCD цветной |  | Наличие |  |
| 239 | диагональ не менее, дюймов |  | 19 |  |
| 240 | Принтер лазерный для печати протоколов |  | Наличие |  |
| 241 | Источник бесперебойного питания |  | Наличие |  |
| 242 | Мощность не менее, VA |  | 700 |  |
| 243 | Рабочая станция врача специалиста, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой медицинских диагностических исследований |  | Наличие |  |
| 244 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге |  | Наличие |  |
| 245 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора |  | Наличие |  |
| 246 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: |  | Наличие |  |
| 247 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений |  | Наличие |  |
| 248 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований |  | Наличие |  |
| 249 | Обработка изображения: |  |  |  |
| 250 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне |  | Наличие |  |
| 251 | · изменение яркости-контрастности изображений |  | Наличие |  |
| 252 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) |  | Наличие |  |
| 253 | · поворот изображения |  | Наличие |  |
| 254 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности |  | Наличие |  |
| 255 | Архивирование изображений на DVD-диски |  | Наличие |  |
| 256 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений |  | Наличие |  |
| 257 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 258 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 259 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 260 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу |  | Наличие |  |
| 261 | Процессор не ниже Intel Pentium IV |  | Наличие |  |
| 262 | Оперативная память RAM не менее, Gb |  | 2 |  |
| 263 | Жесткий диск объемом не менее, Gb |  | 250 |  |
| 264 | Привод DVD-RW |  | Наличие |  |
| 265 | Видеокарта |  | Наличие |  |
| 266 | Звуковая карта |  | Наличие |  |
| 267 | Сетевая карта |  | Наличие |  |
| 268 | Мышь, клавиатура |  | Наличие |  |
| 269 | Операционная система не ниже Windows XP |  | Наличие |  |
| 270 | Монитор LCD цветной |  | Наличие |  |
| 271 | Диагональ не менее, дюймов |  | 19 |  |
| 272 | Источник бесперебойного питания |  | Наличие |  |
| 273 | Мощность не менее, VA |  | 700 |  |
| 274 | Монитор для медицинской визуализации |  |  |  |
| 275 | Технология ЖК-панели черно-белая TFT |  | Наличие |  |
| 276 | Диагональ экрана не менее, дюймов |  | 21 |  |
| 277 | Активная область экрана не менее, см |  | 43,0 x 32,0 |  |
| 278 | Рабочее разрешение не менее, Мегапикселей |  | 1,9 |  |
| 279 | Размер пиксела не более, мм |  | 0,27 |  |
| 280 | Оттенков серого не менее |  | 1024 |  |
| 281 | Контрастность не менее |  | 700:1 |  |
| 282 | Яркость не менее, кд/кв.м |  | 1000 |  |
| 283 | Время отклика не более, мс |  | 35 |  |
| 284 | Камера мультиформатная термографическая |  |  |  |
| 285 | Протокол подключения и обмена DICOM |  | Наличие |  |
| 286 | Принцип печати: прямая термопечать |  | Наличие |  |
| 287 | Печать всех стандартных форматов не менее, форматов |  | 5 |  |
| 288 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов |  | Наличие |  |
| 289 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе не менее, форматов |  | 2 |  |
| 290 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету |  | Наличие |  |
| 291 | Разрешение не менее, dpi |  | 320 |  |
| 292 | Яркостное разрешение не менее, бит |  | 12 |  |
| 293 | Оперативное запоминающее устройство, не менее, Мб |  | 512 |  |
| 294 | Жёсткий диск, не менее, Гб |  | 18 |  |
| 295 | Внешнее запоминающее устройство: карта памяти флэш |  | Наличие |  |
| 296 | Количество подключений напрямую без сети не менее |  | 3 |  |
| 297 | Поддержка сетевого протокола FTP |  | Наличие |  |
| 298 | Поддержка сетевого протокола telnet |  | Наличие |  |
| 299 | Поддержка сетевого протокола HTTP |  | Наличие |  |
| 300 | Поддержка формата изображений DICOM |  | Наличие |  |
| 301 | Поддержка формата изображений TIFF |  | Наличие |  |
| 302 | Модульная конструкция мультиформатной камеры |  | Наличие |  |
| 303 | Многострочный ЖК дисплей |  | Наличие |  |
| 304 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов не менее, листов/час |  | 135 |  |
| 305 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов не менее, листов/час |  | 70 |  |
| 306 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов не более, сек |  | 60 |  |
| 307 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов не более, сек |  | 80 |  |
| 308 | Загрузка плёнки на свету |  | Наличие |  |
| 309 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее |  | 2 |  |
| 310 | Уровень шума во время работы не более, дБ |  | 65 |  |
| 311 | Уровень шума в режиме ожидания не более, дБ |  | 55 |  |
| 312 | Тепловыделение во время работы, не более, кДж/час |  | 900 |  |
| 313 | Тепловыделение в режиме ожидания, не более, кДж/час |  | 260 |  |
| 314 | Вес камеры не более, кг |  | 90 |  |
| 315 | Габариты (высота х ширина х глубина), не более, см |  | 55х74х73 |  |
| 316 | Исполнение настольное |  | Наличие |  |
| 317 | Источник бесперебойного питания. |  | Наличие |  |
| 318 | Мощность не менее, VA |  | 1600 |  |
| 319 | Пленка термографическая |  |  |  |
| 320 | Плёнка для прямой термопечати |  | Наличие |  |
| 321 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты |  | Наличие |  |
| 322 | Срок годности плёнки с момента изготовления не менее, месяцев |  | 18 |  |
| 323 | Плёнка для камеры форматом 14 х 17 дюймов не менее, листов |  | 100 |  |
| 324 | Пленка термографическая |  |  |  |
| 325 | Плёнка для прямой термопечати |  | Наличие |  |
| 326 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты |  | Наличие |  |
| 327 | Срок годности плёнки с момента изготовления не менее, месяцев |  | 18 |  |
| 328 | Плёнка для камеры форматом 8 х 10 дюймов не менее, листов |  | 100 |  |

5. Приложение № 5 к документации об аукционе изложить в следующей редакции:

Сведения о качественных и функциональных характеристиках товара

| № п/п. | Описание требований (технические характеристики) | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Наименование товара |  | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | Указать модель и производителя |
| 1 | Поворотный стол-штатив |  | Указать модель и производителя |
| 2 | Угол поворота в диапазоне не менее, градусов | от -15 до + 90 | Указать параметр |
| 3 | Размеры деки стола не менее, см | 70 х 200 | Указать параметр |
| 4 | Продольное движение деки стола в диапазоне не менее, см | от - 40 до + 60 | Указать параметр |
| 5 | Поперечное движение деки стола в диапазоне не менее, см | от 0 до 20 | Указать параметр |
| 6 | Все движения деки стола моторизированы | Наличие |  |
| 7 | Моторизированое продольное движение экраноснимочного устройства (ЭСУ) | Наличие |  |
| 8 | Расстояние от фокуса рентгеновской трубки до деки стола не менее, см | 40 | Указать параметр |
| 9 | ЭСУ с системой загрузки кассет с левой стороны | Наличие |  |
| 10 | Работа ЭСУ с кассетами формата от 18х24 см до 35х35 см. | Наличие |  |
| 11 | Деление кассет форматом 24х30 при снимке на 4 и 6 частей накрест | Наличие |  |
| 12 | Время между снимками в режиме быстрой последовательности не более, сек | 0,4 | Указать параметр |
| 13 | Система автоматического распознавания размера кассеты с автоматической корректировкой положения шторок автоматической диафрагмы | Наличие |  |
| 14 | Алфавитно-цифровой дисплей на экраноснимочном устройстве для отображения текущей информации | Наличие |  |
| 15 | Режим слежения за контрастным веществом (взаимное встречное движение подножки пациента и ЭСУ) при исследовании пищевода | Наличие |  |
| 16 | ЭСУ с углепластиковой ионизационной камерой | Наличие |  |
| 17 | Вес стола в сборе с экраноснимочным устройством и усилителем рентгеновского изображения в диапазоне не более, кг | от 1000 до 1100 | Указать параметр |
| 18 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |  |
| 19 | -отношение растра не менее | 10:1 | Указать параметр |
| 20 | - плотность растра не менее, линии/см | 47 | Указать параметр |
| 21 | - фокусное расстояние не менее, см | 75 | Указать параметр |
| 22 | Система автоматического вычисления положения стола в пространстве для защиты от столкновений с поверхностями комнаты | Наличие |  |
| 23 | Включение рентгеноскопии выполняется как с пультов управления (общего или на экраноснимочном устройстве), так и специальной педалью | Наличие |  |
| 24 | Отсутствие под декой стола дополнительного кассетодержателя | Наличие |  |
| 25 | Фартук рентгенозащитный подэкранный для экрано-снимочного устройства | Наличие |  |
| 26 | Фартук рентгенозащитный боковой для экрано-снимочного устройства | Наличие |  |
| 27 | Инструкция по эксплуатации стола-штатива на русском языке | Наличие |  |
| 28 | Усилитель рентгеновского изображения: |  | Указать модель и производителя |
| 29 | Номинальный диаметр рентгеновского электронно-оптического преобразователя не менее, см | 23 | Указать параметр |
| 30 | Количество рабочих полей не менее | 3 | Указать параметр |
| 31 | Телевизионная камера на приборе с зарядовой связью (ПЗС – матрице) с рабочей областью не менее , пикселей | 1024 х 1024 | Указать параметр |
| 32 | Аналоговый цифровой преобразователь телевизионного тракта не менее, бит | 12 | Указать параметр |
| 33 | Телевизионный тракт с системой шумоподавления | Наличие |  |
| 34 | Система автоматической стабилизации яркости телевизионного тракта | Наличие |  |
| 35 | Система запоминания последнего кадра с телевизионного тракта | Наличие |  |
| 36 | Монитор жидкокристаллический монохромный медицинский |  | Указать модель и производителя |
| 37 | Размер экрана по диагонали не менее, дюймов | 17 | Указать параметр |
| 38 | Размер пикселя экрана не более, мкм | 0,264 х 0,264 | Указать параметр |
| 39 | Максимальная освещенность экрана не менее, Кд/кВ.м | 350 | Указать параметр |
| 40 | Матрица изображения не менее, пикселей | 1280 х 1024 | Указать параметр |
| 41 | Диапазон шкалы серого не менее, ступеней | 768 | Указать параметр |
| 42 | Угол обзора по горизонтали и вертикали не менее, градусов | 180 | Указать параметр |
| 43 | Тележка под монитор | Наличие |  |
| 44 | Томографический стол снимков |  | Указать модель и производителя |
| 45 | Дека стола: | Наличие |  |
| 46 | Размер не менее, (ШхД) см | 70 х 215 | Указать параметр |
| 47 | Общее продольное перемещение не менее, см | 82 | Указать параметр |
| 48 | Общее поперечное перемещение не менее, см | 22 | Указать параметр |
| 49 | Общее вертикальное перемещение в диапазоне не менее, см | от 45 до 79 | Указать параметр |
| 50 | Вертикальное перемещение деки стола обеспечивает | лифт | Указать |
| 51 | Управление лифтом осуществляется | манипулятором - "джойстиком" | Указать |
| 52 | Движение манипулятора осуществляется в двух направлениях | от себя, к себе | Указать |
| 53 | Манипуляторов не менее, штук | 2 | Указать параметр |
| 54 | Способ управления манипулятором | ножной | Указать |
| 55 | Манипуляторы управления "лифтом" располагаются | с обеих сторон основания стола независимо друг от друга | Указать |
| 56 | Фиксация деки стола выключается | электромагнитами | Указать |
| 57 | Выключение электромагнитов осуществляется с помощью | фотодиода | Указать |
| 58 | Движение колонны излучателя осуществляется | по рельсам на полу | Указать |
| 59 | Движение колонны излучателя осуществляется | без крепления на потолке | Указать |
| 60 | Движение колонны излучателя приводит в движение | электродвигатель | Указать |
| 61 | Перемещение рентгеновского излучателя по рельсе в диапазоне не менее, см | от 0 до 260 | Указать параметр |
| 62 | При линейном томографическом исследовании должно быть углов, не менее | 4 | Указать параметр |
| 63 | При линейном томографическом исследовании углы должны иметь следующие значения, градусов | 5, 20, 30, 45 | Указать параметр |
| 64 | Выбор скоростей исследования при линейной томографии | Наличие |  |
| 65 | Каждый угол томографии должен иметь не менее, скоростей | 3 | Указать параметр |
| 66 | Выбор слоя томографического исследования должен быть в диапазоне не менее, см | от 0 до 25 | Указать параметр |
| 67 | Шаг изменения слоя томографического исследования должен быть не более, мм | 1 | Указать параметр |
| 68 | Световая индикация высоты исследуемого слоя | Наличие |  |
| 69 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 18х24 до 35х43 | Указать параметр |
| 70 | Кассетодержатель с характеристиками движущего растра: | Наличие |  |
| 71 | -отношение растра, не менее | 10:1 | Указать параметр |
| 72 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | от 34 до 40 | Указать параметр |
| 73 | -фокусное расстояние, см | 120 | Указать параметр |
| 74 | Продольное движение кассетодержателя в диапазоне не менее, см | от 0 до 52 | Указать параметр |
| 75 | Высота центра излучателя над уровнем пола в самом близком к полу положении не более, см | 44 | Указать параметр |
| 76 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая | Указать |
| 77 | Ионизационная камера | без предусилителя | Указать |
| 78 | Кассетодержатель для латеропроекции | Наличие |  |
| 79 | Инструкция по эксплуатации стола снимков на русском языке | Наличие |  |
| 80 | Стойка снимков |  | Указать модель и производителя |
| 81 | Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее, см | 150 | Указать параметр |
| 82 | Нижнее положение центра снимка от пола не более, см | 40 | Указать параметр |
| 83 | Кассетодержатель с характеристиками движущегося растра: | Наличие |  |
| 84 | - отношение растра, не менее | 10:1 | Указать параметр |
| 85 | -плотность растра в диапазоне, линии/см | от 34 до 40 | Указать параметр |
| 86 | - фокусное расстояние, см | 150 | Указать параметр |
| 87 | Ионизационная камера (не "воздушного" типа) с кассетодержателем | твердотельная углепластиковая | Указать |
| 88 | Ионизационная камера | без предусилителя | Указать |
| 89 | Работа кассетодержателя с кассетами размеров, см | от 13х18 до 35х43 | Указать параметр |
| 90 | Выполнение на стойке снимков рентгенографии без растра с помощью дополнительного внешнего кассетодержателя | Наличие |  |
| 91 | Вспомогательная ручка для удержания рук пациента над его головой | Наличие |  |
| 92 | Инструкция по эксплуатации стойки снимков на русском языке | Наличие |  |
| 93 | Рентгеновский генератор |  | Указать модель и производителя |
| 94 | Управление генератором | на цветном жидкокристаллическом мониторе | Указать |
| 95 | Технология ЖК монитора | сенсорный экран "touch screen" | Указать |
| 96 | Сенсорный экран не менее, дюймов | 15 |  |
| 97 | Выбор анатомических программ производится непосредственно | на сенсорном экране | Указать |
| 98 | На сенсорном экране анатомические программы выбираются | на модели тела человека | Указать |
| 99 | Автоматический расчет параметров экспозиции | по выбранному органу исследования | Указать |
| 100 | Интерфейс управления генератором | на русском языке | Указать |
| 101 | Подключение к генератору рентгеновских трубок, не менее | 2 | Указать параметр |
| 102 | Рентгеноэкспонометр, рассчитанный на подключение ионизационных камер не менее, шт | 4 | Указать параметр |
| 103 | Изменение частоты высоковольтного преобразования в зависимости от нагрузки в диапазоне не менее, кГц | от 100 до 400 | Указать параметр |
| 104 | Мощность не менее, кВт | 50 | Указать параметр |
| 105 | Рабочие значения высокого напряжения должны быть в диапазоне не менее, кВ | от 40 до 150 | Указать параметр |
| 106 | Рабочие значения тока при рентгенографии должны быть в диапазоне не менее, мА | от 10 до 630 | Указать параметр |
| 107 | Время экспозиции при рентгенографии должно быть в диапазоне не менее, мсек | от 1,0 до 6300 | Указать параметр |
| 108 | Генератор поддерживает работу | в режиме рентгенографии | Указать |
| 109 | Генератор поддерживает работу | в режиме флюороскопии | Указать |
| 110 | Система автоматического контроля экспозиции | с твердотельными ионизационными камерами | Указать |
| 111 | Количество программ при режиме автоматического выбора параметров экспозиции по выбранному органу исследования, доступных одновременно, не менее | 1000 | Указать параметр |
| 112 | Инструкция по эксплуатации рентгеновского генератора на русском языке | Наличие |  |
| 113 | Дозиметр на две рентгеновские трубки | Наличие |  |
| 114 | Излучатели с рентгеновскими трубками (2 шт.): | Наличие |  |
| 115 | Рентгеновская трубка поворотного стола штатива |  | Указать модель и производителя |
| 116 | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 | Указать параметр |
| 117 | Малый фокус не более, мм. | 0,7 | Указать параметр |
| 118 | рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 10 | Указать параметр |
| 119 | Большой фокус не более, мм. | 1,6 | Указать параметр |
| 120 | рабочая мощность не менее, кВт. | 50 | Указать параметр |
| 121 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 280 | Указать параметр |
| 122 | Диаметр анода не менее, мм. | 90 | Указать параметр |
| 123 | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 14 | Указать параметр |
| 124 | Рентгеновская трубка стола снимков |  | Указать модель и производителя |
| 125 | Максимальное рабочее напряжение не менее, кВ | 150 | Указать параметр |
| 126 | Малый фокус не более, мм | 0,7 | Указать параметр |
| 127 | Рабочая мощность малого фокуса не менее, кВт | 25 | Указать параметр |
| 128 | Большой фокус не более, мм | 1,3 | Указать параметр |
| 129 | Рабочая мощность большого фокуса не менее, кВт | 50 | Указать параметр |
| 130 | Теплоемкость анода не менее, kHU | 380 | Указать параметр |
| 131 | Диаметр анода не менее, мм | 100 | Указать параметр |
| 132 | Угол наклона анода (мишени) не менее, градусов | 12 | Указать параметр |
| 133 | Устройство для считывания, оцифровки, архивирования рентгеновских, экспонированных на кассеты с запоминающими люминофорами |  | Указать модель и производителя |
| 134 | Регистрация рентгеновских изображений - при помощи кассет с люминесцентными запоминающими пластинами | Наличие |  |
| 135 | Электропитание цифровой системы с рабочим напряжением, не более В | 230-240 | Указать параметр |
| 136 | Специализированная операционная система | Наличие |  |
| 137 | Тип считывателя - однокассетный | Наличие |  |
| 138 | Лазерный метод сканирования запоминающего люминофора | Наличие |  |
| 139 | Длина волны лазера системы считывания в диапазоне не менее, нм | от 650 до 670 | Указать параметр |
| 140 | Диаметр лазерного пятна на поверхности сканирования не более, мкм | 60 | Указать параметр |
| 141 | Модуль стирания на галогенных лампах | Наличие |  |
| 142 | Галогенных ламп для модуля стирания не менее, шт. | 10 | Указать параметр |
| 143 | Метод считывания путем загрузки кассеты в дигитайзер | Наличие |  |
| 144 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 35 х 43 см не менее, пикселей | 3470 х 4230 | Указать параметр |
| 145 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 24 х30 см не менее, пикселей | 4750 х 5830 | Указать параметр |
| 146 | Поддержка размера матрицы изображений для формата 18 х 24 см не менее, пикселей | 3550 х 4630 | Указать параметр |
| 147 | Тип запоминающих экранов - на основе запоминающих люминофоров | Наличие |  |
| 148 | Градационная разрешающая способность не менее, бит | 12 | Указать параметр |
| 149 | Уровней шкалы серого не менее | 4096 | Указать параметр |
| 150 | Автоматическая выгрузка и загрузка пластины в кассету внутри дигитайзера за один цикл считывания информации | Наличие |  |
| 151 | Идентификация снимка производится как до проведения экспозиции, так и после неё | Наличие |  |
| 152 | Производительность считывателя (пропускная способность) для кассет 35х43см не менее, кассет/час | 68 | Указать параметр |
| 153 | Работа с кассетами идентификационным методом при помощи радиоволн | Наличие |  |
| 154 | Подключение рабочего места рентгенолаборанта через локальную сеть | Наличие |  |
| 155 | ЖК дисплей на панели дигитайзера с диагональю не менее, мм | 130 | Указать параметр |
| 156 | Функциональные кнопки на специальной панели клавиатуры дигитайзера не менее, штук | 10 | Указать параметр |
| 157 | Специальный световой индикатор режима работы дигитайзера | Наличие |  |
| 158 | Обязательное стирание неэкспонированной кассеты через период, составляющий не менее, часов | 48 | Указать параметр |
| 159 | Шумовое излучение в режиме ожидания не более, дБ | 57 | Указать параметр |
| 160 | Шумовое излучение в режиме сканирования не более, дБ | 67 | Указать параметр |
| 161 | Тепловое излучение в режиме ожидания не более, Вт | 255 | Указать параметр |
| 162 | Тепловое излучение в режиме сканирования не более, Вт | 1650 | Указать параметр |
| 163 | Температура эксплуатации в диапазоне, градусов | 15-30 | Указать параметр |
| 164 | Допустимая максимальная относительная влажность помещения не более, % | 80 | Указать параметр |
| 165 | Вес дигитайзера не более, кг | 275 | Указать параметр |
| 166 | Размеры дигитайзера (ШхДхВ) не более, см | 50х80х145 | Указать параметр |
| 167 | Кассеты высокого разрешения: | Наличие |  |
| 168 | Встроенный микрочип в кассете для записи и передачи данных | Наличие |  |
| 169 | Кассеты с люминесцентными запоминающими пластинами: | Наличие |  |
| 170 | Масса кассеты 18х24 см не более, кг | 0,7 | Указать параметр |
| 171 | Масса кассеты 24х30 см не более, кг | 0,9 | Указать параметр |
| 172 | Масса кассеты 35х43 см не более, кг | 1,7 | Указать параметр |
| 173 | Кассеты с разрешением 10 точек/мм: |  | Указать модель и производителя |
| 174 | кассета 18 х 24 см с разрешением 10 точек/мм не менее, шт. | 2 | Указать параметр |
| 175 | кассета 24 х 30 см с разрешением 10 точек/мм не менее, шт. | 2 | Указать параметр |
| 176 | кассета 35 х 43 см с разрешением 10 точек/мм не менее, шт. | 5 | Указать параметр |
| 177 | Кассеты с разрешением 20 точек/мм (не маммографические): |  | Указать модель и производителя |
| 178 | кассета 18 х 24 см с разрешением 20 точек/мм не менее, шт. | 2 | Указать параметр |
| 179 | кассета 24 х 30 см с разрешением 20 точек/мм не менее, шт. | 2 | Указать параметр |
| 180 | Рабочая станция рентгенлаборанта, совмещенная с ПО для записи и передачи данных на кассеты и станцией ввода идентификационных данных | Наличие |  |
| 181 | Полная DICOM совместимость станции | Наличие |  |
| 182 | Специальное программное обеспечение для записи и передачи данных на кассеты, ввода идентификационных данных для радиографических исследований | Наличие |  |
| 183 | ввод вида и подвида исследования для определения параметров и алгоритма обработки изображения | Наличие |  |
| 184 | обработка изображений, улучшение контраста изображения с применением дополнительных алгоритмов подчеркивания краев объектов изображения, подавление шумов и компрессии динамического диапазона, регулировка оптимизации яркости-контрастности | Наличие |  |
| 185 | прием и передача данных | Наличие |  |
| 186 | соединение с другими DICOM - устройствами | Наличие |  |
| 187 | Ввод и хранение данных о пациентах: Ф.И.О., дата рождения, пол, кто направил, вид, дата, время и параметры обследования с возможностью самостоятельного создания новых полей | Наличие |  |
| 188 | Формирование и автоматическая передача демографических данных пациента на CR по единой базе (сети) со специализированным, русифицированным программным обеспечением | Наличие |  |
| 189 | Учет дозы за текущий год, за календарный год и за все время | Наличие |  |
| 190 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 191 | Оперативная память не менее, Gb | 2 | Указать параметр |
| 192 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 250 | Указать параметр |
| 193 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 194 | Видеокарта | Наличие |  |
| 195 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 196 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 197 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |  |
| 198 | Монитор LCD, цветной с диагональю не менее, дюймов | 17 | Указать параметр |
| 199 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 200 | Мощность не менее, VA | 2200 | Указать параметр |
| 201 | Рабочая станция врача рентгенолога, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой и протоколированием медицинских диагностических исследований | Наличие |  |
| 202 | Автоматизированная подготовка заключений по заранее составленным шаблонам, самостоятельное создание шаблонов | Наличие |  |
| 203 | Наследование предыдущего протокола исследования | Наличие |  |
| 204 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |  |
| 205 | Встраивание в протокол схем и графиков | Наличие |  |
| 206 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |  |
| 207 | Автоматическое составление отчетов за определенный день, месяц, произвольный период (по количеству проведенных исследований, по количеству пациентов, направившим отделениям, по выявленной нозологии) | Наличие |  |
| 208 | Возможность составления других видов отчетов, вносимых в конфигурацию программного обеспечения, по запросу клиента на месте | Наличие |  |
| 209 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |  |
| 210 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |  |
| 211 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |  |
| 212 | Обработка изображения: |  |  |
| 213 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |  |
| 214 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |  |
| 215 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |  |
| 216 | · поворот изображения | Наличие |  |
| 217 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |  |
| 218 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |  |
| 219 | Расстановка пометок и комментариев на изображении, их печать и сохранение в архиве | Наличие |  |
| 220 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |  |
| 221 | Импорт/экспорт изображений в формате DICOM 3.0, bmp | Наличие |  |
| 222 | Поддержка двухмониторного режима работы (вывод изображений на два монитора) | Наличие |  |
| 223 | Высококачественная печать медицинских изображений на принтере термопечати по стандарту DICOM 3.0 | Наличие |  |
| 224 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 225 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 226 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 227 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 228 | Ответные сообщения со статусом ошибки | Наличие |  |
| 229 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 230 | Оперативная память RAM не менее, Gb | 2 | Указать параметр |
| 231 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 400 | Указать параметр |
| 232 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 233 | Видеокарта Dual DVI не менее, Mb | 512 | Указать параметр |
| 234 | Звуковая карта | Наличие |  |
| 235 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 236 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 237 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |  |
| 238 | Монитор LCD цветной | Наличие |  |
| 239 | диагональ не менее, дюймов | 19 | Указать параметр |
| 240 | Принтер лазерный для печати протоколов | Наличие |  |
| 241 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 242 | Мощность не менее, VA | 700 | Указать параметр |
| 243 | Рабочая станция врача специалиста, аппаратно-программная, с автоматизированной обработкой медицинских диагностических исследований | Наличие |  |
| 244 | Высококачественная печать изображений и сопровождающей информации на обычной бумаге | Наличие |  |
| 245 | Сортировка и быстрый поиск пациентов по любым критериям отбора, самостоятельное формирование различных критериев отбора | Наличие |  |
| 246 | Функции, обеспечиваемые программой просмотра и обработки изображения: | Наличие |  |
| 247 | Одновременное представление на экране монитора произвольного количества изображений | Наличие |  |
| 248 | Одновременное представление на экране изображений текущего и предыдущих исследований | Наличие |  |
| 249 | Обработка изображения: |  |  |
| 250 | · изменение масштаба и прокрутка изображения в окне | Наличие |  |
| 251 | · изменение яркости-контрастности изображений | Наличие |  |
| 252 | · набор специальных математических фильтров (резкостной, сглаживающий, градиентный, контурный) | Наличие |  |
| 253 | · поворот изображения | Наличие |  |
| 254 | Измерения расстояний, площадей, углов, оптической плотности | Наличие |  |
| 255 | Архивирование изображений на DVD-диски | Наличие |  |
| 256 | Запись исследования на CD-диск и выдача его пациенту вместе с программой просмотра полученных изображений | Наличие |  |
| 257 | Взаимодействие с госпитальной системой по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 258 | Синхронизация справочников по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 259 | Синхронизация заявок-заказов по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 260 | Синхронизация исследований по унифицированному протоколу | Наличие |  |
| 261 | Процессор не ниже Intel Pentium IV | Наличие |  |
| 262 | Оперативная память RAM не менее, Gb | 2 | Указать параметр |
| 263 | Жесткий диск объемом не менее, Gb | 250 | Указать параметр |
| 264 | Привод DVD-RW | Наличие |  |
| 265 | Видеокарта | Наличие |  |
| 266 | Звуковая карта | Наличие |  |
| 267 | Сетевая карта | Наличие |  |
| 268 | Мышь, клавиатура | Наличие |  |
| 269 | Операционная система не ниже Windows XP | Наличие |  |
| 270 | Монитор LCD цветной | Наличие |  |
| 271 | Диагональ не менее, дюймов | 19 | Указать параметр |
| 272 | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 273 | Мощность не менее, VA | 700 | Указать параметр |
| 274 | Монитор для медицинской визуализации |  | Указать модель и производителя |
| 275 | Технология ЖК-панели черно-белая TFT | Наличие |  |
| 276 | Диагональ экрана не менее, дюймов | 21 | Указать параметр |
| 277 | Активная область экрана не менее, см | 43,0 x 32,0 | Указать параметр |
| 278 | Рабочее разрешение не менее, Мегапикселей | 1,9 | Указать параметр |
| 279 | Размер пиксела не более, мм | 0,27 | Указать параметр |
| 280 | Оттенков серого не менее | 1024 | Указать параметр |
| 281 | Контрастность не менее | 700:1 | Указать параметр |
| 282 | Яркость не менее, кд/кв.м | 1000 | Указать параметр |
| 283 | Время отклика не более, мс | 35 | Указать параметр |
| 284 | Камера мультиформатная термографическая |  | Указать модель и производителя |
| 285 | Протокол подключения и обмена DICOM | Наличие |  |
| 286 | Принцип печати: прямая термопечать | Наличие |  |
| 287 | Печать всех стандартных форматов не менее, форматов | 5 | Указать параметр |
| 288 | Печать плёнки форматов: 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов | Наличие |  |
| 289 | Печать любых форматов плёнки в прямом доступе не менее, форматов | 2 | Указать параметр |
| 290 | Тип применяемой плёнки - нечувствительная к свету | Наличие |  |
| 291 | Разрешение не менее, dpi | 320 | Указать параметр |
| 292 | Яркостное разрешение не менее, бит | 12 | Указать параметр |
| 293 | Оперативное запоминающее устройство, не менее, Мб | 512 | Указать параметр |
| 294 | Жёсткий диск, не менее, Гб | 18 | Указать параметр |
| 295 | Внешнее запоминающее устройство: карта памяти флэш | Наличие |  |
| 296 | Количество подключений напрямую без сети не менее | 3 | Указать параметр |
| 297 | Поддержка сетевого протокола FTP | Наличие |  |
| 298 | Поддержка сетевого протокола telnet | Наличие |  |
| 299 | Поддержка сетевого протокола HTTP | Наличие |  |
| 300 | Поддержка формата изображений DICOM | Наличие |  |
| 301 | Поддержка формата изображений TIFF | Наличие |  |
| 302 | Модульная конструкция мультиформатной камеры | Наличие |  |
| 303 | Многострочный ЖК дисплей | Наличие |  |
| 304 | Скорость печати снимков 8х10 дюймов не менее, листов/час | 135 | Указать параметр |
| 305 | Скорость печати снимков 14х17 дюймов не менее, листов/час | 70 | Указать параметр |
| 306 | Время печати первого снимка форматом 8х10 дюймов не более, сек | 60 | Указать параметр |
| 307 | Время печати первого снимка форматом 14х17 дюймов не более, сек | 80 | Указать параметр |
| 308 | Загрузка плёнки на свету | Наличие |  |
| 309 | Лотков для пленки любого формата вместимостью по 100 листов каждый не менее | 2 | Указать параметр |
| 310 | Уровень шума во время работы не более, дБ | 65 | Указать параметр |
| 311 | Уровень шума в режиме ожидания не более, дБ | 55 | Указать параметр |
| 312 | Тепловыделение во время работы, не более, кДж/час | 900 | Указать параметр |
| 313 | Тепловыделение в режиме ожидания, не более, кДж/час | 260 | Указать параметр |
| 314 | Вес камеры не более, кг | 90 | Указать параметр |
| 315 | Габариты (высота х ширина х глубина), не более, см | 55х74х73 | Указать параметр |
| 316 | Исполнение настольное | Наличие |  |
| 317 | Источник бесперебойного питания. | Наличие |  |
| 318 | Мощность не менее, VA | 1600 | Указать параметр |
| 319 | Пленка термографическая |  | Указать модель и производителя |
| 320 | Плёнка для прямой термопечати | Наличие |  |
| 321 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты | Наличие |  |
| 322 | Срок годности плёнки с момента изготовления не менее, месяцев | 18 | Указать параметр |
| 323 | Плёнка для камеры форматом 14 х 17 дюймов не менее, листов | 100 | Указать параметр |
| 324 | Пленка термографическая |  | Указать модель и производителя |
| 325 | Плёнка для прямой термопечати | Наличие |  |
| 326 | Хранение снимков без дополнительной светозащиты | Наличие |  |
| 327 | Срок годности плёнки с момента изготовления не менее, месяцев | 18 | Указать параметр |
| 328 | Плёнка для камеры форматом 8 х 10 дюймов не менее, листов | 100 | Указать параметр |