## Техническое задание
Приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок № 86 от 08.09.2010г.
Техническое задание
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Головка эндовидеокамеры TELECAM SL II Karl Storz® или эквивалент | 1 шт.
1.1 | Головка эндовидеокамеры одночиповая | Наличие
1.2 | Сенсорный датчик изображения 1/2" ССD-чип | Наличие
1.3 | Количество точек не менее, пикселей | 752*582
1.4 | Встроенный объектив, диапазон не менее, мм, f (2x) | 25 - 50
1.5 | Кнопки свободного программирования видеоголовки, не менее, шт | 2
1.6 | Цветовая система PAL | Наличие
1.7 | Разрешение не менее, линий | 450
1.8 | Отношение сигнал/шум не менее, дБ | 50
1.9 | Чувствительность не менее, лк | 3
1.10 | Время установки экспозиции в диапазоне, сек | 1/50 - 1/10000
1.11 | Возможность управление микропроцессором | Наличие
1.12 | Год выпуска | не ранее 2010 года
1.13 | Срок поставки не более, рабочих дней | 45
1.14 | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
1.15 | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
1.16 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие
2. | Электронный блок эндовидеокамеры TELECAM SL Karl Storz® или эквивалент | 1 комплект
2.1. | Общие технические характеристики:
2.1.1 | Цветовая система | PAL/NTSC
2.1.2 | Сетевое напряжение переменного тока в диапазоне, В | 100-240
2.1.3 | Частота, Гц | 50/60
2.1.4 | Меню на русском языке | Наличие
2.1.5 | Интегрированный блок централизованного управления | Наличие
2.1.6 | Встроенный модуль обработки изображения c выходом DVD | Наличие
2.1.7 | Максимальное разрешение для входа и выхода не менее, Пкс | 1280 х 1024
2.1.8 | Возможность использования с головкой видеокамеры формата TELECAM SL II с интегрированным парфокальным зуммом А= 25-50 мм (2x) | Наличие
2.1.9 | Возможность использования со стандартной 1- чиповой головкой камеры с оптическим и цифровым увеличением | Наличие
2.1.10 | Габаритные размеры (Ш*В*Г), не более (мм) | 305*88*254
2.1.11 | Вес, не более (кг) | 2.7
2.1.12 | Выход управления через стереоштекер 3.5мм (АСС1, АСС2) | Наличие
2.1.13 | Видеовыход | Наличие
-FBAS-сигнал на BNC-гнездо
-S-Video на 4-полюс. Mini-DIN-гнездо (2х)
-DV-сигнал на 6-контакт. DV-гнездо
2.1.14 | Вход с клавиатуры для генератора титров и функций видеокамеры на 5 плюс. DIN гнездо. | Наличие
2.1.15 | Защитный класс | 1/BF
2.2. | Комплектность поставки:
2.2.1 | Блок управления камерой, шт | 1
2.2.2 | Сетевой кабель, шт | 1
2.2.3 | Соединительный кабель S-VHS(Y/C), длина не менее 180 см., шт | 1
2.2.4 | Соединительный кабель BNC, длина не менее 180 см , шт | 1
2.2.5 | Соединительный кабель для подключения видиопринтеров, шт | 2
2.2.6 | Соединительный кабель DV, длина не менее 500 см 6pin - 4pin, шт | 1
2.2.7 | Клавиатура с английским алфавитом, шт | 1
3. | Год выпуска | не ранее 2010 года
4. | Срок поставки не более, рабочих дней | 45
5. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев
6. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
7. | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие