## образец1
Приложение № 3
к документации об аукционе
«Предметное предложение» - функциональные и качественные характеристики и свойства, комплектность предлагаемого товара
наименование участника размещения заказа ___________________________________
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия товара
1 | 2 | 3 | 4
| Эндовидеосистема с набором эндоскопических инструментов для проведения артроскопических операций «Karl Storz» или эквивалент |  | указать
1 | Производитель, страна происхождения |  | указать
2 | Срок поставки с момента заключения муниципального контракта | не более 40 календарных дней | указать
3 | Срок предоставления вспомогательных услуг: монтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | не более 5 календарных дней | указать
4 | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | не менее 12 месяцев | указать
5 | Год выпуска | не ранее 2008 года | указать
6 | Продукция должна быть упакована в заводскую упаковку. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности | наличие
7 | Проведение инструктажа для эксплуатирующего, технического и обслуживающего персонала Заказчика | наличие
8 | Наличие спецификаций на поставляемое оборудование, заверенных синей печатью производителя | наличие
9 | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
10 | Соответствие эндоскопического оборудования, указанного в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ Р 50444-92 | указать
|  | ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601 601-1-88) | указать
|  | ГОСТ Р 50267.0.2-2005 (МЭК 60601-1-2:2001) | указать
|  | ГОСТ 23496-89 | указать
|  | ГОСТ Р 50267.18-94 (МЭК 601-2-18-90) | указать
11 | Соответствие эндоскопических инструментов, указанных в настоящем техническом задании, следующим нормативным документам (ГОСТам): | ГОСТ 19126-79 | указать
|  | ГОСТ 21238-93 | указать
|  | ГОСТ 21239-93 | указать
|  | ГОСТ 21240-80 | указать
|  | ГОСТ 21241-89 | указать
|  | ГОСТ Р ИСО 10993 (ч.1, ч.4, ч.11, ч.12) | указать
12 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие
13 | Монитор
13.1 | Медицинский, плоский, жидкокристаллический, настольный. В комплекте: сетевой блок, стенд, сетевой кабель. | 1 шт. | указать
13.2 | Принимаемые сигналы | SDI, S-VHS, RGB, DVI S-XGA-входы | указать
13.3 | Диагональ, дюймов | не менее 19 | указать
13.4 | Сетевое напряжение в диапазоне, В / частота, Гц | 220-240 / 50-60 | указать
13.5 | Освещенность, cd/m2 | не менее 450 | указать
13.6 | Контрастность | не менее 650:1 | указать
13.7 | Разрешение | не менее 1280х1024 | указать
14 | Блок управления эндовидеокамерой
14.1 | Блок управления эндовидеокамерой, состоящий из блока управления камерой, сетевого кабеля, соединительного кабеля BNC | 1 шт. | указать
14.2 | Система изображения | Цветовая PAL/NTSC | указать
14.3 | Рабочее напряжение в диапазоне, В / частота, Гц | 220-240 / 50-60 | указать
14.4 | Электронный фильтр для фиброволоконной оптики | Наличие
14.5 | Соединительный кабель для управления периферийными приборами, штук | не менее 2 | указать
14.6 | Длина соединительного видеокабеля BNC, см | не менее 180 | указать
14.7 | Длина соединительного кабеля S-видео (Y/C), см | не менее 180 | указать
14.8 | Размер блока управления (длина*высота*ширина), мм | не более 305*88*254 | указать
14.9 | Вес блока управления, кг | не более 2,7 | указать
14.10 | Уровень безопасности | IEC 601-1, 601-2-18, CSA 22.2 № 601, UL2601, и CE по MDD | указать
14.11 | Класс защиты | 1/BF | указать
15 | Головка эндовидеокамеры | 1шт. | указать
15.1 | Цветовая система | PAL | указать
15.2 | Встроенный Parfocal-Zoom обьектив, фокусное расстояние (f) | 25-50мм | указать
15.3 | Тип настройки фокусного расстояния | Электронный | указать
15.4 | Количество ступеней настройки | не менее 4 | указать
15.5 | Ручная или полностью автоматическая установка экспозиции, програмируемые функциональные клавиши для управления 4 функциями видекамеры или периферийными приборами | Наличие
15.6 | Уровень безопасности | IEC 600-1, CE по MDD | указать
15.7 | Класс защиты | 1/CF | указать
15.8 | Датчик изображения | 1/2" CCD-Chip. Пиксели - 752 (по горизонтали) х 582 (по вертикали) | указать
15.9 | Разрешение | не менее 450 линий (по горизонтали) | указать
15.10 | Отношение сигнал/шум управляется микропроцессором | не более 50 Дб (PAL) | указать
15.11 | Минимальная чувствительность | 3 лк (f=1,4 мм.) | указать
15.12 | Установка экспозиции в диапазоне | 1/50 сек.-1/10000 сек. (PAL).D60 | указать
16 | Источник света | 1шт | указать
16.1 | Тип источника холодного света | ксеноновый | указать
16.2 | Масса, кг | не более 4 | указать
16.3 | Размеры (длина*высота*ширина), мм | не более 305*110*260 | указать
16.4 | Лампа, Вт | не более 175 | указать
16.5 | Рабочее напряжение в диапазоне, В / частота, Гц | 220-240 / 50-60 | указать
16.6 | Цветовая температура, К | 6000 | указать
16.7 | Выход светового потока, кол-во | не менее одного | указать
16.8 | Регулирование интенсивности света | Бесступенчато, вручную | указать
16.9 | Уровень безопасности | IEC 600-1, CE по MDD | указать
16.10 | Класс защиты | 1/CF | указать
17 | Cветовод | 1шт | указать
17.1 | Тип световода | Волоконнооптический | указать
17.2 | Диаметр, мм | не более 3,5 | указать
17.3 | Длина, см | не более 230 | указать
18 | Держатель ноги для артроскопических операций | 1шт | указать
18.1 | Вращение ноги, град. | не менее 360 | указать
18.2 | Ногодержатель поворотный | Наличие
18.3 | Неопреновая подушка | Наличие
18.4 | Зажим | 25мм | указать
18.5 | Фиксирующая лента | Наличие
19 | Артроскопическая роликовая помпа для аспирации и ирригации с блоком SCB для дистанционного управления прибором | 1шт | указать
19.1 | Регулируемое давление промывания в диапазоне, мм рт. ст. | 0-200 | указать
19.2 | Регулируемый поток в диапазоне, мл/мин | 0-1000 | указать
19.3 | Рабочее напряжение переменного тока в диапазоне, В / частота, Гц | 220-240 / 50-60 | указать
19.4 | Размеры (длина*высота*ширина), мм | не более 305*110*260 | указать
19.5 | Масса, кг | не более 7 | указать
19.6 | В комплекте: соединительный шнур, сетевой шнур | наличие
19.7 | Педаль для управления артроскопической роликовой помпы | одинарная, одноступенчатая | указать
19.8 | Набор силиконовых ирригационных стерильных трубок для артроскопической помпы | не менее 3-х штук | указать
19.9 | Набор трубок многоразовый стерилизуемый | наличие
20 | Передвижная приборная стойка
20.1 | Базовая тележка на 4-х антистатических роликах, 2 из которых с фиксаторами, с 2-мя фиксированными полками, с 1 ящиком, оснащенным замком, с одним набором фиксаторов, для приборов, с встроенным каналом для шнуров и одним держателем камеры. Блок питания с панелью из 12 розеток и 12 розеток для заземления. | 1шт | указать
20.2 | Размеры стойки (длина*высота*ширина), мм | не более 700*1420*686 | указать
20.3 | Размеры полки (длина*ширина), мм | не более 630*480 | указать
20.4 | Диаметр роликов, мм | не более 125 | указать
21 | Набор эндоскопических инструментов
21.1 | Оптика стержне-линзовой системы | переднее-боковое видение, 30 град., крупноформатная, широкоугольная, диаметр не менее 4 мм, общая длина не более 18 см, автоклавируемая, со встроенным стекловолоконным световодом. Цветовой код: красный. -1шт | указать
21.2 | Тубус артроскопа | внешний диаметр не более 5,5 мм, рабочая длина не более 13,5 см с механической защелкой, с двумя кранами, вращающийся, для использования с оптикой 0, 30, 45, 70 град. Цветовой код: синий. - 1шт | указать
21.3 | Обтуратор для тубуса артроскопа | тупой. -1шт | указать
21.4 | Выкусыватель неразборный, режущий насквозь | прямой, ширина разреза не более 3,4мм, рабочая длина не более 13см. -1шт. | указать
21.5 | Выкусыватель неразборный, режущий насквозь | загнутый в тубусе вправо на 30 град., ширина разреза не более 3,4мм, рабочая длина не более 13см. -1шт. | указать
21.6 | Выкусыватель неразборный, режущий насквозь | загнутый в тубусе влево на 30 град., ширина разреза не более 3,4мм, рабочая длина не более 13см. -1шт. | указать
21.7 | Выкусыватель неразборный, режущий насквозь | загнутый в тубусе вверх на 15 град., ширина разреза не более 3,4мм, рабочая длина не более 13см. - 2шт. | указать
21.8 | Выкусыватель неразборный, режущий насквозь | прямой, ширина разреза не более 1,5 мм, рабочая длина не более 13см. -1шт | указать
21.9 | Выкусыватель-ножницы, неразборные | ширина разреза не более 0,5 мм, рабочая длина не более 13 см. -1шт | указать
21.10 | Захватывающие щипцы для мениска по SCHLESINGER | с фиксатором. -1шт | указать
21.11 | Кюретка большая | овальная, загнутая на 10 град., длина не более 13 см. -1шт | указать
21.12 | Стерильное покрытие для использования с эндоскопическими видеокамерами | размер не более 17х242 см, стерильные, в упаковке 15шт.. -1шт | указать
| _____________________________ | _______________ | __________
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП

## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 90 от 10.09.2010г.
Техническое задание
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Система моторная UNIDRIVE GYN Karl Storz® или эквивалент | 1 комплект
1.1. | Общие технические характеристики:
1.2. | Максимальная скорость вращения, мин. | 40000
1.3. | Рабочее напряжение переменного тока, В | 100-240
1.4. | Частота, Гц | 50/60
1.5. | Размеры (Ш*В*Г), мм | 305*164*263
1.6. | Вес, не более (кг) | 6.5
1.7. | Встроенный модуль централизованного управления SCB | Наличие
1.8. | Плавное регулирование диапозона скорости вращения | Наличие
1.9. | Возможность предварительной установки максимальной скорости вращения | Наличие
1.10 | Поддержание постоянной высокой мощности двигателя по всему диапозону скорости вращения | Наличие
1.11 | Возможность использования с морцеллятором ROTOCUT G1 | Наличие
1.12. | Возможность использования с морцеллятором по SAWALHE | Наличие
1.13 | Возможность использования с морцеллятором по STEINER | Наличие
1.14 | Наличие функции самоохлаждения | Наличие
2. | Комплектность поставки:
2.1. | Прибор UNIDRIVE GYN cо встроенным модулем централизованного управления SCB, шт. | 1
2.2. | Сетевой кабель, шт. | 1
2.3. | Педаль двухклавишная, двухступенчатая с пропорциональной функцией, не менее (шт.) | 1
2.4. | Соединительный кабель SCB длиной 100 см, шт. | 1
3. | Год выпуска, не ранее | 2010 года
| Срок поставки не более, рабочих дней | 20
| Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев
| Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие
| Инструкции по эксплуатации на русском языке | Наличие