## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 99 от 17.09.2010г.
Техническое задание
Аспираторы и Ирригаторы ENDOMAT HAMOU с принадлежностями Karl Storz ® или эквивалент
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать)
1 | 2 | 3 | 4
| Аспираторы и Ирригаторы ENDOMAT HAMOU Karl Storz® или эквивалент | 1 комплект
1 | Функционирование системы промывания осуществляется с помощью роликового насоса | Наличие
2 | Автоматическая установка максимальных параметров для лапароскопии и гистероскопии с учетом выбранного (диаметра) трубок | Наличие
3 | Наличие эргономичных клавиш для точной установки параметров отсасывания, промывания | Наличие
4 | Встроенный модуль централизованного управления SCB | Наличие
5 | Обеспечение контроля заданного и фактического параметров отсасывания и промывания | Наличие
6 | Рабочее напряжение переменного тока в диапазоне, В | 100-120/200-240
7 | Частота, Гц | 50/60
8 | Регулировка давления при лапароскопии в диапазоне, мм. рт. ст. (кПа) | 0 - 400 (0 - 53,2)
9 | Регулировка давления при гистероскопии в диапазоне, мм. рт. ст. (кПа) | 0 - 200 (0 - 26,6)
10 | Регулировка потока при лапароскопии в диапазоне, мл/мин | 0-1000
11 | Регулировка потока при гистероскопии в диапазоне, мл/мин | 0-500
12 | Регулировка давление отсасывания при лапароскопии в диапазоне, бар (кПа) | 0-(-)0,8 (-80)
13 | Регулировка давление отсасывания при гистероскопии в диапазоне, бар (кПа) | 0-(-)0,5 (-50)
14 | Вес прибора не более, кг | 6
15 | Габаритные размеры (ширина х высота х глубина), не более, мм | 305*165*233
Педаль одинарная, одноступенчатая Karl Storz® или эквивалент
16 | Количество клавиш | одна
17 | Количество ступеней у клавиши | одна
18 | Размеры переключателя (длина * ширина), мм | 200 * 100
Банка отсоса Karl Storz® или эквивалент
19 | Материал изготовления | стекло
20 | Емкость банки не менее, мл | 5000
21 | Наличие градуировки с шагом 500 мл в диапазоне, мл | 500-4000
22 | Возможность стерилизации | наличие
Крышка для банки отсоса 1,5 и 5 литровой Karl Storz® или эквивалент
23 | Совместимость с банками для отсоса емкостью 1,5 и 5 л | Наличие
24 | Диаметр крышки соответствует диаметру бактериального фильтра | Наличие
25 | Наличие трех конусообразных выступающих отверстий для соединения с промывающими трубками | Наличие
26 | Возможность установления заглушки у каждого выступающего отверстия | Наличие
27 | Возможность стерилизации | Наличие
Подставка для банки отсоса Karl Storz® или эквивалент
28 | Форма изделия | металлические стержни, изогнутые в форме цилиндра, плотно фиксирующие банку для отсоса
29 | Наличие конструктивной возможности для крепления держателя для подставки | Наличие
Держатель для подставки банки Karl Storz® или эквивалент
30 | Форма изделия | металлический стержень, изогнутый под углом 90 градусов, с противоскользящей ручкой
31 | Наличие механизма фиксации к подставке для банки отсоса | наличие
Фильтр бактериальный Karl Storz® или эквивалент
32 | Тип фильтра | бактериальный
33 | Материал изготовления корпуса фильтра | полипропилен
34 | Материал изготовления вкладыша фильтра | поливинилиденфторид (PTFE=Teflon)
35 | Форма фильтра, дисковая | Наличие
36 | Размер пор фильтра, микрон | не более 0,1
37 | Гидрофобность с обеих сторон фильтра | Наличие
38 | Наличие у фильтра соединения со стороны пациента | Наличие
39 | Наличие у фильтра конусообразного соединения со стороны оборудования | Наличие
40 | Количество фильтров в наборе, штук | 10
41 | Совместимость с аспиратором-ирригатором ENDOMAT HAMOU Karl Storz® | Наличие
Набор отсасывающих трубок Karl Storz® или эквивалент
42 | Материал изготовления трубки | силикон
43 | Возможность стерилизации | обязательно
Трубка для отсасывания и промывания Karl Storz® или эквивалент
44 | Длина трубки, не менее, см | 36
45 | Диаметр, мм | 5
46 | Поверхность трубки | противоотражающая
47 | Наличие боковых отверстий на дистальном конце трубки | Наличие
48 | Конструктивная возможность работы на кране трубки одной рукой | Наличие
50 | Комплектность поставки:
| блок со встроенным модулем централизованного управления SCB, шт. | 1
| сетевой кабель, шт. | 1
| соединительный кабель SCB длиной не менее 100 см, шт. | 1
| набор трубок для промывания HYST, одноразовые, стерильные, не менее, шт. | 30
| набор трубок для промывания LAP, одноразовые, стерильные, не менее, шт. | 30
| пакет для отсасывания с фильтром 2 л, одноразовые, шт. | 1
| Педаль одинарная, одноступенчатая,шт | 1
| Крышка для банки отсоса 1,5 и 5 литровой, шт. | 2
| Банка отсоса , шт. | 2
| Подставка для банки отсоса , шт. | 2
| Держатель для подставки банки , шт. | 1
| Фильтр бактериальный , упак | 1
| Набор отсасывающих трубок, упак | 1
| Трубка для отсасывания и промывания , шт. | 1
51 | Год выпуска, не ранее, год | 2010
52 | Срок поставки не более, рабочих дней | 20
53 | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию, не менее ,месяцев | 12
54 | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
55 | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие