## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 100 от 17.09.2010г.
Техническое задание
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Морцеллятор с принадлежностями Karl Storz ® или эквивалент | 1 шт.
1.2. | Моторная сиситема с полым валом | наличие
1.3. | Оптимизированное распределение веса | наличие
1.4. | Прямая активация мощности | наличие
1.5. | Возможность замены ножей в зависимости от вида хирургического вмешательства | наличие
1.6. | Лезвие ножа из закаленной стали | наличие
1.7. | Максимальная режущая сила на лезвии 12 мм не менее, H | 20
1.8. | Максимальная режущая сила на лезвии 15 мм не менее, H | 16
1.9. | Номинальный вращающий момент, нм | 0.53
1.10. | Скорость вращения ножа в диапазоне, об./ мин. | 500-1200
1.11. | Возможность плавной регулировки скорости вращения ножа | наличие
1.12. | Угол расположения опциональной рукоятки по отношению к корпусу, градусов | 90
1.13. | Возможность автоклавирования | наличие
1.14. | Встроенный соединительный кабель | наличие
1.15. | Вес прибора не более, кг | 1.2
1.16. | Габаритные размеры (длина * высота), не более мм | 250 * 75
2. | Комплектность поставки:
2.1. | мотор с полым валом, шт. | 1
2.2. | обтюратор тупой , диаметр 12 мм, шт. | 1
2.3. | обтюратор тупой, диаметр 15 мм, шт. | 1
2.4. | трокар с косым срезом, диаметр 12 мм , шт. | 1
2.5. | трокар с косым срезом , диаметр 15 мм, шт. | 1
2.6. | рукоятка, лапароскопическая, шт. | 1
2.7. | лапароскопический нож, диаметр 12 мм, шт. | 1
2.8. | лапароскопический нож, диаметр 15 мм, шт. | 1
2.9. | защитный колпачок диаметр 12 мм, шт. | 1
2.10. | защитный колпачок диаметр 15 мм, шт. | 1
2.11. | моторный клапан диаметр 12 мм, шт. | 1
2.12. | моторный клапан диаметр 15 мм, шт. | 1
2.13. | уплотнительный колпачок одноразовый (в упаковке - 10 шт.) | 1
2.14. | щипцы захватывающие ClickLine диаметр 12 мм, шт. | 1
2.15. | щипцы захватывающие ClickLine диаметр 15 мм, шт. | 1
2.16. | ограничитель, (в упаковке- 5 шт.) | 1
3. | Год выпуска, не ранее (год) | 2010
3.1. | Срок поставки не более, рабочих дней | 20
3.2. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатацию, не менее (месяц) | 12
3.3. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
3.4. | Инструкции по эксплуатации на русском языке | наличие