## Техническое задание
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 101 от 17.09.2010г.
Техническое задание
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия к товару | Предлагаемые параметры и условия к товару (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Установка обратного осмоса, подготовки и подачи воды концентратов для гемодиализа XemoPO 3000 или эквивалент | 1 шт.
1.1. | Габариты (Ш*В*Г), не более, мм | 480*360*170
1.2. | Вес, кг, не более | 30
1.3. | Производительность по пермеату при температуре +10 градусов, л/час | 70
1.4. | Потребляемая мощьность, Вт | 300
1.5. | Напряжение питания, В, Гц | 220/230/50
1.6. | Тип защиты от поражения электрическим током, класс защиты | 1
1.7. | Уровень защиты от проникновения воды, защита от брызг | IPX4
1.8. | Минимальное давление воды, бар | 1.5
1.9. | Минимальное давление воды, бар | 5
1.10. | Максимальная температура воды, градус | 35
1.11. | Потребление воды, л/час, не более | 160
1.12. | Степень очистки по бактериям/эндотоксинам, не более, % | 99
1.13. | Перефильтр | наличие
1.14. | Функция режима автоматической химической дезинфекции и автоматической декальцификации | наличие
1.15. | Конструкция обеспечивает легкий доступ к внутреннимчастям установки для сервисных целей персонала | наличие
1.16. | Наличие предварительной накопительной емкости с электронным контролем уровня | наличие
1.17. | Легкий доступ в накопительную емкость для ее очистки от загрязнения персоналом | наличие
1.18. | Функция экономичный режим (циркуляция невостребованной очищенной воды) | наличие
1.19. | Микропроцессорный блок системы обеспечивает мониторинг всех узлов систем | наличие
1.20. | Функция индикации режимов работы установки, управление режимами работы, звуковая сигнализация ошибок | наличие
1.21. | Мониторинг значений проводимость/ температуры входной и очищенной воды с функцией сигнализации при достижении предельных значений | наличие
1.22. | Мембрана обратного осмоса изготовленна из композитного материала-полисульфон/полиамид | наличие
1.23. | Корпуса мембран, подводящие и отводящие трудопроводы быть выполненны из нержавеющей стали пищевого качества | наличие
1.24. | Сервисное меню для текущего состояния всех датчиков и клапанов установки | наличие
1.25. | Функция защиты от сухого холода | наличие
1.26. | Возможность работы системы без фильтра умягчения при жесткости воды до 25 градусов dH | наличие
2. | Год выпуска, не ранее, год | 2010
2.1. | срок поставки не более, рабочих дней | 25
2.3. | Предоставление гарантии на оборудование с момента ввода в эксплуатицию, не менее, месяц | 12
2.4. | Послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | наличие
2.5. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | наличие