## Техническое задание, Прилож 4
Приложение № 4
к документации об аукционе
Техническое задание на медицинске оборудование
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия
1 | 2 | 3
1 | Лот № 1. Установка для обработки биологических тканей STP-120-3 или эквивалент – 1 шт.
1.1 | Общие требования
1.1.1 | Соответствие требованиям электробезопасности | соответствие требованиям Классу защиты 1, степени загрязнения II
1.2 | Технические параметры
1.2.1 | Карусельного типа | наличие
1.2.2 | Передвижение с помощью колесиков | наличие
1.2.3 | Манипулятор для переноса корзины с образцами | наличие
1.2.4 | Включение функции дополнительного перемешивания. Вращение корзины вокруг своей оси и по вертикали для улучшения качества проводки | наличие
1.2.5 | Центрифугирование корзины с образцами перед переносом из одного контейнеры с реагентами в другой, для предотвращения контаминации | наличие
1.2.6 | Функция остановки цикла работы прибора для замены или выемки образцов | наличие
1.2.7 | Автоматическое погружение корзины с образцами в раствор при аварийном отключении электроэнергии благодаря наличию аккумуляторной батареи для сохранения образцов | наличие
1.2.8 | Вытяжная система на основе сменного угольного фильтра для защиты от вредных испарений | наличие
1.2.9 | Счетчик времени работы фильтра | наличие
1.2.10 | Объем контейнера для реагентов, не менее | 1,8 л
1.2.11 | Производительность прибора, не менее | 240 кассет за цикл
1.2.12 | Емкость корзины, не менее | 120 кассет
1.2.13 | Нагревание парафиновых ванн в диапазоне | От 50 до 70°С
1.3 | Программирование
1.3.1 | Память прибора | хранение не менее 10 программ протоколов проводки
1.3.2 | Программируемое время инфильтрации для каждой станции | от 1 сек. до 99 ч 59 мин
1.3.3 | Запуск программы с задержкой без лимита по времени | наличие
1.3.4 | Программирование перемешивание по вертикали для каждой станции отдельно | наличие
1.3.5 | Программирование перемешивание по спирали для каждой станции отдельно | наличие
1.3.6 | Возможность выбора времени центрифугирования | наличие
1.3.7 | Микропроцессорное управление | наличие
1.3.8 | Встроенный жидкокристаллический дисплей 2-х строчный, с индикацией даты, времени, оставшееся время инкубации текущего шага программы, количество шагов, станция, время старта и время окончания программы. | наличие
1.3.9 | Меню, в т.ч. на русском языке | наличие
1.3.10 | Оптический и акустический сигнал во время отключения электроэнергии и окончания программы | наличие
1.4 | Источники питания
1.4.1 | напряжение сети в диапазоне | 220-240 В
1.4.2 | частота сети в диапазоне | 50-60 Гц
1.4.3 | потребляемая мощность, не более | 400 Вт
1.4.4 | Встроенная никель-кадмиевая батарея, 12В/600м/А | наличие
1.5 | Комплектация
1.5.1 | Контейнеры для реактивов из химически стойкого пластика с ручками, не менее | 9 шт
1.5.2 | Парафиновые ванны сделанные из алюминия, не менее | 3 шт
1.5.3 | Корзина для образцов, не менее | 2 шт
1.5.4 | Внутренние крышки для корзин с образцами, не менее | 2 шт
1.5.5 | Крышки для контейнеров, не менее | 12 шт.
1.5.6 | Набор инструментов | 1 шт.
1.5.7 | Угольный фильтр | 1 шт.
1.5.8 | Инструкция | 1 шт
1.6 | Дополнительная комплектация
1.6.1 | Стандартные пластиковые кассеты для образцов с крышками, не менее | 5000 шт
1.7 | Габариты
1.7.1 | Габариты (диаметр, высота с закрытой - открытой крышкой), не более | 850х530-730 мм
1.8 | Прочие условия
1.8.1 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
1.8.2 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
1.8.3 | Вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | в течение 5-и дней с даты поставки
2 | Лот № 2. Станция для заливки биологических тканей парафином ЕC 350 или эквивалент – 1 шт.
2.1 | Общие требования
2.1.1 | Соответствие требованиям электробезопасности | соответствие требованиям Класса защиты 1, степени загрязнения II
2.2 | Технические параметры
2.2.1 | Станция содержит комбинированный модуль подогрева и дозирования парафина и модуль охлаждения. | Наличие
2.2.2 | Единая панель управления для всех рабочих поверхностей, расположенная на модуле дозирования и нагрева | Наличие
2.2.3 | ЖК экран с индикацией установленной температуры для модуля охлаждения, модуля нагрева
2.2.4 | Функция программируемых рабочих часов | Наличие
2.2.5 | Возможность установки Standby режима в выходные дни | Наличие
2.2.6 | Съемные лотки для кассет и заливочных форм, не менее | 2 шт.
2.2.7 | Объем лотков и форм, не менее | 2,2 л
2.2.8 | Емкость бака дозатора парафина, не менее | 5 л
2.2.9 | Подогреваемые лунки для щипцов, не менее | 6
2.2.10 | Охлаждаемый участок для ориентации образцов на основе элемента Пельтье | Наличие
2.2.11 | Независимый нагрев всех подогреваемых элементов модуля | диапазон температуры 50-70°С
2.2.12 | Встроенное освещение | Наличие
2.2.13 | Широкопольный увеличитель | Наличие
2.2.14 | Ручной привод для дозирования парафина с возможностью регулировки скорости подачи парафина | Наличие
2.2.15 | Ножной привод для дозирования парафина | Наличие
2.2.16 | Регулировка температуры на модуле охлаждения | от –15°С до 0°С
2.2.17 | Заливочные формы следующих размеров: 15х15 мм - 12 шт., 25х25мм -12 шт., 25х37 мм - 12 шт. | Наличие
2.2.18 | Напряжение сети в диапазоне | 220-240 В
2.2.19 | Частота сети в диапазоне | 50-60 Гц
2.2.20 | Потребляемая мощность, не более | 800 Вт
2.3 | Прочие условия
2.3.1 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию
2.3.2 | Год выпуска | не ранее 2010 г.
2.3.3 | Вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | в течение 5-и дней с даты поставки

## Сведения, Прилож 5
Приложение № 5
к документации об аукционе
Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара
__________________________________________________________________________________________________
(наименование участника размещения заказа)
предлагает поставить следующие товары:
№ п/п | Характеристики товара | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Лот № 1. Установка для обработки биологических тканей STP-120-3 или эквивалент – 1 шт.
1.1 | Модель |  | указать
1.2 | Общие требования
1.2.1 | Соответствие требованиям электробезопасности | соответствие требованиям Класса защиты 1, степени загрязнения II | указать
1.3 | Технические параметры
1.3.1 | Карусельного типа | наличие | указать
1.3.2 | Передвижение с помощью колесиков | наличие | указать
1.3.3 | Манипулятор для переноса корзины с образцами | наличие | указать
1.3.4 | Включение функции дополнительного перемешивания. Вращение корзины вокруг своей оси и по вертикали для улучшения качества проводки | наличие | указать
1.3.5 | Центрифугирование корзины с образцами перед переносом из одного контейнеры с реагентами в другой, для предотвращения контаминации | наличие | указать
1.3.6 | Функция остановки цикла работы прибора для замены или выемки образцов | наличие | указать
1.3.7 | Автоматическое погружение корзины с образцами в раствор при аварийном отключении электроэнергии благодаря наличию аккумуляторной батареи для сохранения образцов | наличие | указать
1.3.8 | Вытяжная система на основе сменного угольного фильтра для защиты от вредных испарений | наличие | указать
1.3.9 | Счетчик времени работы фильтра | наличие | указать
1.3.10 | Объем контейнера для реагентов, не менее | 1,8 л | указать
1.3.11 | Производительность прибора, не менее | 240 кассет за цикл | указать
1.3.12 | Емкость корзины, не менее | 120 кассет | указать
1.3.13 | Нагревание парафиновых ванн в диапазоне | От 50 до 70°С | указать
1.4 | Программирование
1.4.1 | Память прибора | хранение не менее 10 программ протоколов проводки | указать
1.4.2 | Программируемое время инфильтрации для каждой станции | от 1 сек. до 99 ч 59 мин | указать
1.4.3 | Запуск программы с задержкой без лимита по времени | наличие | указать
1.4.4 | Программирование перемешивание по вертикали для каждой станции отдельно | наличие | указать
1.4.5 | Программирование перемешивание по спирали для каждой станции отдельно | наличие | указать
1.4.6 | Возможность выбора времени центрифугирования | наличие | указать
1.4.7 | Микропроцессорное управление | наличие | указать
1.4.8 | Встроенный жидкокристаллический дисплей 2-х строчный, с индикацией даты, времени, оставшееся время инкубации текущего шага программы, количество шагов, станция, время старта и время окончания программы. | наличие | указать
1.4.9 | Меню, в т.ч. на русском языке | наличие | указать
1.4.10 | Оптический и акустический сигнал во время отключения электроэнергии и окончания программы | наличие | указать
1.5 | Источники питания
1.5.1 | напряжение сети в диапазоне | 220-240 В | указать
1.5.2 | частота сети в диапазоне | 50-60 Гц | указать
1.5.3 | потребляемая мощность, не более | 400 Вт | указать
1.5.4 | Встроенная никель-кадмиевая батарея, 12В/600м/А | наличие | указать
1.6 | Комплектация
1.6.1 | Контейнеры для реактивов из химически стойкого пластика с ручками, не менее | 9 шт | указать
1.6.2 | Парафиновые ванны сделанные из алюминия, не менее | 3 шт | указать
1.6.3 | Корзина для образцов, не менее | 2 шт | указать
1.6.4 | Внутренние крышки для корзин с образцами, не менее | 2 шт | указать
1.6.5 | Крышки для контейнеров, не менее | 12 шт. | указать
1.6.6 | Набор инструментов | 1 шт. | указать
1.6.7 | Угольный фильтр | 1 шт. | указать
1.6.8 | Инструкция | 1 шт | указать
1.7 | Дополнительная комплектация
1.7.1 | Стандартные пластиковые кассеты для образцов с крышками, не менее | 5000 шт | указать
1.8 | Габариты
1.8.1 | Габариты (диаметр, высота с закрытой - открытой крышкой), не более | 850х530-730 мм | указать
1.9 | Прочие условия
1.9.1 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | указать
1.9.2 | Год выпуска | не ранее 2010 г. | указать
1.9.3 | Вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | в течение 5-и дней с даты поставки | указать
2 | Лот № 2. Станция для заливки биологических тканей парафином ЕC 350 или эквивалент – 1 шт.
2.1 | Модель |  | указать
2.2 | Общие требования
2.2.1 | Соответствие требованиям электробезопасности | соответствие требованиям Класса защиты 1, степени загрязнения II | указать
2.3 | Технические параметры
2.3.1 | Станция содержит комбинированный модуль подогрева и дозирования парафина и модуль охлаждения. | Наличие | указать
2.3.2 | Единая панель управления для всех рабочих поверхностей, расположенная на модуле дозирования и нагрева | Наличие | указать
2.3.3 | ЖК экран с индикацией установленной температуры для модуля охлаждения, модуля нагрева |  | указать
2.3.4 | Функция программируемых рабочих часов | Наличие | указать
2.3.5 | Возможность установки Standby режима в выходные дни | Наличие | указать
2.3.6 | Съемные лотки для кассет и заливочных форм, не менее | 2 шт. | указать
2.3.7 | Объем лотков и форм, не менее | 2,2 л | указать
2.3.8 | Емкость бака дозатора парафина, не менее | 5 л | указать
2.3.9 | Подогреваемые лунки для щипцов, не менее | 6 | указать
2.3.10 | Охлаждаемый участок для ориентации образцов на основе элемента Пельтье | Наличие | указать
2.3.11 | Независимый нагрев всех подогреваемых элементов модуля | диапазон температуры 50-70°С | указать
2.3.12 | Встроенное освещение | Наличие | указать
2.3.13 | Широкопольный увеличитель | Наличие | указать
2.3.14 | Ручной привод для дозирования парафина с возможностью регулировки скорости подачи парафина | Наличие | указать
2.3.15 | Ножной привод для дозирования парафина | Наличие | указать
2.3.16 | Регулировка температуры на модуле охлаждения | от –15°С до 0°С | указать
2.3.17 | Заливочные формы следующих размеров: 15х15 мм - 12 шт., 25х25мм -12 шт., 25х37 мм - 12 шт. | Наличие | указать
2.3.18 | Напряжение сети в диапазоне | 220-240 В | указать
2.3.19 | Частота сети в диапазоне | 50-60 Гц | указать
2.3.20 | Потребляемая мощность, не более | 800 Вт | указать
2.4 | Прочие условия
2.4.1 | Срок предоставления гарантии качества, (месяцев) | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | указать
2.4.2 | Год выпуска | не ранее 2010 г. | указать
2.4.3 | Вспомогательные услуги: монтаж оборудования, его установка, пусконаладочные работы и ввод оборудования в эксплуатацию и инструктаж персонала Заказчика | в течение 5-и дней с даты поставки | указать