Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

№31 от 06.10.2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ ПРИНТЕРА ЦИФРОВОГО ТЕРМОГРАФИЧЕСКОГО

| № п/п | Описание требований | Требуемые значения\функции\параметры\условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Протокол подключения и обмена | DICOM |
| 2 | Принцип печати | Прямая термопечать |
| 3 | Модульная конструкция | Наличие |
| 4 | Количество самодиагностируемых, легкозаменимых модулей | Не более 10 |
| 5 | Печать пленки | Формат 14х17 дюймов (35х43 см) |
| 6 | Тип применяемой пленки | Голубая пленка, нечувствительная к свету |
| 7 | Загрузка пленки на свету | Наличие |
| 8 | Оптические свойства пленки | Dmin не более 0,22 Dmax не менее 3,20 |
| 9 | Разрешение | Не менее 320 dpi |
| 10 | Яркостное разрешение, градаций серого | Не менее 4096 (12 бит) |
| 11 | Зарядка пленки в лоток | Не менее 125 листов |
| 12 | Вес принтера без упаковки | Не более 55 кг |
| 13 | Возможность 2-х вариантов установки принтера: вертикальной и горизонтальной | Наличие |
| 14 | Минимальная занимаемая площадь (при вертикальной установке) | Не более 0,17 кв.м |
| 15 | Интерфейс DICOM RJ-45 | Наличие |
| 16 | Возможность хранения снимков, распечатанных на термографическом принтере, без дополнительной светозащиты | Наличие |
| 17 | Время хранения снимков, распечатанных на термографическом принтере, без дополнительной светозащиты | Не менее 20 лет |
| 18 | Срок годности пленки от момента изготовления | Не менее 3 лет |
| 19 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 20 | Сменный набор для удаления пыли с пленки в комплекте поставки | Не менее чем для 2500 отпечатков |
| 21 | Программное обеспечение для настройки пользовательских установок гаммы в комплекте. | Наличие |
| 22 | Гарантия на термографический принтер | Не менее 12 месяцев |