- протокол № 449/1 рассмотрения и оценки котировочных заявок

на приобретение стоматологического оборудования (Стоматологическая система для хирургии, имплантологии и эндодонтии CHIROPRO L или эквивалент)

- для Муниципального учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №7»

- г. Пермь                                                                                                                «13» октября 2010 года
										        10 часов 00 минут

# 1. На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

1.1. Председатель:

Дорощук Александр Иванович

1.2. Члены комиссии:

Гусева Надежда Михайловна

Шистерова Людмила Семеновна

Окунева Вера Ивановна

Жетикова Любовь Анатольевна

1.3. Секретарь:

Кротова Светлана Алексеевна

2. Наименование предмета запроса котировок: на приобретение стоматологического оборудования (Стоматологическая система для хирургии, имплантологии и эндодонтии CHIROPRO L или эквивалент) для МУЗ «Городская стоматологическая поликлиника № 7» (извещение № 449 от «05» октября 2010 года размещено на официальном сайте www.gorodperm.ru «05» октября 2010 года).

- Сведения о заказчике: МУЗ «ГСП № 7», Почтовый адрес: 614101, г.Пермь, ул.Магистральная, 20; Адрес электронной почты: Stomat7@perm.ru; Телефон: 2553492

- Максимальная цена муниципального контракта 145 000 рублей 00 коп.

- Источник финансирования заказа: Бюджет г.Перми

- Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок (существенные условия муниципального контракта):

a. Наименование, характеристики поставляемых товаров:

| Стоматологическая система для хирургии, имплантологии и эндодонтии CHIROPRO L (или эквивалент) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие характеристики системы: - Напряжение электропитания 6 100 – 240В, 50/60 ГЦ - Потребляемая мощность: 300 Вт - Класс оборудования: II для медицинских приборов в соответствии с Европейскими директивами 92/42/ЕЕС - Класс защиты от поражения электрическим током: II, тип BF по EN 60601-1 - Вид защиты от травмоопасности: IP40 |  |  |
| 1 | Блок управления CHIROPRO L (или эквивалент) – 1 шт. | 1.1. Габариты (ДхШхВ): 309х220х123х (высота со штативом 506 мм) 1.2. Вес: не более 2,7 кг 1.3. Индикатор жидкокристаллический с подсветкой и регулируемой контрастностью 1.4. Клавиатура пленочная, герметичная, с 9-ю кнопками интеллектуального управления 1.5. Быстросъемный разъем для подключения кабеля микромотора MX-LED 1.6. Держатель для штатива 1.7. Перистальтический насос для одноразовых ирригационных систем с регулируемой производительностью и возможностью выключения 1.8. Количество ступеней регулировки производительности перистальтического насоса: 5 1.9. Производительность перистальтического насоса регулируется, в диапазоне: 30 – 150 мл/мин. 1.10.Языки интерфейса: Немецкий, Французский, Английский, Итальянский, Испанский, Португальский, Японский, Русский. 1.11. Программное обеспечение обеспечивает три режима работы: - Имплантология - Хирургия - Эндодонтия 1.12. В режиме «Имплантология» 8 программ установки имплантантов, состоящих из 10 последовательных этапов, содержат программы для систем имплантантов: - Straumann -Nobel Biocare -Zimmer -Dentspley-Friadent -Biomet 3i -Astra Tech -Thommen Medical - Свободная для программирования любой системы имплантов 1.13. В режиме «Хирургия» 4 индивидуальных программы: - Резекция верхушки корня - Удаление зубов мудрости - Синус-лифт - Свободная для программирования любых операций 1.14. В режиме «Эндодонтия» 10 этапов программы: - Раскрытия пульпы - 9 этапов с возможностью настройки на конкретный эндодонтический бурав 1.15. Настройки эндо-параметров: - Автоматический обратный ход бурава, с установкой времени обратного хода от 0,5 до 3 сек. - Обратный ход бурава до выключения педали 1.16. Выбор 10 стандартных передаточных соотношений применяемого наконечника и свободная корректировка любого из них. 1.17. Выбор единиц измерения момента вращения бора Нсм или м Нм индивидуально для каждого режима. 1.18. Управление подсветкой микромотора: - Вкл./Выкл. - Регулировка яркости - Установка времени свечения после выключения педали 1.19. Настройка функции педали управления «Вкл./Выкл.» или «Регулировка оборотов» индивидуально для каждого режима. 1.20. Диапазон регулировки скорости вращения бора для передаточного соотношения наконечника 1:1 от 100 до 40 000 об/мин. 1.21. Диапазон регулировки крутящегося момента бора для передаточного соотношения наконечника 1:1 от 0,48 до 4,8 Нсм 1.22. Изменение и сохранение всех параметров во всех программах с возможностью автоматического восстановления заводских программных установок. |
| 2 | Микромотор MX-LED (или эквивалент) – 1 шт. | 2.1. Микромотор электрический стоматологический безколлекторный со светодиодной подсветкой. 2.2. Мощность при скорости вращения 25 000 об/мин. – 130 Вт 2.3. Диапазон скоростей вращения 100 – 40 000 об/мин. 2.4. Интенсивность подсветки регулируемая, белым светом макс. – 12 клк 2.5. Габариты: - Диаметр – 23,2 мм - Длина, включаемая разъем – 93,1 мм 2.6. Масса без кабеля – 115 гр 2.7. Переходник для присоединения наконечника – тип Е 2.8. Тип фиксации переходника – зажим с поворотным кольцом 2.9. Уровень шума при скорости вращения 40 000 об/мин. Не более 55 дБ 2.10. Стерилизация микромотора паровая в автоклаве при температуре до 134 град.С |
| 3 | Подставка для откладывания микромотора и наконечника – 1 шт. | 3.1. Стерилизуемая в автоклаве |
| 4 | Кабель для микромотора MX-LED (или эквивалент) – 1 шт. | 4.1. Длина – не менее 2,0 м 4.2. Вес – 105 гр. 4.3. Стерилизация кабеля паровая в автоклаве при температуре до 134 град.С |
| 5 | Педаль управления – 1 шт. | 5.1. Педаль водонепроницаемая с 3-мя кнопками и 1-ой клавишей с быстросъемным разъемом для подключения к блоку управления. 5.2. Функции кнопок: - Включение - выключение перистальтического насоса - Выбор этапа программы - Выбор направления вращения микромотора 5.3. Функции клавиши: Включение – выключение или регулирование скорости вращения микромотора в зависимости от установок блока управления. 5.4. Габаритные размеры (ДхШхВ) 250х205х54 мм (250х205х144 мм с установленной ручкой) 5.5. Масса 830 гр 5.6. Длина кабеля – не менее 2,9 м |
| 6 | Штатив для емкости с раствором – 1 шт. | 6.1. Штатив изготовлен из нержавеющей стали |
| 7 | Система ирригационная одноразовые стерильные (или эквивалент) – 1 кор. | 7.1. Система ирригационная одноразовая, стерильная, для перистальтического насоса блока управления CHIROPRO L в индивидуальной стерильной упаковке по 10 шт. в коробке. 7.2. Медицинский прибор класса I 7.3. Материалы: - Поливинлхлорид - Силикон 7.4. Шланг насоса: - Внешний диаметр – 5,6 мм - Внутренний диаметр – 2,4 мм 7.5. Шланг проводки: - Внешний диаметр – 2,6 мм - Внутренний диаметр – 1,4 мм 7.6. – Длина – не менее 2,3 м |
| 8 | Скобы для крепления ирригационной системы к кабелю – 10шт. |  |
| 9 | Наконечник угловой СА 20:1 L (или эквивалент) – 1 кор. | 9.1. Наконечник угловой для имплантологии с подсветкой. 9.2. Передаточное соотношение 20:1 (понижающий). 9.3. Переходник для присоединения к микромотору – тип Е. 9.4. Размер и тип используемых боров: диаметр 2,35 мм/тип 1 9.5. Передача охлаждающего раствора на бор вертикальная с внутренней проводкой через наконечник и подключением ирригационной системы в месте соединения с микромотором. 9.6. Подсветка двухточечная бестеневая через волоконную оптику с интенсивностью до 12 клк. 9.7. Диапазон скоростей вращения бора – от 5 до 2 000 об/мин. 9.8. максимальный крутящийся момент бора – 55 Нсм. 9.9. Высота головки наконечника без бора – не более 13,5 мм 9.10. Масса наконечника – 87 гр. 9.11. Стерилизация наконечника паровая в автоклаве при температуре до 134 град.С |

b. Место оказания услуг: 614042, г.Пермь, ул.Б.Хмельницкого, 21.

Кабинет главной медсестры

c. Период оказания услуг: с момента подписания контракта по 31 декабря 2010 года

d. Сведения о включенных в цену расходов: Цена товаров включает в себя: все расходы, включающие доставку товара, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, таможенные пошлины и иные платежи.

e. 1.      ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ для оплаты счет-фактуру и накладную.

e. 2. ЗАКАЗЧИК оплачивает поставляемый ПОСТАВЩИКОМ товар на основании  предоставленных документов путем перечисления денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА  на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания накладных.

- До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2 (две) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

- Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке, руб. | Регистрационный номер (по Журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «МЕДИКА» | 119 900,00 | 01 |
| 2 | ООО «АНИКС» | 114 500,00 | 02 |

- Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла следующее решение:

  - признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

# Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

# признать победителем в проведении запроса котировок

____________________ООО «АНИКС»__________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

_____________________614111, г.Пермь, ул.Яблочкова, 23___________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

________________114 500,00 (Сто четырнадцать тысяч пятьсот) рублей______________

Цена муниципального контракта, руб.

# признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

______________________ООО «МЕДИКА»__________________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

___________________________614007, г.Пермь, ул.Революции, 12______________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица),

____________119 900,00 (Сто девятнадцать тысяч девятьсот) рублей_____________________

Цена муниципального контракта, руб.

# Подписи:

| Председатель котировочной комиссии: | _________________/ Дорощук А.И. (Подпись) |
| --- | --- |
| Члены котировочной комиссии | _________________ /Гусева Н.М. (Подпись) |
|  | _________________ /Долгих Е.Н. (Подпись) |
|  | _________________ /Шистерова Л.С. (Подпись) |
|  | _________________ /Окунева В.И.. (Подпись) |
|  | _________________ /Жетикова Л.А. (Подпись) |
| Секретарь котировочной комиссии | _________________ /Кротова С.А. (Подпись) |