## Приложение №2
Приложение №2
№п/п | Наименование | Характеристики
1 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 50
|  | Количество определений в дублях не менее | 42
|  | Метод одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 75
|  | Диапазон определения концентраций, мМЕ/л | 0-30,0
|  | Чувствительность не более, мМЕ/л | 0.1
|  | Возможность использования набора для скрининга на гипертиреоз | Наличие
|  | цветная кодировка крышек и флаконов | Наличие
Состав набора:
|  | -разборный планшет,разделяемый по лункам с иммобилизированными моноклональными мышиными антителами к ТТГ не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат анти-ТТГ-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х13
|  | -промывочный буфер (концентрат) не менее,флхмл | 1х50
|  | -субстратный реагент,готов к применению, не менее, флхмл | 1х13
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х15
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее, фл | 6
|  | -клейкая пленка для стрипов не менее, шт | 2
|  | Количество, набор | 13
2 | Набор реагентов для количественного определения концентрации трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 50
|  | Количество определений в дублях не менее | 40
|  | Метод одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 90
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
|  | Не требует предварительного разведения сыворотки | Наличие
|  | Чувствительность не более, нмоль/л | 0.15
Состав набора:
|  | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат трийодтиронин-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению не менее, фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием трийодтиронина не менее, флхмл | 1х0,5
|  | Количество, набор | 7
3 | Набор реагентов для количественного определения концентрации тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 20
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 90
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
Не требует предварительного разведения сыворотки
|  | Чувствительность не более, нмоль/л | 5
Состав набора:
|  | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием тироксина не менее, флхмл | 1х0,5
|  | -раствор 8-анилинонафтил-1-сульфокислоты не менее, флхмл | 1х14
|  | Количество, набор | 7
4 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного трийодтиронина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 20
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод двустадийный конкурентный ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 80
|  | Шейкирование не менее, об/мин | 400-650
|  | Чувствительность, не более нмоль/л | 0.5
Состав набора:
|  | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к трийодтиронину не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат Т3-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием свободного Т3 не менее, флхмл | 1х1,0
|  | -аналитический водно-солевой раствор не менее, флхмл | 1х10
|  | Количество, набор | 7
5 | Набор реагентов для количественного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 20
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод одностадийный конкурентный ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 90
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
|  | Чувствительность, не более пмоль/л | 1
Состав набора:
|  | -разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к тироксину не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат тироксин-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х18
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием свободного Т4 не менее, флхмл | 1х0,5
|  | Количество, набор | 8
6 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тироидной пероксидазе в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 50
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод двустадийный сэндвич ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 150
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
|  | Чувствительность, не более Ед/мл | 4
Состав набора:
|  | -разборный планшет с иммобилизированной ТПО не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат антител против IgG человека с пероксидазой, готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТПО не менее, флхмл | 1х0,5
|  | -аналитический буфер не менее, флхмл | 1х14
|  | -буфер для разведения образцов сыворотки крови не менее, фл х мл | 1х50
|  | Количество, набор | 5
7 | Набор реагентов для количественного определения содержания аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 50
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод двустадийный сэндвич ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 90
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
|  | Чувствительность, не более Ед/мл | 10
Состав набора:
|  | -разборный планшет с иммобилизированным ТГ не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат ТГ с пероксидазой, готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием АТ к ТГ, не менее, флхмл | 1х0,5
|  | -аналитический буфер не менее, флхмл | 1х14
|  | Количество, набор | 4
8 | Набор реагентов для количественного определения содержания кортизола в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 50
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод конкурентный, одностадийный ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 90
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
|  | Чувствительность, не более нмоль/л | 5
Состав набора:
|  | -разборный планшет с моноклональными антителами к кортизолу не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат кортизол-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х18
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием кортизола не менее, флхмл | 1х0,5
|  | Количество, набор | 4
9 | Набор реагентов для количественного определения пролактина в сыворотке крови человека методом твердофазного иммуноферментного анализа | Количество анализируемой сыворотки не более, мкл | 20
|  | Количество определений в дублях, не менее | 40
|  | Метод одностадийный сэндвич ИФА | Наличие
|  | Суммарное время инкубации не более, мин | 90
|  | Шейкирование в диапазоне не менее, об/мин | 500-800
|  | Чувствительность, не более мМЕ/л | 10
Состав набора:
|  | -разборный планшет с моноклональными антителами к пролактину не менее, лунок х стрипов | 8х12
|  | -конъюгат анти-пролактин-пероксидаза, готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -промывочный буфер (концентрат) ,кратность не более | 20
|  | -раствор тетраметилбензидина,готов к применению, не менее, флхмл | 1х14
|  | -стоп-реагент не менее, флхмл | 1х14
|  | -калибровочные пробы, готовы к применению, не менее фл | 6
|  | -контрольная сыворотка с известным содержанием пролактина не менее, флхмл | 1х0,5
|  | Количество, набор | 4