## ТЗ 4 квартал
Приложение № 1
к извещению о проведении запроса котировок
№ 113 от 21.10.2010г.
Техническое задание
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия требования к товару (указать)
1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Общий белок, биуретовый метод для количественного определения концентрации общего белка в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -окрашивающий реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 10 | -стандарт белка, фл х мл | 1 х 3
| 11 | Состав окрашивающего реагента:
| 12 | -гидроксид натрия, ммоль/л | 200
| 13 | -калий-натрий тартрат, ммоль/л | 32
| 14 | -сульфат меди, ммоль/л | 12
| 15 | -иодид калия, ммоль/л | 30
| 16 | Состав стандарта:
| 17 | -белок, г/л | 80
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Количество, набор | 1
2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевина, ферментативный колометрический метод по модифицированной реакции Берлота для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона:
| 9 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 6
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 2
| 11 | Состав набора:
| 12 | -реагент 1, фл х мл | 1 х 100
| 13 | -реагент 2, фл х мл | 1 х 100
| 14 | -ферментативный концентрат, фл х мл | 1 х 1
| 15 | -стандарт мочевины, фл х мл | 1 х 3
| 16 | Состав реагента 1:
| 17 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 120
| 18 | -салицилат натрия, ммоль/л | 60
| 19 | -нитропруссид натрия, ммоль/л | 5
| 20 | -ЭДТА, ммоль/л | 1
| 21 | Состав реагента 2:
| 22 | -фосфатный буфер (рН < 13,0), ммоль/л | 120
| 23 | -гипохлорит натрия, ммоль/л | 10
| 24 | Состав ферментативного концентрата:
| 25 | -уреаза не менее, кЕ/л | 500
| 26 | Состав стандарта:
| 27 | -мочевина, ммоль/л | 13.3
| 28 | -азид натрия, % | 0.095
| 29 | Количество, уп. | 6
3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Холестерин, ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 13 | -стандарт холестерина, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 6,5), ммоль/л | 100
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 17 | -фенол, ммоль/л | 5
| 18 | -пероксидаза не менее, КЕ/л | 5
| 19 | -холестеринэстераза менее, Е/л | 150
| 20 | -холестериноксидаза менее, Е/л | 100
| 21 | -азид натрия, % | 0.05
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -холестерин, ммоль/л | 5.17
| 24 | Количество, шт. | 2
4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Глюкоза, ферментативный колометрический модифицированный метод (без депротеинизации) для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Стабильность ферментативного реагента:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 10 | Состав набора:
| 11 | -ферментативный реагент, фл х мл | 1 х 1000
| 12 | -стандарт глюкозы, фл х мл | 1 х 3
| 13 | Состав ферментативного реагента:
| 14 | -фосфатный буфер (рН 7,5), моль/л | 0.1
| 15 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.25
| 16 | -фенол, ммоль/л | 0.75
| 17 | -глюкозооксидаза (ГОД) не менее, кЕ/л | 15
| 18 | -пероксидаза (пОД) не менее, кЕ/л | 1.5
| 19 | -мутароза, не менее, кЕ/л | 2
| 20 | -стабилизаторы | Наличие
| 21 | Состав стандарта:
| 22 | -глюкоза, ммоль/л | 5.55
| 23 | Количество, наб. | 1
5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аланинаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,5), ммоль/л | 150
| 17 | -L-аланин, ммоль/л | 750
| 18 | -лактатдегидрогеназа не более, кЕ/л | 1.2
| 19 | Состав субстрата:
| 20 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 90
| 21 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 22 | Количество, шт. | 4
6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Аспартатаминотрансфераза, кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -ТРИС буфер (рН 7,8), ммоль/л | 100
| 17 | -L-аспартат, ммоль/л | 300
| 18 | -лактатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.9
| 19 | -малатдегидрогеназа не менее, кЕ/л | 0.6
| 20 | Состав субстрата:
| 21 | -2-оксоглутарат, ммоль/л | 60
| 22 | -NADH, ммоль/л | 0.9
| 23 | Количество, шт. | 4
7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Билирубин прямой/общий, колометрический модифицированный метод Ендрассика-Грофа для количественного определения концентрации прямого и общего билирубина в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -двухреагентная | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности | Наличие
| 8 | Состав набора:
| 9 | -реагент для определения общего билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 10 | -О-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 11 | -реагент для определения прямого билирубина, фл х мл | 1 х 100
| 12 | -П-нитритный реагент, фл х мл | 1 х 9
| 13 | Состав реагента для определения общего билирубина:
| 14 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 15 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 16 | -кофеин (акселератор), ммоль/л | 200
| 17 | -бензоат натрия, ммоль/л | 420
| 18 | Состав О-нитритного реагента:
| 19 | -нитрит натрия, ммоль/л | 390
| 20 | Состав реагента для определения прямого билирубина:
| 21 | -сульфаниловая кислота, ммоль/л | 14
| 22 | -соляная кислота, ммоль/л | 300
| 23 | Состав П-нитритного реагента:
| 24 | -нитрит натрия, ммоль/л | 25
| 25 | Количество, шт. | 6
8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антистрептолизин-О, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина-О в неразведенной сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент белого цвета не менее, мл | 2
| 9 | Чувствительность не ниже, МЕ/мл | 250
| 10 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 11 | Время проведения анализа не более, мин | 2
| 12 | Количество, уп. | 1
9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревматоидного фактора в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 8 | Кол-во тестов, не менее | 100
| 9 | Количество, уп. | 1
10 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | С-реактивный белок, экспресс-тест для качественного и полуколичественного определения с-реактивного белка в сыворотке крови | Наличие
| 5 | Метод латексной агглютинации | Наличие
| 6 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре хранения 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 7 | Состав набора:
| 8 | -латексный реагент не менее, тестов | 100
| 9 | Состав латесного реагента:
| 10 | -суспензия латексных частиц, покрытых антителами против СРБ человека | Наличие
| 11 | Чувствительность не ниже, мг/л | 6
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 3
| 14 | Количество, уп. | 10
11 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинин, кинетический метод по Яффе без депротеинизации для количественного определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 15-25 С0 до конца срока годности
| 8 | Стабильность рабочего раствора:
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -пикриновая кислота (26 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 12 | -гидроксид натрия (1,6 ммоль/л), фл х мл | 1 х 100
| 13 | -стандарт креатинина (177 ммоль/л), фл х мл | 1 х 25
| 14 | Количество, шт. | 8
12 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Триглицериды, энзиматический колориметрический метод для количественного определения концентрации триглицеридов в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -монореагент, фл х мл | 4 х 100
| 11 | -стандарт триглицеридов, фл х мл | 1 х 3
| 12 | Состав монореагента:
| 13 | -PIPES буфер (рН-7,5), ммоль/л | 50
| 14 | -4-хлорфенол, ммоль/л | 5
| 15 | -4-аминоантипирин, ммоль/л | 0.25
| 16 | -ионы магния ммоль/л | 4.5
| 17 | -АТФ, ммоль/л | 2
| 18 | -липаза, ≥ Е/мл | 1.3
| 19 | -пероксидаза, ≥ Е/мл | 0.5
| 20 | -глицеролкиназа, ≥ Е/мл | 0.4
| 21 | -глицерол-3-фосфат оксидаза, ≥ Е/мл | 1.5
| 22 | Состав стандарта:
| 23 | -триглицериды, ммоль/л | 2.28
| 24 | Количество, набор | 2
13 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Альфа-амилаза, кинетический метод с использованием в качестве субстрата CNPG3 для количественного определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (реагент готов к использаванию) | Наличие
| 7 | Стабильность реагента после вскрытия флакона: | Наличие
| 8 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 12
| 9 | -при температуре 15-25 С0 не менее, недель | 4
| 10 | Состав набора:
| 11 | -реагент, фл х мл | 6 х 50
| 12 | Состав реагента:
| 13 | -MES буфер (рН 6,0), ммоль/л | 36
| 14 | -GNPG3, ммоль/л | 1.6
| 15 | -ацетат кальция, ммоль/л | 3.6
| 16 | -хлорид натрия, ммоль/л | 37
| 17 | -тиоцианат калия, ммоль/л | 253
| 18 | -азид натрия, % | 0.095
| 19 | Количество, набор | 1
14 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Щелочная фосфотаза, кинетический метод по рекомендации DGKCh (DEA буфер), для количественного определения активности щелочной фосфотазы в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 5
| 12 | Состав набора:
| 13 | -буфер, фл х мл | 8 х 40
| 14 | -субстрат, фл х мл | 8 х 10
| 15 | Состав буфера:
| 16 | -диэтаноламиновый буфер (рН 10,35±0,2), моль/л | 1.25
| 17 | -хлорид магния, ммоль/л | 0.625
| 18 | Состав субстрата:
| 19 | -р-нитрофенилфосфат, ммоль/л | 55
| 20 | Количество, шт. | 2
15 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Мочевая кислота, ферментативный уреазный метод для количественного определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови и моче | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность ферментативного реагента:
| 10 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 14
| 11 | Состав набора:
| 12 | -ферментативный реагент, фл х мл | 4 х 100
| 13 | -стандарт мочевой кислоты, фл х мл | 1 х 3
| 14 | Состав ферментативного реагента:
| 15 | -фосфатный буфер (рН 7,0), ммоль/л | 50
| 16 | -4-аминофеназол, ммоль/л | 0.3
| 17 | -3,5-дихлоро-2-гидроксибензол сульфоновай кислоты, ммоль/л | 4
| 18 | -уриказа не менее, Е/л | 200
| 19 | -пероксидаза не менее, Е/л | 1000
| 20 | Состав стандарта:
| 21 | -мочевая кислота, мкмоль/л | 476
| 22 | Количество, шт. | 1
16 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Железо, метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие
| 6 | Процедура проведения анализа:
| 7 | -однореагентная (монореагент) | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -реагент ХЗБ, фл х мл | 2 х 100
| 11 | -стандарт железа, фл х мл | 1 х 5
| 12 | Состав реагента ХЗБ:
| 13 | -хромазурол Б (ХЗБ), ммоль/л | 0.18
| 14 | -цетилтриметиламмонийбромид (ЦТАБ), ммоль/л | 2.2
| 15 | -гуанидинхлорид, моль/л | 2.6
| 16 | -ацетат-натриевый буфер (рН 4,7), ммоль/л | 45
| 17 | -стабилизаторы и активаторы | Наличие
| 18 | Состав стандарта:
| 19 | -железо (ионизированное), мкмоль/л | 17.9
| 20 | Количество, шт. | 6
17 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Протромбиновое время, набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, фл х мл | 4 х 5
| 7 | -лиофильно высушенная стандарт-плазма , фл х мл | 1 х 1
| 8 | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) | Наличие
| 9 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 10 | Стабильность раствора тромбопластин-кальциевой смеси:
| 11 | -при температуре 37 С0 не менее, часов | 6
| 12 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 48
| 13 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 7
| 14 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 15 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 16 | Линейность определения протромбинового времени не менее, с | 11,0 - 90,0
| 17 | Количество, уп. | 15
18 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тех-АПТВ-El-тест, набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 100
| 6 | Состав набора:
| 7 | -АПТВ-реагент (лиофильно высушеная смесь, содержащая фосфолипиды мозна человека, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы) не менее, фл х мл | 2 х 5
| 8 | -кальция хлорид 0,277 % раствор, фл х мл | 2 х 10,0
| 9 | АПТВ-реагент готов к использованию | Наличие
| 10 | Линейность определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени не менее, с | 30,0 - 300,0
| 11 | Количество, уп. | 5
19 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | РФМК-тест, набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | Наличие
| 5 | Количество определений не менее | 200
| 6 | Состав набора:
| 7 | -орто-фенантролина гидрохлофид (расфасован в 96 лунках планшета) , мг | 70
| 8 | -положительный контроль (лиофильно высушенная плазма человека содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 9 | -отрицательный контроль (лиофильно высушенная плазма человека не содержащая РФМК ), фл х мл | 1 х 1
| 10 | -скарификатор стерильный не менее, шт. | 1
| 11 | -стеклянная палочка не менее, шт. | 1
| 12 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 13 | Стабильность контрольной плазмы после разведения:
| 14 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 1
| 15 | Количество определений не менее | 200
| 16 | Количество, уп. | 2
20 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Тромбо-тест, набор реагентов для определения тромбинового времени | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -лиофильно высушеный тромбтин, фл х ед. NIH | 6 х 4
| 7 | -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, фл х мл | 1 х 0,5
| 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-8 С0 до конца срока годности | Наличие
| 9 | Стабильность раствора тромбина:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, часов | 6
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 2
| 12 | Стабильность стандарт-плазмы после разведения:
| 13 | -при температуре 15-25 С0 не менее, часов | 3
| 14 | Линейность определения тромбинового времени не менее, с | 11,0 - 120,0
| 15 | Количество, уп. | 2
21 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | АДФ, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -АДФ (аденозин-5-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м. 471,2), фл х мг | 2 х 2,0
| 6 | -растворитель для АДФ, фл х мл | 2 х 2,5
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 1000
| 8 | Количество, уп. | 1
22 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Ристомицин, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -ристомицин, фл х мг | 1 х 7,5
| 6 | -растворитель для ристомицина, фл х мл | 1 х 1,0
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 10
| 8 | Количество, уп. | 4
23 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Коллаген, набор реагентов для индукции агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм | Наличие
| 4 | Состав набора:
| 5 | -коллаген (лиофильно высушенная фракция из богатой коллагеном ткани человека), фл х мг | 1 х 120,0
| 6 | -растворитель для коллагена, фл х мл | 1 х 6,5
| 7 | Количество записей агрегации тромбоцитов не менее | 120
| 8 | Количество, уп. | 1
24 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинкиназа, кинетический модифицированный стандартный метод по рекомендации ECCLS и IFCC для количественного определения активности креатинкиназыв сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 3
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 19 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 21 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 22 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 23 | -NADP, ммоль/л | 2
| 24 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 25
| 26 | -азид натрия, % | 0.095
| 27 | Состав субстрата:
| 28 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 29 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
| 30 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 31 | -азид натрия, % | 0.095
| 32 | Количество, шт. | 1
25 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Креатинкиназа МВ-фракция, кинетический метод с иммунным ингибированием для количественного определения активности креатинкиназы МВ в сыворотке и плазме крови | Наличие
| 5 | Процедура проведения анализа:
| 6 | -однореагентная (с рабочим раствором) | Наличие
| 7 | -двухреагентная | Наличие
| 8 | Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 9 | Стабильность рабочего раствора:
| 10 | -при температуре 2-8 С0 не менее, дней | 30
| 11 | -при температуре 15-25 С0 не менее, дней | 2
| 12 | Состав набора:
| 13 | -ферментативный реагент, фл х мл | 10 х 8
| 14 | -субстрат, фл х мл | 2 х 10
| 15 | Состав ферментативного реагента:
| 16 | -имидазоловый буфер (рН 6,5), моль/л | 0.1
| 17 | -глюкоза, ммоль/л | 20
| 18 | -ацетат магния, ммоль/л | 10
| 19 | -N-ацетилцистеин, ммоль/л | 0.2
| 20 | -АМФ, ммоль/л | 5
| 21 | -диаденозин пентафосфат, мкмоль/л | 10
| 22 | -НАДФ, ммоль/л | 2
| 23 | -гексокиназа не менее, Е/мл | 4
| 24 | -ЭДТА, ммоль/л | 2
| 25 | -SH стабилизатор, ммоль/л | 30
| 26 | -антитела (козел) к креатинкиназе, блокирующие блокирующие активность не менее чем до, Ед/л КК-ММ | 2000
| 27 | -азид натрия, % | 0.095
| 28 | Состав субстрата:
| 29 | -АДФ, ммоль/л | 2
| 30 | -глюкоза-6-фосфат--дегидрогеназа не менее, Е/мл | 2.8
| 31 | -креатинфосфат, ммоль/л | 30
| 32 | -азид натрия, % | 0.095
| 33 | Количество, уп. | 1
26 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор реагентов для ежедневной промывки для EasyLyte Calcium (MEDICA, США) | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 6 х 15
| 6 | Стабильность после разведения не менее, недель | 4
| 7 | Количество, шт. | 1
27 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод pO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество, шт. | 1
28 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод pCO2 для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество, шт. | 1
29 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Электрод референсный для анализаторов Na/К/Са/рН, Nа/К/Сl/Li (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Количество, шт. | 1
30 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Модуль реагентный для анализатора электролитов и газов крови EasyStat (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Срок работы модуля не менее, дней | 35
| 6 | Количество, шт. | 3
31 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Набор контрольных материалов для анализатора Easylyte (Medica Corp., США) | Наличие
| 5 | Фасовка, фл х мл | 2 х 10
| 6 | Стабильность после вскрытия не менее, недель | 8
| 7 | Количество, шт. | 1
32 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антиген кардиолипиновый | Наличие
| 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие
| 6 | Тип исследуемого образца:
| 7 | -сыворотка | Наличие
| 8 | -плазма | Наличие
| 9 | Состав набора:
| 10 | -спиртовый раствор кардиолипинового антигена, амп. х мл | 10 х 2,0
| 11 | -раствор 70% холин-хлорида, фл х мл | 2 х 5,0
| 12 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 60
| 13 | Время проведения анализа не более, мин | 10
| 14 | Количество, уп. | 4
33 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления видоспецфических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами основного белка наружной мембраны Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,0
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0
| 9 | -коньюгат (мышиные моноклональные антитела к IgG человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 0,3
| 10 | -буферный раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -буферный раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 26,0
| 13 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 0,7
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 16 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 17 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 18 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 40
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 75
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11
| 25 | Количество, набор | 2
34 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Гельминты-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков | Наличие
| 5 | Твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 6 | Состав набора:
| 7 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, лунок х стрипов | 8 х 12
| 8 | -планшетов не менее, шт. | 2
| 9 | -положительный контрольный образец, содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 2,5
| 10 | -отрицательный контрольный образец, не содержащий иммуноглобулины класса G к антигенам описторхов, трихинелл, токсокар и эхинококков, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5
| 11 | -коньюгат (концентрат, моноклональные специфические антитела к IgG человека меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 2,5
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 13 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 2 х 10,0
| 14 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 28,0
| 15 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 2 х 13,0
| 16 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 2 х 1,0
| 17 | -стоп-реагент, фл. х мл | 2 х 12,0
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 4
| 19 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 20 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Срок годности готового раствора коньюгата не менее, час | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Количество, набор | 1
35 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Chlamydia trachomatis-IgA, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными рекомбинантными антигенами Chlamydia trachomatis не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 0,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 1,0
| 9 | -коньюгат (антитела к IgA человека, меченные пероксидазой хрена), фл | 1
| 10 | -раствор для разведения сывороток, фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения , фл. х мл | 1 х 3,0
| 12 | -раствор для разведения коньюгата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -буферный раствор для субстрата, фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х1,5
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 6,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 3
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | Исследуемый образец:
| 21 | -сыворотка | Наличие
| 22 | -плазма | Наличие
| 23 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 20
| 24 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 90
| 25 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 11
| 26 | Количество, набор | 4
36 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу протого герпеса 1 и 2 типа | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Количество, набор | 4
37 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ВПГ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок антигенами ВПГ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Количество, набор | 4
38 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5
| 9 | -коньюгат (моноклональные антитела против IgМ человека, меченные пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 1,5
| 10 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 11 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 12 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 13 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 14 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0
| 15 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 16 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 17 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 18 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 19 | Исследуемый образец:
| 20 | -сыворотка | Наличие
| 21 | -плазма | Наличие
| 22 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 23 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 24 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10
| 25 | Специфичность не менее, % | 100
| 26 | Чувствительность не менее, % | 100
| 27 | Количество, набор | 3
39 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Токсоплазмоз-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными антигенами Toxoplasma gondii не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -контрольный образец , фл. х мл | 1 х 1,3
| 8 | -калибровочные растворы, фл. х мл | 6 х 1,3
| 9 | -коньюгат концентрированный, фл. х мл | 1 х 1,5
| 10 | -раствор для предвлрительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -раствор для разведения коньюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл. х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -планшет для предварительного разведения образцов, шт. | 1
| 18 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 21 | -трафарет для построения калибровочного графика, шт. | 1
| 22 | Состав контрольного образца:
| 23 | -иммуноглобулины класса G к Toxoplasma gondii в диапазоне концентраций не менее, МЕ/мл | 34 -46
| 24 | Концентрация калибраторов:
| 25 | -первый калибратор, МЕ/мл | 200
| 26 | -второй калибратор, МЕ/мл | 100
| 27 | -третий калибратор, МЕ/мл | 50
| 28 | -четвертый калибратор, МЕ/мл | 25
| 29 | -пятый калибратор, МЕ/мл | 10
| 30 | -шестой калибратор, МЕ/мл | 0
| 31 | Цветовая кодировка реагентов | Наличие
| 32 | Диапазон измеряемых концентраций не менее, МЕ/мл | 10-200
| 33 | Исследуемый образец:
| 34 | -сыворотка | Наличие
| 35 | -плазма | Наличие
| 36 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 37 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 38 | Количество промывок за время проведения анализа не менее | 10
| 39 | Специфичность не менее, % | 100
| 40 | Чувствительность не менее, % | 100
| 41 | Количество, набор | 3
40 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Токсо-антитела, тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к Toxoplasma gondii | Наличие
| 4 | Двухстадийный твердофазный иммуноферментный анализ | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном Toxoplasma gondii, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -слабоположительный контрольный образец, инактивированный (К+слаб), фл. х мл | 1 х 1,5
| 9 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 2,5
| 10 | -коньюгат (антиген Toxoplasma gondii, меченный пероксидазой хрена), фл. х мл | 1 х 13,0
| 11 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 1 х 28,0
| 12 | -тетраметилбензидин (ТМБ), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 14 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 15 | -ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 16 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 17 | Исследуемый образец:
| 18 | -сыворотка | Наличие
| 19 | Объем исследуемого образца не менее, мкл | 100
| 20 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 21 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 22 | Количество, набор | 3
41 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgM, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов М к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9
| 29 | Количество, набор | 3
42 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Краснуха IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов G к вирусу краснухи. | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированным на внутренней поверхности лунок антигеном вируса краснухи не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ; концентрация специфических Ig G указана на флаконе), фл. х мл | 1 х 3,0
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (моноклональные антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5 мл
| 10 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10
| 11 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 12 | -раствор для разведения конъюгата (РРК), фл. х мл | 1 х 13,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения исследуемых образцов, шт. | 1
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град., мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Срок годности набора не более, мес. | 9
| 29 | Количество, набор | 3
43 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgМ, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig М человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Количество, набор | 4
44 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | ЦМВ-IgG, тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -разборный планшет с иммобилизированными на внутренней поверхности лунок рекомбинантными антигенами ЦМВ не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 7 | -положительный контрольный образец, инактивированный (К+ ), фл. х мл | 1 х 1,5
| 8 | -отрицательный контрольный образец, инактивированный (К-), фл. х мл | 1 х 3,0
| 9 | -конъюгат, концентрат (антитела к Ig G человека, меченые пероксидазой хрена), фл х мл | 1 х 1,5
| 10 | - раствор для разведения конъюгата (РРК), фл х мл | 1 х 13,0
| 11 | -раствор для предварительного разведения сывороток (РПРС), фл. х мл | 1 х 10,0
| 12 | -раствор для разведения сывороток (РРС), фл. х мл | 1 х 12,0
| 13 | -концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25), фл. х мл | 2 х 28,0
| 14 | -субстратный буферный раствор (СБР), фл. х мл | 1 х 13,0
| 15 | -тетраметилбензидин (ТМБ), концентрат, фл х мл | 1 х 1,0
| 16 | -стоп-реагент, фл. х мл | 1 х 12,0
| 17 | -пленка для заклеивания планшета не менее, шт | 2
| 18 | -пластиковая ванночка для реагентов не менее, шт | 2
| 19 | -наконечники для пипеток не менее, шт | 16
| 20 | -планшет для предварительного разведения сывороток не менее, лунок х стрипов | 8 х 12
| 21 | Исследуемый образец:
| 22 | -сыворотка | Наличие
| 23 | -плазма | Наличие
| 24 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 25 | Стабильность иммуносорбента после первого вскрытия пакета не менее при темературе хранения 2-8 град. не менее, мес. | 3
| 26 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 85
| 27 | Количество промывок за время проведения анализа не более | 10
| 28 | Количество, набор | 4
45 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Хелико-IgG, тест-система для колличественного определения IgG антител к Helicobacter pylori в сыворотке или плазме крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -проявочная ванна, не менее, шт | 3
| 7 | -пластиковые Гребни, не менее, шт | 3
| 8 | -положительный контроль, фл. х мл | 1 х 0,2
| 9 | -отрицательный контроль, фл. х мл | 1 х 0,2
| 10 | -разбавитель образца, фл. х мл | 1 х 5,0
| 11 | -перфоратор для прокалывания алюминиевой фольги | Наличие
| 12 | -шкала для считывания результатов | 1 х 13,0
| 13 | Исследуемый образец:
| 14 | -сыворотка | Наличие
| 15 | -плазма | Наличие
| 16 | Объем исследуемого образца не более, мкл | 10
| 17 | Суммарное время проведения анализа (инкубаций) не более, мин | 60
| 18 | Количество промывок за время проведения анализа, не менее | 3
| 19 | Количество, набор | 1
46 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-А диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы А (II) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 7 | Количество, фл | 60
47 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Антитела моноклональные анти-В диагностические жидкие для определения групп крови человека системы АВО | Наличие
| 5 | Титр в реакции агглютинации на плоскости с эритроцитами группы В (III) по ТУ 9398-001-27575295-2004, не менее | 1: 32
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 7 | Количество, фл | 60
48 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | АНТИ-Rho(D)IgM моноклональный реагент для определения резус-принадлежности крови человека | Наличие
| 5 | Титр в микроплате с D(+) эритроцитами по ТУ 9398-002-27575295-2004, не менее | 1: 256
| 6 | Фасовка, фл х мл | 1 х 10
| 7 | Количество, фл | 60
49 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л | 20
| 7 | Срок годности не менее, мес. | 18
| 8 | Количество, шт. | 18
50 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Лизирующий раствор для автоматического гематологического анализатора ""EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие
| 5 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3
| 6 | Объем, л | 1
| 7 | Стабильность раствора после вскрытия при температуре 2-30 С0 не менее, мес. | 3
| 8 | Количество, шт. | 10
51 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Очищающий раствор для автоматического гематологического анализатора "EXCELL 18" (DREW Scientific, Великобритания) | Наличие
| 5 | Состав раствора:
| 6 | -протеолитические ферменты | Наличие
| 7 | -пурпурный краситель для визуализации раствора в магистралях прибора | Наличие
| 8 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 9 | Объем, л | 5
| 10 | Срок годности не менее, мес. | 12
| 11 | Количество, шт. | 10
52 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал с низкими значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 6
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 12
| 8 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3
| 9 | Состав набора:
| 10 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5
| 11 | Количество, уп. | 1
53 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Контрольный материал с нормальными значениями для автоматического гематологического анализатора EXCELL 18 (Drew Scientific,Великобритания-США) | Наличие
| 5 | Стабильность до вскрытия флакона не менее, мес. | 6 | Указать
| 6 | Стабильность после вскрытия флакона при температуре 2-8 С0 не менее, недель | 4
| 7 | Аттестованных параметров не менее | 12
| 8 | Дифференциация лейкоцитов не менее, субпопуляций | 3
| 9 | Состав набора:
| 10 | -конрольный материал не менее, фл х мл | 1 х 2,5
| 11 | Количество, уп. | 1
54 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Романовскому для окрашивания форменных элементов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -0,76% раствор Азур-эозина в смеси метанола и глицерина, фл х л | 1 х 1
| 7 | -концентрированный фосфатный буфер, фл х мл | 1 х 10
| 8 | Количество, л | 5
55 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор по Май-Грюнвальду для фиксации и окраски препаратов крови | Наличие
| 5 | Состав набора:
| 6 | -эозин метиленоваый синий, фл х мл | 1 х 1000
| 7 | Количество, л | 5
56 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения крови, кетонов, глюкозы, белка, рН в моче человека. | Наличие
| 4 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 5 | Концентрации рабочего реагента:
| 6 | - метиловый красный, % | 0.71
| 7 | - бромтимоловый синий, % | 12.1
| 8 | - эфир тетрабромфенолфталеина, % | 0.21
| 9 | - тетрабромфеноловый синий, % | 0.35
| 10 | - глюкозооксидаза, % | 1.3
| 11 | - пероксидаза, % | 1.3
| 12 | -тетраметилбензидин, % | 21
| 13 | - натрия нитропруссид, % | 4.9
| 14 | - тетраметилбензидин, % | 1.5
| 15 | - куменовая перекись водорода, % | 15.2
| 16 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, г/л (мг/дл) | 0,0 - 5,0 (0,0 - 500,0)
| 17 | Диапазон определяемых значений рН не менее | 5-9
| 18 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 55,0 (0,0 - 1000,0)
| 19 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, ммоль/л (мг/дл) | 0,0 - 15,0 (0,0 - 156,0)
| 20 | Диапазон определяемых концентраций крови не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
| 21 | Диапазон определяемых концентраций гемоглобина не менее, эри/мкл | 0,0 - 250,0
| 22 | Цветовых полей на пенале для индикации концентрации белка не более | 4
| 23 | Цветовых полей на пенале для индикации значений рН не более | 5
| 24 | Цветовых полей на пенале для индикации значений глюкозы не более | 5
| 25 | Цветовых полей на пенале для индикации значений кетоновых тел не более | 4
| 26 | Цветовых полей на пенале для индикации значений крови не более | 4
| 27 | Цветовых полей на пенале для индикации значений гемоглобина не более | 4
| 28 | Храние образцов мочи для исследования не менее, часов | 4
| 29 | Фасовка не менее, тест-полосок | 50
| 30 | Количество, уп. | 3
57 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Скарификатор-копье для прокалывания кожи пальца, одноразовый, стерильный | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х шт | 1 х 2000
| 6 | Количество, шт | 10000
58 | 1 | Торговое наименование | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения с указанием каталожного номера | Указать
| 3 | Микрокювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови | Наличие
| 4 | Объем микрокюветы, мкл | 250
| 5 | Объем биопробы, мкл | 25
| 6 | Фасовка, уп.х шт. | 1 х 1000
| 7 | Количество, уп. | 5
59 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 3 | Сульфосалициловая кислота 2-водная | Наличие
| 4 | Квалификация Ч | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 1,0
| 6 | Количество, кг | 1
60 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента тестового поля:
| 7 | - глюкозооксидаза, ед | 1.1
| 8 | - пероксидаза, ед | 0.13
| 9 | -йодид калия, мг | 0.3
| 10 | Диапазон определяемых концентраций глюкозы не менее, мг/дл | 0,0 - 2000,0
| 11 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
| 12 | Количество, уп. | 4
61 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения кетонов в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента тестового поля:
| 7 | - нитропруссид натрия, мг | 0.19
| 8 | Диапазон определяемых концентраций кетоновых тел не менее, мг/дл | 0,0 - 100,00
| 9 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
| 10 | Количество, уп. | 4
62 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения белка в моче человека. | Наличие
| 5 | Стабильность тест-полосок после вскрытия пенала до конца срока годности | Наличие
| 6 | Концентрации рабочего реагента тестового поля:
| 7 | - тетрабромфеноловый синий, мкг | 2
| 8 | Диапазон определяемых концентраций белка не менее, мг/дл | 0,0 - 1000,00
| 9 | Фасовка не менее, тест-полосок | 100
| 10 | Количество, уп. | 4
63 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Регистрационное удостоверение | Указать | от_______№_______, сроком действия до___________
| 4 | Раствор для окраски ретикулоцитов | Наличие
| 5 | Суправитальный пробирочный метод | Наличие
| 6 | Состав раствора:
| 7 | -бриллиантовый крезиловый синий не менее, фл х мл | 1 х 50
| 8 | Количество, фл. | 2
64 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать
| 2 | Производитель, страна происхождения
| 3 | Бромтимоловый синий | Наличие
| 4 | Квалификация ЧДА | Наличие
| 5 | Фасовка, уп х кг | 1 х 0,1
| 6 | Количество, кг | 0.1
Остаточный срок годности - не менее 80 % от срока, указанного производителем |  |  | Указать