Приложение №2

К извещению №56 от «25» октября 2010г.

О проведении запроса котировок

Техническое задание на хирургический потолочный двухблочный светильник.

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Предлагаемые параметры и условия к оборудованию (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование | Хирургический потолочный двухблочный светильник |  |
| 2. | Модель | Аксима 520/520 или эквивалент |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 6. | Инструкция по эксплуатации на русском языке. | Наличие |  |
| Технические характеристики |  |  |  |
| 7. | Светильник предназначен для освещения операционного поля при хирургических операциях малой, средней и высшей сложности. | Наличие |  |
| 8. | Соответствия стандартам (по сертификату): | ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.41-2001, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-95, ГОСТ 26368-90. |  |
| 9. | Высота подвеса, (без подставки), мм | 3000+250 |  |
| 10. | Шарнирная система должна обеспечивать возможность установки каждого блока в любое положение внутри круга диаметром 3,4 м | Наличие |  |
| 11. | Возможность перемещения блока освещения по вертикали | Угол поворота не менее +45º на плече 900 мм |  |
| 12. | Возможность вращения всех блоков и консолей вокруг вертикальных осей | Неограниченно (360º) |  |
| 13. | Возможность вращения блоков освещения вокруг горизонтальных осей, градус | Не менее 200 |  |
| 14. | Диапазон изменения освещенности светового поля, клк | 40-160 |  |
| 15. | Цветовая температура, К | 4500+/- 500 |  |
| 16. | Осветительный блок №1: |  |  |
| 16.1 | диаметр блока, мм | не менее 520 |  |
| 16.2 | число отражающих элементов (сотовых зеркал), шт. | не менее 2600 |  |
| 16.3 | Рассеиватель блока освещения матовый, для обеспечения равномерного освещения светового поля | Наличие |  |
| 16.4 | освещенность, клк | не менее 80 |  |
| 16.5 | размер светового поля, мм | не менее 120*300 |  |
| 16.6 | количество ламп, шт | 2 (основная и аварийная) |  |
| 16.7 | тип лампы | Галогеновая лампа накаливания |  |
| 16.8 | мощность каждой лампы, Вт | не менее 100 |  |
| 16.9 | встроенный пульт управления | Наличие |  |
| 17 | Осветительный блок №2: |  |  |
| 17.1 | диаметр блока, мм | не менее 520 |  |
| 17.2 | число отражающих элементов, шт. | не менее 2600 |  |
| 17.3 | Рассеиватель блока освещения матовый для обеспечения равномерного освещения светового поля | Наличие |  |
| 17.4 | освещенность, клк | не менее 80 |  |
| 17.5 | размер светового поля, мм | не менее 120*300 |  |
| 17.6 | тип лампы | Галогеновая лампа накаливания |  |
| 17.7 | мощность каждой лампы, Вт | не менее 100 |  |
| 17.8 | встроенный пульт управления | Наличие |  |
| 18. | Ультрафиолетовое излучение светильника для длин волн ниже 400 нм. , Вт/м2 | не выше 10 |  |
| 19. | Усилия поворотов подвижных частей светильников в шарнирах, кГс | не более 5 |  |
| 20. | Съемные стерилизуемые ручки управления фокусировкой каждого блока. | Наличие |  |
| 21. | Установка и съем ручек и ламп производится без применения инструмента | Наличие |  |
| 22. | Пульт управления каждого блока освещения должен обеспечивать выполнение следующих функций: |  |  |
| 22.1 | световую индикацию наличия напряжения питания; | Наличие |  |
| 22.2 | включение/выключение питания лампы; | Наличие |  |
| 22.3 | плавное регулирование напряжения питания на лампе (не менее 19 ступеней); | Наличие |  |
| 22.4 | световую индикацию уровня напряжения на лампе; | Наличие |  |
| 22.5 | автоматическое включение аварийной лампы при выходе из строя основной лампы; | Наличие |  |
| 22.6 | тест наличия и исправности основной и аварийной лампы. | Наличие |  |
| 22.7 | Световая индикация неисправности или отсутствия основной и/или резервной лампы должна функционировать как во время работы светильники, так и после его выключения с помощью пульта управления | Наличие |  |
| 23. | Электропитание | 220 В, 50Гц |  |
| 24. | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, мес. | Не менее 12 месяцев |  |

_____________________                      _____________                         __________________

должность                           подпись                                            Ф.И.О.

М.П.