Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№57 от «25» октября 2010г.

Техническое задание на операционный многофункциональный

|  | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Предлагаемые параметры и условия к оборудованию (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Наименование | Стол операционный многофункциональный |  |
| 1.2 | Модель | CHS -1500 – II или эквивалент |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 1.4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 1.6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
| 2 | Стол хирургический многофункциональный | Указать |  |
| 2.1 | Технические характеристики: |  |  |
| 2.2 | Привод стола механогидравлический | Наличие |  |
| 2.3 | Ложе стола 5-ти секционное | Наличие |  |
| 2.4 | Рентгенпрозрачное ложе по всей поверхности | Наличие |  |
| 2.5 | База стола Т-образная на 3-х роликах | Наличие |  |
| 2.6 | Основание стола - нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 2.7 | Центральная блокировка всех колес | Наличие |  |
| 2.8 | Регулируемая посадка основания базы стола | Наличие |  |
| 2.9 | Диапазон регулировки посадки основания стола, мм | от 10 до 25 |  |
| 2.10 | Ниша для складывания педали подъема стола в основании | Наличие |  |
| 2.11 | Хирургический каркас для проведения рентгенологических исследований без изменения положения пациента | Наличие |  |
| 2.12 | Боковые рельсы для крепления дополнительных принадлежностей | Наличие |  |
| 2.13 | Ширина рельса, мм | не более 25 |  |
| 2.14 | Ручки регулировки положения столешницы располагаются под секций для головы | Наличие |  |
| 2.15 | Поворот столешницы в горизонтальной плоскости со стороны головной секции, градусов | не менее 260 |  |
| 2.16 | Поворот столешницы в горизонтальной плоскости со стороны ножной секции, градусов | не менее 180 |  |
| 2.17 | Изменение высоты столешницы в диапазоне, см | не менее 25 |  |
| 2.18 | Минимальная высота столешницы, см | не более 75 |  |
| 2.19 | Максимальная высота столешницы, см | не менее 100 |  |
| 2.20 | Адаптивная регулировка усилия подъема столешницы при весе пациента более 100 кг. | Наличие |  |
| 2.21 | Допустимый вес пациента, не менее, кг | 140 |  |
| 2.22 | Ширина ложа по всем секциям стола в диапазоне, мм | не более 550 -555 |  |
| 2.23 | Длина ложа стола в диапазоне, мм | не более 1945 -1950 |  |
| 2.24 | Гидравлическая регулировка высоты ложа | Наличие |  |
| 2.25 | Головная секция т образной формы | Наличие |  |
| 2.26 | Длина головной секции, в диапазоне, мм | не шире 265-270 |  |
| 2.27 | Длина спинной секции, в диапазоне, мм | не шире 545 -560 |  |
| 2.28 | Длина поясничной секции, в диапазоне, мм | не шире 440 – 460 |  |
| 2.29 | Длина ножной секции, в диапазоне, мм | не шире 610 – 630 |  |
| 2.30 | Ширина ножной секции, мм | не более 240 |  |
| 2.31 | Матрацы: бесшовная литая форма .Из полиуретана, пропускающего рентгеновкие лучи. Толщина не менее 5 см | Наличие |  |
| 2.32 | Минимальный угол бокового наклона, градус | не менее 1 |  |
| 2.33 | Максимальный угол бокового наклона вниз, в диапазоне, градус | не шире 19 - 21 |  |
| 2.34 | Регулировка продольных наклонов бесступенчатая | Наличие |  |
| 2.35 | Позиция Тренделенбурга, в диапазоне, градусов | не шире 24-26 |  |
| 2.36 | Позиция Антитределенбурга , в диапазоне, градусов | не шире 24 -26 |  |
| 2.37 | Преломление секции головы в вертикальной плоскости, относительно спинной секции вниз, , град | не менее 85 |  |
| 2.38 | Максимальный угол наклона секции головы относительно основания стола, градусов | не менее 30 |  |
| 2.39 | Внутренний угол преломления секции спины относительно поясничной секции в диапазоне, град | не шире 93– 95 |  |
| 2.40 | Угол опускания секции спины при горизонтальном расположении поясничной секции в диапазоне, град | не более 5-10 |  |
| 2.41 | Преломление секции ног в вертикальной плоскости вниз , град | не менее 90 |  |
| 2.42 | Максимальный угол (внутренний) наклона секции ног в вертикальной плоскости относительно основания стола, градус | не менее 40 |  |
| 2.43 | Преломление секции ног в горизонтальной плоскости в диапазоне, град | не уже 90 |  |
| 2.44 | Преломление подлокотника в горизонтальной плоскости, относительно крепежного рельса, градусов | не менее 180 |  |
| 2.45 | Внутренний угол между поясничной и спинной секцией, в вертикальной плоскости, в диапазоне, градусов | не шире 112 -117 |  |
| 2.46 | Вес стола в диапазоне, кг | не шире 145 - 150 |  |
| 2.47 | Полный вес принадлежностей, кг | не более 35 |  |
| 2.49 | Совместимость с ортопедической приставкой CFT-842S или эквивалент | Наличие |  |
| 2.50 | Входной порт-коннектор для закрепления осевого рычага приставки CFT-842S или эквивалент | Наличие |  |
| 3 | Комплектация |  |  |
| 3.1 | База стола Т-образная | Наличие |  |
| 3.2 | Ложе 5-ти секционное | Наличие |  |
| 3.3 | Дуга для защитной ширмы | Наличие |  |
| 3.4 | Система изменения положения руки при операциях на верхней конечности, привод-газово-пружинный | Наличие |  |
| 3.5 | Система двойной фиксации рентгеновской кассеты | Наличие |  |
| 3.6 | Направляющая рентгенологическая плоскость | Наличие |  |
| 3.7 | Устройство вертикального смещения серединного межсекционного интервала | Наличие |  |
| 3.8 | Опора для руки пациента плоская (шт.) | 2 |  |
| 3.9 | Опора плеч пациента (шт.) | 2 |  |
| 3.10 | Опора грудной клетки (шт.) | 2 |  |
| 3.11 | Опоры колен (шт.) | 2 |  |
| 3.12 | Опора ног пациента (шт.) | 2 |  |
| 4 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, мес | не менее 12 |  |

__________                      _____________                         __________________

должность                           подпись                                            Ф.И.О.

М.П.