## Лист1
Приложение №2
к извещению о проведении запроса котировок
№58 от "26" октября 2010г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на насос шприцевой с микропроцессорным контролем
№ | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Предлагаемые параметры и условия к оборудованию (указать)
1 | 2 | 3 | 4
1 | Наименование | насос шприцевой с микропроцессорным контролем
2 | Модель | Agillia или эквивалент
3 | Производитель, страна происхождения | указать
4 | Регистрационное удостоверение | наличие
5 | Сертификат соответствия | наличие
6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | наличие
7 | Срок предоставления гарантии качества товара с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию, мес | не менее 12
8 | Общая характеристика
8.1 | Предназначен для точных внутривенных вливаний небольших объемов лекарственных препаратов | соответствие
8.2 | Быстрое начало работы после трех действий - подтверждение шприца, выбор скорости, подтверждение скорости и начала инфузии | наличие
8.3 | Удобный индикатор работы, показывающий направление тока жидкости | наличие
8.4 | Легко читаемые индикаторы - зеленый работа, оранжевый претревога, красный - тревога. | наличие
9 | Технические данные
9.1 | Класс безопасности | CF, защита от дефибрилляции, класс 2
9.2 | Влагостойкость | Наличие
9.3 | Используемые шприцы (12 типов) | 50/60, 20 , 30 мл разных производителей, (10 мл опционально)
9.4 | Автоматическое определение марки и объема шприца | наличие
9.5 | Возможность выбора марки и объема шприца из списка вручную | наличие
9.6 | Установка скорости введения, мл/час в диапазоне | 0,1-400,0
9.7 | Точность инфузии, % , не более ± 1 | наличие
9.8 | Возможность изменения скорости инфузии без остановки (титрование) | наличие
9.9 | Показания дисплея (вводимый объем), мл | 0,1-999,9 (шаг- 0,1)
9.10 | Возможность проверить введенный объем в любой момент времени | наличие
9.11 | Возможность очистить введенный объем в любой момент времени и начать новый отсчет | наличие
9.12 | Выбор обязательной промывки шприца или рекомендованной (для немедленного начала инфузии) | наличие
9.13 | Объем жидкости при промывке не учитывается во введенный объем
9.14 | Уровень давления окклюзии в инфузионной системе (3 предустановленных уровня), 300/750/900 мм рт ст | наличие
9.15 | Болюс ручной, изменяемая скорость введения, мл/ час | макс скорость 400
9.16 | Болюс программируемый, изменяемая скорость введения, мл/час | макс скорость 400
9.17 | Выбор скорости болюса без прерывания процесса инфузии | наличие
9.18 | Звуковой сигнал при введении каждых 0,5 мл в режиме болюс | наличие
9.19 | Наличие режима "открытой вены" со скоростью 0,1 мл/ч при окончании инфузии | наличие
9.20 | Пауза ручная | наличие
9.21 | Пауза программированная (по окончании звучит сигнал напоминания для начала инфузии для повышения безопасности пациента) в диапазоне от 1 мин до 9 ч 59 мин | наличие
9.22 | Отсроченное начало инфузии от 1 мин до 9 ч 59 мин | наличие
9.23 | При отсутствии подтверждения или изменения установок - сигнал пользователю | наличие
9.24 | Наличие сигнала напоминания о необходимости начала вливания (после нажатия кнопки СТОП, через 1 мин) | наличие
9.25 | 15 программируемых названий лекарств для отображения на дисплее | наличие
9.26 | Возможность выбора режима пустого шприца - инфузия до полного опорожнения шприца, без последующего продолжения | наличие
9.27 | Отключение режима пустого шприца, с переходом в режима "открытой вены" | наличие
9.28 | Возможность задания предела объема для инфузии | наличие
9.29 | Установка даты | наличие
9.30 | Индикатор работы от сети либо от батареи | наличие
9.31 | Работа от батареи 7 часов при скорости 5 мл/час | наличие
9.32 | Заряд батареи отображается в часах и минутах для выбранной скорости инфузии | наличие
9.33 | Время заряда батареи
9.33.1 | До 70% емкости, 8 часов | наличие
9.33.2 | До 100% емкости, 16 часов | наличие
10 | Тревоги
10.1 | 2-х уровневая ситема тревоги (претревога - предупреждение и тревога) | наличие
10.2 | Легко читаемые значки уровня проблемы при сигнале тревоги | наличие
10.3 | Неверная установка шприца с указанием уровня проблемы - кромка, поршень, высвобождение поршня, неподтвержден тип шприца) | наличие
10.4 | Закупорка (окклюзия) претревога и тревога | наличие
10.5 | Пустой шприц - претревога и тревога | наличие
10.6 | Приближение окончания инфузии (претревога и тревога) - 5 минут либо 10% емкости шприца, в зависимости от того, что больше | наличие
10.7 | Разряженная батарея (претревога и тревога) | наличие
10.8 | Отсоединение сетевого шнура | наличие
10.9 | Технические тревоги с кодом ошибки | наличие
10.10 | Предупреждении о необходимости сервиса, появляется при прохождении определенного времени с начала работы, не запрещает проводить инфузию | наличие
11 | Дополнительные характеристики ,безопасность, электропитание
11.1 | Поршень шприца защищен от удара, механического смещения корпусом насоса | наличие
11.2 | Необходимость подтвердить марку и объем шприца на дисплее | наличие
11.3 | При неподтвержденном изменении скорости, инфузия продолжается с прежней, пользователю подается предупреждающий звуковой сигнал | наличие
11.4 | Для снижения риска неверной установки цифра десятичных числа выполнена в уменьшенном размере и другого цвета | наличие
11.5 | Различные кнопки для установки целых и десятичных скорости | наличие
11.6 | Фиксатор кромки шприца для защиты от свободного тока жидкости | наличие
11.7 | Дополнительные фиксаторы поршня | наличие
11.8 | Система антиболюса при окклюзии - после устранения причины окклюзии, поршень шприца отходит назад, во избежании болюса | наличие
11.9 | Возможность выбора в меню запоминания последней скорости, при включении она появляется на экране | наличие
11.10 | Для выключения насоса сначала необходимо остановить инфузию | наличие
11.11 | Возможность подключения к сети автомобиля | наличие
11.12 | Крепления к инфузионной стойке либо на рельсе | наличие
11.13 | Установка ручки для переноски | наличие
11.14 | Общий крепеж для объединения 2 - 4 насосов с общим питанием и последующим креплением на стойку | наличие
11.15 | Электропитание от сети постоянного тока 220-240 В, 50-60Гц, 12В | наличие
11.16 | Длительность работы от аккумуляторной батареи, не менее 7 часов | наличие
11.17 | Внешние размеры мм | 120 x 330 x 155
11.18 | Вес, кг | 2±10%
| ________________ | ________________ | __________________
| м.п. должность | подпись | Ф.И.О.