Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№59 от «28» октября 2010г.

Техническое задание

на монитор витальных функций

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требуемые параметры и условия к оборудованию | Предлагаемые параметры и условия к оборудованию (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Монитор витальных функций |  |
| 2 | Марка | BSM 2301 или эквивалент |  |
| 3 | Производитель | указать |  |
| 4 | Страна происхождения | указать |  |
| 5 | Регистрационное удостоверение с приложением | Наличие |  |
| 6 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
| 7 | Параметры |  |  |
| 7.1 | Цветной сенсорный дисплей, Touch Screen | Наличие |  |
| 7.2 | Тип: цветной жидкокристаллический TFT | Наличие |  |
| 7.3 | Размер экрана: диагональ до 12,1 inch | Наличие |  |
| 7.4 | Полностью сенсорный дисплей | Наличие |  |
| 7.5 | Запоминание личных данных пациента | Наличие |  |
| 7.6 | Настройка параметров различных групп пациентов: взрослые, дети, новорожденные | Наличие |  |
| 7.7 | Режим демо/помощь | Наличие |  |
| 7.8 | Режим отображения кривой: | Наличие |  |
| 7.8.1 | - безинерционный подвижный | Наличие |  |
| 7.8.2 | - безинерционный фиксированный | Наличие |  |
| 7.9 | Режим увеличенного отображения данных | Наличие |  |
| 7.10 | Разрешающая способность не менее 800х600 точек | Наличие |  |
| 7.11 | Одновременное отображение на экране, до 13 кривых (12-ти цветов) | Наличие |  |
| 7.12 | Замораживание кривых | Наличие |  |
| 7.13 | Отображаемые числовые данные: | Наличие |  |
| 7.13.1 | - ЧСС | Наличие |  |
| 7.13.2 | - частота VPC | Наличие |  |
| 7.13.3 | - уровень ST | Наличие |  |
| 7.13.4 | - частота дыхания | Наличие |  |
| 7.13.5 | - IBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |
| 7.13.6 | - NIBP (систолическое, диастолическое, среднее) | Наличие |  |
| 7.13.7 | - SPO2 | Наличие |  |
| 7.13.8 | - частота пульса | Наличие |  |
| 7.13.9 | - температура | Наличие |  |
| 7.13.10 | - ETCO2 | Наличие |  |
| 7.13.11 | -Bis индекс | Наличие |  |
| 7.14 | Отображения оксикардиореспирограммы (OCRG – режим) для неонатологии | Наличие |  |
| 7.15 | Скорость развертки: малая скорость дыхания не более 1,56 мм/с | Наличие |  |
| 7.16 | Количество цветов отображения кривых: 12 цветов | Наличие |  |
| 7.17 | Выбор цвета отображения кривых | Наличие |  |
| 7.18 | Метки синхронизации: Синхрометки ЧСС, частоты пульса, дыхания | Наличие |  |
| 8 | Функции памяти |  |  |
| 8.1 | Графическое отображение 1,2, 4, 8 или 24 часов трендов каждого параметра; | Наличие |  |
| 8.2 | «Длинные» 24-часовые тренды с разрешением 5-минут | Наличие |  |
| 8.3 | «Короткие» 8-часовые тренды с разрешением 2 минуты | Наличие |  |
| 8.4 | Запоминание по тревоге или вручную до 16 клинических событий | Наличие |  |
| 8.5 | Длительность клинического события не менее 5 сек. | Наличие |  |
| 8.6 | Встроенне универсальный мультипараметрические коннекторы для подключения различных видов датчиков (ИАД, СО2,SP02, bis) | Наличие |  |
| 8.7 | Наличие не менее 3-х програмируемых функциональных кнопок на экране | Наличие |  |
| 8.8 | Объединение в мониторную сеть с центральной станцией: | Наличие |  |
| 8.9 | Подключения двух дублирующих дисплеев | Наличие |  |
| 8.10 | Подключение модуля измерения анестезиологических газов и летучих анестетиков | Наличие |  |
| 8.11 | Модуль измерения индекса глубины анестезии (BIS-индекс) | Наличие |  |
| 8.12 | Технология получения биспектрального индекса типа ASPECT | Наличие |  |
| 9. | Системные звуковые оповещения |  |  |
| 9.1 | Типы звуков: | Наличие |  |
| 9.1.1 | Тревога | Наличие |  |
| 9.1.2 | синхронизация | Наличие |  |
| 9.1.3 | нажатие кнопок | Наличие |  |
| 9.2 | Звуковая тревога: 3 типа | Наличие |  |
| 9.3 | Звук синхронизации: Переменный тон для IBP и SPO2 | Наличие |  |
| 9.4 | Установка границ звукового сигнала с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 10 | Тревога |  |  |
| 10.1 | Визуальное оповещение | Наличие |  |
| 10.2 | Звуковое оповещение | Наличие |  |
| 10.3 | Идентификация тревоги мониторируемого параметра | Наличие |  |
| 10.4 | Задание верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 11 | Элементы тревоги: |  |  |
| 11.1 | Верхняя/нижняя границы тревоги, тревога апноэ, аритмии, отсоединения разъемов, шума NOISE, отсоединения электродов, определения кривой пульса, отсоединения датчиков, контроля манжеты/шланга, сенсора, разряда батареи, условий окружающей среды. | Наличие |  |
| 11.2 | Виды тревоги: Критическое состояние, Предостережение об опасности, Внимание. | Наличие |  |
| 11.3 | Отключение тревоги: На 1 или 2 мин. | Наличие |  |
| 11.4 | Установка границ сигналов тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 11.5 | Лекарственный и гемодинамический калькулятор с мониторингом | Наличие |  |
| 12 | ЭКГ |  |  |
| 12.1 | Допустимое отклонение потенциала электрода | ± 500 мВ |  |
| 12.2 | Входной динамический диапазон: ± 5 мВ | Наличие |  |
| 12.3 | Внутренние шумы: не более 30µ Vp-p (относительно входного сигнала) | Наличие |  |
| 12.4 | Коэффициент подавления в обычном режиме: ≥95dB | Наличие |  |
| 12.5 | Входное сопротивление: ≥5МΩ (при 10 Гц) | Наличие |  |
| 12.6 | Диапазон расчета ЧСС: 12 – 300 уд./мин. | Наличие |  |
| 12.7 | Цикл обновления отображения ЧСС: Каждые 3 с или при генерировании тревоги | Наличие |  |
| 12.8 | Анализ аритмии: | Наличие |  |
| 12.8.1 | Метод анализа: сравнение по образцу | Наличие |  |
| 12.8.2 | Число каналов: Не менее одного | Наличие |  |
| 12.8.3 | Подсчет частоты VPC: 0 – 99 VPC/мин. | Наличие |  |
| 12.8.4 | Сообщения аритмии: ASYSTOLE, VT, VF, VPC RUN, COUPLET, EARLY VPC, BIGEMINY, FREQ VPC, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA | Наличие |  |
| 12.9 | Воспроизведение аритмии: | Наличие |  |
| 12.9.1 | Число файлов воспроизведения | не менее 16 |  |
| 12.9.2 | Время записи на файл | не менее 8 сек. |  |
| 12.9.3 | Защита от дефибриляции: Защита входа ЭКГ от 400 J | Наличие |  |
| 12.10 | Отведения: | Наличие |  |
| 12.10.1 | по 3-электродам: I, II, III | Наличие |  |
| 12.10.2 | по 6-электродам: I, II, III, AVr, aVL, aVF, V4, V5 | Наличие |  |
| 12.11 | Параметры тревоги: ASYSTOLE, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA | Наличие |  |
| 12.12 | Измерение ST | Наличие |  |
| 12.13 | Установка границ оповещения по изменению сегмента ST | + 2.0 mV |  |
| 12.14 | Установка параметров ЭКГ и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 12.15 | Наличие выхода ECG/BP для синхронизации с дефибриллятором | Наличие |  |
| 13 | Измерение функции дыхания |  |  |
| 13.1 | Метод измерения: Импедансный или термисторный (по выбору) | Наличие |  |
| 13.2 | Диапазон расчета частоты дыхания: 0 – 150 дых./мин. Апноэ, 5 – 40 с | Наличие |  |
| 13.3 | Точность | ± 2 дых./мин. |  |
| 13.4 | Защита от дефибрилятора: Защита входа дыхания от разряда до 400 Дж | Наличие |  |
| 13.5 | Цикл отображения частоты дыхания: Каждые 3 сек. или при подаче тревоги | Наличие |  |
| 13.6 | Установка параметров дыхания и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 14 | Пульсоксиметрия |  |  |
| 14.1 | Методика измерения- Masimo или эквивалент | Наличие |  |
| 14.2 | Диапазон измерения: 50 – 100 % | Наличие |  |
| 14.3 | Диапазон измерения пульса: 30 – 300 уд./мин. | Наличие |  |
| 14.4 | Точность измерения SpO2 | ±2 ед. (от 80% до 100%), ±3 ед. (от 50% до 80%) |  |
| 14.5 | Цикл обновления отображения частоты пульса: Каждые 3 с или при подаче тревоги. | Наличие |  |
| 14.5 | Чувствительность кривой: х1/8, х1/4, х1/2, х1, х2, х4, х8 | Наличие |  |
| 14.6 | Установка параметров пульсоксиметрии и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 15 | Неинвазивное измерение кровяного давления (НИАД) |  |  |
| 15.1 | Метод измерения: Осциллометрический | Наличие |  |
| 15.2 | Диапазон отображения давления: 0 – +300 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 15.3 | Время накачки манжеты: | Наличие |  |
| 15.3.1 | Взрослые и дети – 7 с | Наличие |  |
| 15.3.2 | Новорожденные – 5 с | Наличие |  |
| 15.4 | Ограничитель максимальной величины давления накачки манжеты: | Наличие |  |
| 15.4.1 | Взрослые/дети – 300 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 15.4.2 | Новорожденные – 150 мм рт. ст. | Наличие |  |
| 15.5 | Ограничитель времени накачки манжеты: | Наличие |  |
| 15.5.1 | Взрослые/дети – 180 с | Наличие |  |
| 15.5.2 | Новорожденные – 90 с | Наличие |  |
| 15.6 | Режим измерений: | Наличие |  |
| 15.6.1 | Ручной, | Наличие |  |
| 15.6.2 | Непрерывный, | Наличие |  |
| 15.6.3 | периодический (интервалы: 2, 2.5, 5, 10, 15, 30 мин., 1, 2, 4, 8 ч., PWTT) | Наличие |  |
| 15.7 | Функция триггерного измерения неинвазивного кровяного давления (по транзисторному времени пульсовой волны) | Наличие |  |
| 15.8 | Установка параметров NIBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 16 | Инвазивное измерение кровяного давления (IBP) |  |  |
| 16.1 | Встроенный модуль измерения ИАД-1 канал | Наличие |  |
| 16.2 | Диапазон измерения давления: -50 – +300 мм.рт.ст. | Наличие |  |
| 16.3 | Точность измерения: | Наличие |  |
| 16.3.1 | ± 1 мм.рт.ст. ± 1digit. (от -50 мм.рт.ст. до 100 мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 16.3.2 | ± 1 % ± 1digit. (от 100 мм.рт.ст. до 300 мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 16.4 | Установка параметров IBP и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 17 | Температура |  |  |
| 17.1 | Встроенный модуль термометрии | Наличие |  |
| 17.2 | Диапазон измерения: не уже 0 – 450С | Наличие |  |
| 17.3 | Точность измерения: | ±0.10С |  |
| 17.4 | Цикл обновления: Каждые 3 с | Наличие |  |
| 17.5 | Установка параметров температуры и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 18 | Давление выдыхаемого углекислого газа |  |  |
| 18.1 | Встроенный модуль капнометрии | Наличие |  |
| 18.2 | Метод измерения: у интубированных пациентов | Наличие |  |
| 18.3 | Диапазон измерения: 0 – 76 мм.рт.ст. | Наличие |  |
| 18.4 | Время разогрева: 5 с | Наличие |  |
| 18.5 | Время отклика: 200 мс (типичное) для ступеней от 10 до 90% | Наличие |  |
| 18.6 | Определяемая частота дыхания: 3 – 60 дых./мин. (точность измерения - ±2 дых./мин.) | Наличие |  |
| 18.7 | Точность измерения: | Наличие |  |
| 18.7.1 | ± 4 мм.рт.ст. (от 0 до 40мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 18.7.2 | ± 10% показания (от 0 до 40мм.рт.ст.) | Наличие |  |
| 18.8 | Цикл обновления отображения величины CO2: Каждые 3 с или при подаче тревоги | Наличие |  |
| 18.9 | Установка параметров CO2 и границ тревоги непосредственно с сенсорного дисплея | Наличие |  |
| 19 | Питание |  |  |
| 19.1 | Питание от сети переменного тока: 100 - 240В, 50/60 Гц; С сетевым фильтром; | Наличие |  |
| 19.2 | Потребляемая мощность: не более 70VA; | Наличие |  |
| 19.3 | Встроенная батарея: 10,8 – 15,0 В | Наличие |  |
| 19.4 | Индикация уровня заряда батареи | Наличие |  |
| 19.5 | Время работы батареи не менее: 3 часов | Наличие |  |
| 20 | Условия окружающей среды |  |  |
| 20.1 | 14.1 Температура: 10 – 400С | Наличие |  |
| 20.2 | 14.2 Влажность: 30 – 90% RH | Наличие |  |
| 20.3 | 14.3 Атмосферное давление: 70 – 106 кПа | Наличие |  |
| 21 | Внешние габариты и программное обеспечение |  |  |
| 21.1 | Вес: Не более 9 кг (без принадлежностей) | Наличие |  |
| 21.2 | Русифицированный интерфейс и программное обеспечение | Наличие |  |
| 21.3 | Межкроватное мониторирование: до 8 прикроватных мониторов | Наличие |  |
| 22 | 22. Комплектация: |  |  |
| 22.1 | Основной блок | Наличие |  |
| 22.2 | Наличие коммуникационных соединений и сенсоров для функционирования всех заявленных функций | Наличие |  |
| 22.3 | Коммуникационный шнур для синхронизации с аппаратом ИВЛ | Наличие |  |
| 22.4 | Ручка для переноски | Наличие |  |
| 22.5 | Возможность крепления к спинке кровати | Наличие |  |
| 22.6 | Многоразовый пульсоксиметрический датчик для тучных пациентов | Наличие |  |
| 22.7 | Манжета большая бедренная для измерения давления у тучных пациентов | Наличие |  |
| 22.8 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 23 | Срок изготовления не ранее 2010 г | Наличие |  |

__________________________                                ______________                                /______________

(должность лица, подписывающего заявку) 	                                                      (подпись)		                        (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии)