Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок №___

«__»____________  2010 года

Монитор фетальный Sonicaid Team с модулем печати анализа Care (или эквивалент)

| № п/п | Наименование оборудования/спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требования | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от_______№____, сроком действия до___________ |
| 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6 | Cанитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 7 | Фетальный монитор (кардиотокограф) для одноплодной беременности | Наличие |  |
| 8 | Русифицированная версия прибора | Наличие |  |
| 9 | Функциональные и диагностические характеристики: |  |  |
| 10 | Регистрация сердечной деятельности, двигательной активности плода и сократительной деятельности матки во время беременности и в родах | Наличие |  |
| 11 | Регистрация профиля двигательной активности (актограммы) плода в автоматическом режиме методом использования низкочастотной составляющей допплеровского УЗ сигнала | Наличие |  |
| 12 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии сигнала с датчиков | Наличие |  |
| 13 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при тахикардии или брадикардии | Наличие |  |
| 14 | Звуковые и визуальные сигналы тревоги при отсутствии движений плода | Наличие |  |
| 15 | Коррекция порогов тревог по ЧСС плода с шагом не более 1 уд/мин, 1 сек | Наличие |  |
| 16 | Автоматическое самотестирование технического состояния фетального монитора и датчиков при каждом включении прибора | Наличие |  |
| 17 | Функция «помощника» для автоматического контроля правильности проведения КТГ исследования | Наличие |  |
| 18 | Аудио - и визуальный контроль ультразвукового сигнала для оптимальной установки датчика | Наличие |  |
| 19 | Архивирование данных КТГ в памяти фетального монитора непрерывной записью, часов | не менее 6 |  |
| 20 | Ввода и отображение на дисплее и при печати: | Наличие |  |
| 21 | - данных о пациентке | Наличие |  |
| 22 | - клинической аннотации в реальном режиме времени | Наличие |  |
| 23 | Автоматическое исключение артефактов и шумов в процессе регистрации ЧСС плода (интеллектуальная следящая система эхолокации) | Наличие |  |
| 24 | Цифровая и словесная индикация отклонений параметров КТГ от нормы с комментариями | Наличие |  |
| 25 | Интерактивный режим работы фетального монитора | Наличие |  |
| 26 | Автоматический расчет и анализ параметров КТГ с одновременной оценкой функционального состояния плода (критерии Dawes/Redman), начиная с 24 недель беременности: | Наличие |  |
| 27 | - базальной частоты; | Наличие |  |
| 28 | - количества акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин; | Наличие |  |
| 29 | - количества акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин; | Наличие |  |
| 30 | - количества децелераций с амплитудой > 20 уд./мин; | Наличие |  |
| 31 | - высоких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 32 | - низких эпизодов вариабельности (мин.); | Наличие |  |
| 33 | - вариабельности коротких отрезков STV (мс); | Наличие |  |
| 34 | - количества шевелений плода за 1 час; | Наличие |  |
| 35 | - количества маточных сокращений; | Наличие |  |
| 36 | - потери сигнала с УЗ датчика (в %) | Наличие |  |
| 37 | Отображение результатов автоматического анализа КТГ с 10 мин. мониторинга с кратностью повтора 2 мин. | Наличие |  |
| 38 | Алгоритм автоматической оценки параметров КТГ и функционального состояния плода | Наличие |  |
| 39 | Алгоритм коррекции оценки функционального состояния плода по данным КТГ с учетом срока беременности | Наличие |  |
| 40 | Автоматический анализ и оценка тяжести гипоксии плода с 24 недель беременности | Наличие |  |
| 41 | Основные технические характеристики: |  |  |
| 42 | Ультразвуковой канал регистрации ЧСС: | Наличие |  |
| 43 | Направленный импульсный допплер с автокорреляцией | Наличие |  |
| 44 | Мультикристаллический УЗ датчик с частотой, МГц | не более 1,5 |  |
| 45 | Диапазон измерения ЧСС плода, уд./мин. | от 30 до 240 |  |
| 46 | Регистрации ЧСС плода от удара к удару | Наличие |  |
| 47 | Точность измерения количества ударов в минуту при частоте сердечных сокращений диапазоне от 100 до 180, уд/мин | не более +/- 1 |  |
| 48 | Точность расчета ЧСС плода, уд./мин | не более +/- 0,25 |  |
| 49 | Точность оцифровки, мсек. | +/- 5 |  |
| 50 | Частота повтора, кГц | не менее 3 |  |
| 51 | Акустические параметры согласно положению ГОСТ 8.604-2004 , МИ 2477-98, IEC 61157 | Наличие |  |
| 52 | Максимальное значение пик-отрицательного давления (р_), кПа | не более 61,3 |  |
| 53 | Пик-пространственная усредненная во времени интенсивность (I spta), мВт/см2 | не более 14,2 |  |
| 54 | Эффективная интенсивность на выходе датчика (Iob), мВт/см2 | не более 1,8 |  |
| 55 | Полная мощность УЗ пучка (Р), мВт | не более 14 |  |
| 56 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие |  |
| 57 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 58 | Кнопка для крепления датчика к ремню пациентки | Наличие |  |
| 59 | Канал регистрации сократительной активности матки | Наличие |  |
| 60 | Номинальная чувствительность (для полной шкалы), гр | 150 |  |
| 61 | Диапазон измерений ТОСО датчика, % | не менее от 0 до 100 |  |
| 62 | Диапазон компенсации нагрузки на датчик, гр. | не менее от – 100 до +100 |  |
| 63 | Ручной режим установки нуля | Наличие |  |
| 64 | Автообнуление | Наличие |  |
| 65 | Безопасность по типу защиты ВF | Наличие |  |
| 66 | Класс защиты от проникновения жидкости | IPX7 |  |
| 67 | Канал регистрации двигательной активности плода посредством отметчика событий | Наличие |  |
| 68 | Точечный матричный термальный принтер | Наличие |  |
| 69 | Скорость протяжки бумаги 1,2 и 3 см/мин | Наличие |  |
| 70 | Режим ускоренной печати данных из архива | Наличие |  |
| 71 | Размерность шкалы ЧСС плода, уд/мин | от 30 до 240 |  |
| 72 | Печать реальной КТГ и протокола исследования без прерываний на одном листе | Наличие |  |
| 73 | Бумага теплочувствительная Z-образная, гладкая с покрытием | Наличие |  |
| 74 | Ширина печати, мм | не менее 128 |  |
| 75 | Длина бумаги в 1 упаковке, м | не менее 45 |  |
| 76 | Продолжительность непрерывной печати при скорости 1 см/мин, часов | не менее 75 |  |
| 77 | Выбор шкалы при печати | Наличие |  |
| 78 | - 30-240 уд/мин (30уд/мин/см) | Наличие |  |
| 79 | - 50-210 уд/мин (20 уд/мин/см) | Наличие |  |
| 80 | Дисплей | Наличие |  |
| 81 | Тип дисплея жидкокристаллический графический, дюймов | не менее 5,2 |  |
| 82 | Буквенно-цифровой режим работы дисплея | Наличие |  |
| 83 | Режим прокрутка кривой | Наличие |  |
| 84 | Информация, отображаемая на дисплее: | Наличие |  |
| 85 | - показания ЧСС | Наличие |  |
| 86 | - показания ТОКО | Наличие |  |
| 87 | - результаты анализа КТГ | Наличие |  |
| 88 | - интерактивные сообщения | Наличие |  |
| 89 | - меню | Наличие |  |
| 90 | - текущие время/дата | Наличие |  |
| 91 | - время мониторинга | Наличие |  |
| 92 | - ФИО пациентки | Наличие |  |
| 93 | Вес прибора, кг | не более 5,5 |  |
| 94 | Размеры прибора не более, см | 28 х 28 х 18 |  |
| 95 | Цветовая кодировка датчиков и разъемов | Наличие |  |
| 96 | Подключение к компьютерным сетям через RS 232/RS 485 интерфейсы | Наличие |  |
| 97 | Встроенный держатель датчиков | Наличие |  |
| 98 | Допускается санитарная обработка фетального монитора и комплектующих с помощью жидкого раствора | Наличие |  |
| 99 | Допускается стерилизация датчиков путем полного погружения в дезинфицирующий раствор | Наличие |  |
| 100 | Требования, предъявляемые к составу изделия |  |  |
| 101 | Конструкция монитора - моноблок | Наличие |  |
| 102 | Встроенный процессор | Наличие |  |
| 103 | Встроенный графический жидкокристаллический дисплей | Наличие |  |
| 104 | Встроенный термопринтер | Наличие |  |
| 105 | УЗ датчик, шт. | 1 |  |
| 106 | ТОКО датчик, шт. | 1 |  |
| 107 | Отметчик шевелений плода | Наличие |  |
| 108 | Ремни для крепления датчиков, шт. | 4 |  |
| 109 | Пряжки к ремням, шт. | 2 |  |
| 110 | Гель, мл | 250 |  |
| 111 | Термобумага, уп. | 1 |  |
| 112 | Сетевой провод, шт. | 1 |  |
| 113 | Руководство пользователя на русском языке | Наличие |  |
| 114 | Паспорт на монитор | Наличие |  |
| 115 | Краткая схема работы на приборе | Наличие |  |
| 116 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, мес. | не менее 12 |  |
| 117 | Срок поставки и ввода в эксплуатацию товара не более, дней с момента заключения контракта | 60 |  |
| 118 | Все оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 119 | Все оборудование должно быть новым, год выпуска, г. | не ранее 2010 |  |
| 120 | При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 121 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 122 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 123 | Цена контракта включает расходы: - на уплату таможенных пошлин, - на уплату налогов, - на уплату сборов, и других обязательных платежей, - на складские расходы, - на перевозку, - на страхование, - на упаковку, маркировку, - на подготовку сопроводительной документации, - на демонтаж (при необходимости), - установку, - монтаж, - пусконаладочные работы, - на инструктаж технического и обслуживающего персонала, - на гарантию, - прочие, связанные с исполнением государственного контракта в полном объеме. | Наличие |  |