Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 70 от «03» ноября 2010г

Техническое задание

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Портативный электрокардиограф «Вид сердца P12/8» или «эквивалент» |
| 2. | Производитель | Наличие |
| 3. | Страна происхождения | Наличие |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |
| 7. | Количество записываемых отведений | переключателем на мониторе можно выбирать запись с 12 или 8 отведений |
| 8. | Время записи на 1 отведение | Не более 2.5 сек |
| 9. | Время записи отведения ритма | Не более 10 сек |
| 10. | Передача отведений | последовательно передает 12 или 8 отведений, с разделяющим сигналом в 1 mV. |
| 11. | Режим на 8 отведений: | только один этап - одновременно записываются I , II, III, aVR, aVL, aVF, VI, V2. |
| 12. | Режим на 12 отведений: | на первом этапе одновременно записывает отведения ритма I , II, III, aVR, aVL, aVF, VI, V2 отведения. На втором этапе записывает V3 и V4 и на третьем V5 nV6. |
| 13. | Динамик | Наличие динамика |
| 14. | Временные характеристики |  |
| 14.1 | Цикл записи | Для 12 отведений не более 45 секунд, для 8 отведений не более 20 секунд |
| 14.2 | Цикл передачи | Для 12 отведений не более 50 секунд, для 40 отведений не более 20 секунд |
| 14.3 | Длительность полосы ритма | Для 12 отведений не более 10 секунд, для 10 отведений не более 20 секунд |
| 15. | Электрические характеристики |  |
| 15.1. | Частотный диапазон | 0,05 Hz до 150 Hz.(-3dB) |
| 15.2 | Коэффициент ослабления синфазного сигнала | Не менее 60dB |
| 15.3 | Входное напряжение | +/- 2,5 mV |
| 15.4 | Входное сопротивление | >10 om |
| 15.5 | Коррекция переменного тока | +/- 200 mV |
| 16. | Выходные характеристики |  |
| 16.1 | Модуляция | FM Tone |
| 16.2 | Частота | 1900 Hz |
| 16.3 | Частичные отклонения | 100 Hz/lmV |
| 17. | Память |  |
| 17.1. | Размер | Не менее 32Кб. |
| 17.2 | Итерация | Не менее 375 сигналов/сек. |
| 17.3 | LSB разрешение | 39 µV. |
| 17.4.. | Индикатор записи ЭКГ | мигает при наличии записанной ЭКГ |
| 18. | Электропотребление |  |
| 18.1. | Тип батареи | Alkaline с напряжением 9V |
| 18.2. | Индикатор состояния батареи | Загорается при истощении батареи |
| 18.3. | Продолжительность работы без смены батареи | Не менее 500 записей/передач |
| 19. | Длина | Не более110 мм. |
| 20. | Ширина | Не более 60 мм. |
| 21. | Толщина | Не более 34 мм. |
| 22. | Вес (без батареи) | Не более142 гр. |
| 23. | Температурный диапазон эксплуатации | Не менее 0 до 45  С |
| 24. | Наличие в комплекте не менее 3 (трех) внешних электродов и кабеля, соединяющего их с электрокардиографом | Наличие |
| 25. | Гарантия | не менее 12 месяцев с момента подписания акта приемки-передачи |