## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 147 от 08.11.2010 г.
Техническое задание
на поставку коронарных баллонных катетеров "Pantera" или эквивалент
№ п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара
1 | Коронарный баллонный катетер "Pantera" или эквивалент
2 | Год выпуска, не ранее: | 2010
3 | Дизайн баллона
3.1 | Материал изготовления | эластичный полукристаллический полимер SCP
3.2 | Профиль баллона в т.ч.:
3.2.1 | для диаметра 1,5 мм | не более 0,027"
3.2.2 | для диаметра от 2,0 мм до 2,5 мм | не более 0,030"
3.3 | Кроссинг профиль | не более 0,017"
3.4 | Рентгеноконтрастные маркеры баллона диаметром 2,0 - 2,5 мм | 2 платиноиридиевые с нулевым профилем
3.5 | Рентгеноконтрастные маркеры баллона диаметром 1,5 мм | 1 платиноиридиевый с нулевым профилем
4 | Параметры баллона
4.1 | Размеры диаметров баллонов в диапазоне, мм | от 1,5 мм - до 2,5 мм
4.2 | Шаг диаметра баллона не более, мм | 0.5
4.3 | Размеры длины баллонов, мм | 15
5 | Система доставки включает:
5.1 | Диаметр шафта проксимальный | не более 2,0 F
5.2 | Диаметр шахты баллонного катетера дистальный в т.ч.:
5.2.1 | для диаметра 1,5 мм | не более 2,4 F
5.2.2 | для диаметра в диапазоне от 2,00 мм до 2,5 мм | не более 2,6 F
5.3 | Покрытие дистальной части шафта | гидрофильное покрытие
5.4 | Покрытие проксимальной части шахты, баллона, наконечника | гидрофобное
5.5 | Минимально рекомендуемый проводниковый катетер | 5 F
5.6 | Диаметр коронарного проводника | 0,014"
6 | Параметры системы доставки
6.1 | Рабочая длина баллонного катетера | не более 140 см
6.2 | Маркеры шафта для плечевого доступа | не более 92 см от наконечника
6.3 | Маркеры шафта для бедренного доступа | не более 102 см от наконечника
6.4 | Номинальное давление | 7 атм
6.5 | Давление разрыва для баллонных катетеров диаметром в диапазоне от 1,5 мм до 2,5 мм | 14 атм
7 | Количество, шт.в том числе по размерам: | 8
7.1 | 1,5 х 15 мм | 2
7.2 | 2,0 х 15 мм | 5
7.3 | 2,5 х 15 мм | 1