Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

от «11» ноября 2010года  №72

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Соответствие требованиям, предъявляемым к субъектам малого предпринимательства. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника размещения заказа _________% Средняя численность работников за предшествующий календарный год (в том числе работников, работающих по договорам гражданско-правового характера и по совместительству, работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений юридического лица) __________человек Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС _________ млн. рублей. |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Наименование, поставляемого товара |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение 1 к котировочной заявке

Изучив Извещение о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Электрокардиостимулятор ЭКС-ЧСП-01-02-«Сетал» или «эквивалент» |  |
| 2. | Производитель | Наличие, указать производителя |  |
| 3. | Страна происхождения | Наличие, указать страну происхождения |  |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 5. | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 6. | Инструкция по применению на русском языке | Наличие |  |
| 7. | Назначение | для проведения чреспищеводной и эндокардиальной стимуляции в диагностических и лечебных целях в условиях специализированных бригад скорой медицинской помощи |  |
| 8. | Режимы чреспищеводной и эндокардиальной стимуляции: |  |  |
| 8.1 | Асинхронный: 1.Диапазон ("АСХ х1 ") 40-250 имп/мин, шаг 1 имп/мин. 2. Диапазон ("АСХ х 4 ") 160-999 имп/мин, шаг 4 имп/мин. | Соответствие |  |
| 8.2 | Программируемый, с четырьмя задержанными импульсами и автоматическим сканированием одного из четырех импульсов (инкремент или декрементом, по выбору, шаг 10 мс) - базовая частота восьми импульсов 40-250 имп/мин, шаг 1 имп/мин; - независимые задержки четырех импульсов 0 - 990 мс, шаг 10 мс; | Соответствие |  |
| 8.3 | Парная, только при эндокардиальной стимуляции | Соответствие |  |
| 8.4 | Экстренная сверхчастота 1200 имп/мин | Соответствие |  |
| 9. | Характеристики при эндокардиальной и ЧПСС стимуляциях: |  |  |
| 9.1 | Диапазон частот выходных импульсов (имп./мин): - от 40 до 250 (в режиме «АСХх1») - от 160 до 999 ( в режиме «АСХх4») | Соответствие |  |
| 9.2 | Шаг установки частоты выходных импульсов (имп./мин): - в диапазоне от 40 до 250 – 1 - в диапазоне от 160 до 999 – 4 | Соответствие |  |
| 9.3 | Погрешность установки частоты: - в диапазоне от 40 до 250 имп./мин. + 2 - в диапазоне от 160 до 999 имп./мин. + 2 | Соответствие |  |
| 9.4 | Длительность выходных импульсов, мс: - при эндокриальной стимуляции – от 1 до 3; - при ЧПСС – от 2 до 30 ; - шаг установки длительности, мс – 1; - погрешность установки длительности выходных импульсов при эндокриальной и ЧПСС видах стимуляции - + 2 | Соответствие |  |
| 9.4 | Форма выходных импульсов - прямоугольная, - в эндокардиальном – монополярная - в чреспищеводном - моно или биполярная (по выбору) | Соответствие |  |
| 9.5 | Амплитуда выходных импульсов тока, мА: -при эндокардиальной стимуляции – от 0 до 15 ; - при ЧПСС – от 0 до 50 ; -шаг установки амплитуды, мА – 1 ; | Соответствие |  |
| 9.6 | Погрешность установки амплитуды выходных импульсов тока не превышает значения +(0,1I+0,5) мА, где I – установленное значение амплитуды тока, мА | Соответствие |  |
| 10. | Встроенный индикатор, автоматически отображающий время стимуляции в диапазоне от 1 сек до 99 часов | Соответствие |  |
| 11. | Световое и звуковое (отключаемое) сопровождение стимулирующих импульсов | Соответствие |  |
| 12. | Фиксация установленных параметров для проведения продолжительной стимуляции | Соответствие |  |
| 13. | Цифровой дисплей, отображающий частоту, амплитуду, длительность стимулирующих импульсов и задержки при программируемой и парной стимуляции | Соответствие |  |
| 14. | Постоянный контроль электрода на обрыв | Соответствие |  |
| 15. | Питание комбинированное: от встроенной аккумуляторной батареи 12 В или от сети 220 В. | Соответствие |  |
| 16. | Встроенное зарядное устройство, обеспечивающее автоматический заряд аккумуляторов от сети 220В | Соответствие |  |
| 17. | Время непрерывной работы без подзарядки аккумуляторов | не менее 8 часов |  |
| 18. | Связь с компьютером | Наличие |  |
| 19. | Защита от импульсов дефибриллятора и короткого замыкания выходных цепей | Соответствие |  |
| 20. | Коммутационный блок для подключения различных типов электродов | Соответствие |  |
| 21. | Климатические условия для эксплуатации кардиостимулятора: |  |  |
| 21.1 | Температура окружающего воздуха | +205) С |  |
| 21.2 | Относительная влажность при температуре воздуха (205) С; | 6015% |  |
| 21.3 | Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст). |  |
| 22. | устойчивость к механическим воздействиям в процессе эксплуатации | соответствует требованиям, предъявляемым для изделий группы 2 по ГОСТ Р 50444. |  |
| 23. | Класс электробезопасности | не ниже II класса, типа CF по ГОСТ Р 50267.0 |  |
| 24. | Масса кардиостимулятора | не более 1,8 кг. |  |
| 25. | габаритные размеры кардиостимулятора (длина х ширина х высота), мм | не более: 218 х 224 х 84 мм. |  |
| 26. | габаритные размеры коммутационного блока (длина х ширина х высота), мм | не более: 125 х 60 х 32 |  |
| 27. | Масса коммутационного блока | не более 0,2 кг. |  |
| 29. | Срок службы кардиостимулятора | не менее 5 лет |  |
| 30. | Состав комплекта: |  |  |
| 30.1 | основной блок кардиостимулятора | Не менее 1 шт. |  |
| 30.2 | коммутационный блок | Не менее 1 шт. |  |
| 30.3 | Сетевой шнур | Не менее 1 шт. |  |
| 30.4 | Электрод ЭПВП | Не менее 1 шт. |  |
| 30.5 | Электрод ПЭДМ | Не менее 1 шт. |  |
| 30.6 | Футляр | Не менее 1 шт. |  |
| 30.7 | Паспорт | Наличие |  |
| 31. | Гарантия | не менее 18 месяцев с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию |  |

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати